护理质量与安全管理委员会

护理质量与安全管理委员会

附件12-19
《消毒供应室14项操作常规》

（2024版）

编委会

主      编：杨晓虹

副  主  编：吴奕宏  姚金华

编委会成员：黄  栋  唐灵玲  姚云霞  张明吉

雷朝慧
责 任 编 辑：姚金华

责 任 校 对：付潇颖

目  录

1可重复使用诊疗器械、器具、物品回收标准操作规程


2超声波清洗操作标准操作规程


4可重复使用诊疗器械、器具、物品干燥标准操作规程


6可重复使用诊疗器械、器具、物品清洗质量检查与保养标准操作规程


8可重复使用诊疗器械、器具、物品包装标准操作规程


10可重复使用诊疗器械、器具、物品装载标准操作规程


11无菌物品储存与发放标准操作规程


12可重复使用诊疗器械、器具清洗质量监测标准操作规程


14可重复使用诊疗器械消毒质量监测标准操作规程


15压力蒸汽灭菌器灭菌质量日常监测标准操作规程


18过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌质量监测标准操作规程


20消毒供应室工作人员防护着装标准操作规程


21硬式内镜清洗消毒灭菌标准操作规程


23诊疗器械、器具灭菌失败召回标准操作规程




一、可重复使用诊疗器械、器具、物品回收标准操作规程

	持有部门：消毒供应室         制订日期：2024年7月
          版次：第一版

	制订者：消毒供应室
     审核者：护理部
     

	措施类别
	关键控制点
	说 明

	分类及

预处理
	使用后及时去除器械、器具上的明显血块、污迹。

精密器械应采取保护措施以防损坏。

使用后器械如不能及时运送至消毒供应室 (CSSD)进行处置，可采用 喷洒保湿液或使用湿毛巾覆盖的方法进行保湿暂存。

被特殊病原体污染的器械应使用双层包装物密封，并标明感染性病原体名称、器械和器具数量等，由 CSSD单独回收处理。

污染器械处理时间不宜超过24小时。
	通常情况下，重复使用的医疗器械、用具和物品在临床科室需进行初步的清洗处理，不能有明显的血迹及污渍。

特殊病原体是指肮病毒、气性坏疽及突发原因不明的传染病病原体。

	回收转运
	不应在诊疗场所对污染的诊疗器械、器具和物品进行清点。

在临床科室回收器械时，工作人员应戴手套，回收完毕,应摘掉手套进行手卫生后方可离开临床科室。避免污染的手再次污染环境。

器械应置于密闭容器内转运。

按照指定路线回收转运。

避免器械反复装卸。
	回收中实施标准预防措施，防止职业暴露发生。

	回收工具

处理
	回收工具每次使用后应清洗、消毒、干燥备用。

使用喷洒设施清洗回收工具时，应避免水滴污染周围环境。

清洗、消毒回收工具时，工作人员应穿佩戴医用外科口罩、护目镜或防护面屏、手套、穿防水罩袍、防水鞋等。
	首选热力清洗消毒设施。

如无热力清洗消毒设施，可选择化学消毒剂进行消毒，如含氯消毒剂、酸性氧化电位水、酒精等。

	其他管理
要求
	回收转运中，工作人员污染的手及未摘除手套时严禁接触清洁物品及公共设施
	回收车上应配置速干手消毒剂


参考文献
参考文献：
［E1]中华人民共和国卫生行业标准.WS310.2-2016医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范

二、超声波清洗操作标准操作规程
	持有部门：消毒供应室        制订日期：2024年7月               版次：第一版 

	制定者：消毒供应室          审核者： 护理部            

	适用范围：
适用于金属、玻璃类材质的器械清洗。2.适用于形状复杂的器械如有深孔、盲孔、凹凸槽的器械清洗。3.不适用于橡胶、PVC材质的器械

	超声波清

洗操作
	人员、环境和物品准备


清洗槽内注入适量清水，添加医

用清洗机剂，调节水温至35~45℃

                                      冲洗

将污染器械置于流动水下冲洗，

                                         去除可见污染

打开除气开关、排除清洗液中的

气体
摆放器械

将器械、器具和物品放入专用篮筐中，器械关节完全打开，可拆开的器械

分离各组件，吸管等细长中空器械开口朝下倾斜放置，确保腔内注满溶液

洗涤

将篮筐及器械。器具。物品完全浸没在水面下，清洗液页面应浸没器械

2~4cm，确保各种管腔内注满水，盖上盖子

设定清洗时间，按下启动开关，运行程序

超声波清洗程序结束、关闭电源、水源阀门，清空水箱
对器械进行后续漂洗及消毒处理


	超声波清

洗操作

	注：
操作人员应戴圆帽、医用外科口罩、手套，穿防水围裙或罩裙、防护鞋等；在消毒供应中心 (CSSD)去污区操作。

应使用对超声波清洗机无腐蚀性的清洗剂，不应使用乙醇、汽油等可燃性清洗剂；根据清洁剂产品说明进行浓度配置，并调节水温，水温不宜超过50℃，以避免蛋白质变性而形成凝固。

体积较大的器械应垂直摆放，不可产生声影或声波死角；篮筐不可装得太满。
清洗时应盖上超声清洗机盖子，防止产生气溶胶。

超声波淸洗时间宜3〜5分钟，也可根据器械污染情况适当延长清洗时间，不宜超过10分钟。

当清洗液中的污物较多时应更换清洗液，以保证清洗效果；至少每天应排空清洗槽后进行淸洗、漂洗并干燥，推荐每次使用后进行。

清洗机运转时不得将手伸入水中；运行停止才可用手工方式取出清洗的器械;超声波清洗结束后，应对器械进行彻底漂洗，冲净残留清洁剤。



	其他管理要求
	应根据器械的不同材质选拝相匹配的超声波頻率，CSSD使用的超声波清洗设备 的频率范由一般为30~40KHZ。

2、不要在无水情况下操作清洗机；清洗用水加热或进行超声波清洗时，溶液不能下降到操作线3/8处以下。

3、带电源器械、口腔科与眼科精密复杂器械（如牙科手机）宜采用手工清洗。

4、应按照设备使用说明要求定期检测超声波清洗机的清洗质量。



参考文献：

［1］中华人民共和国卫生行业标准。WS310.2 -2016医院消毒供应中心第2部分；清洗消毒及灭菌技术操作規范 
三、可重复使用诊疗器械、器具、物品干燥标准操作规程

	持有部门：消毒供应室         制订日期：2024年7月       版次：第一版

	制定者：消毒供应室           审核者：护理部

	适用范围：
1、手工干燥方法适用于不耐热器械、器貝.和物品的干燥以及无干燥设备时。
2、干燥设备用于耐热材质的器械,包括金属类手术器械、内镜活检钳、呼吸机管路等，是器械干燥的首选方法。

	手工干燥
流程
	
人员、环境和物品准备
操作前评估器械清洗质量是否合格、干燥方法是否适合器械材质
操作台准备
擦布擦拭器械，台面应留有适当的擦拭操作的空间和摆放
干燥器械的空间
干燥擦拭
擦拭动作柔和、宜单件擦拭
管腔类和结构复杂器械，可使用压力气枪或95%乙醇辅助干燥
干燥器械放置
将干燥后的器械分类有序摆放在台面上，避免再次接触水
操作结束后，整理台面，物品归位

	手工干燥流程
	注：

a、人员准备包括穿戴合适的服装、进行手卫生；环境准备指在CSSD去污区操作；物品准备包括消毒的低棉絮擦布、压力气枪等。

b、注意擦布的清洁.擦布过湿影响干燥效果，应及时更换。

c、手工干燥容器类物品宜先擦拭外面、后擦拭内面；器械应首先擦拭外部水迹，然后再擦拭关节、齿牙等局部的水迹。

d、管腔类和复杂器械如穿剌针、妇科刮宫吸管、手术吸引管等可使用压力气枪清除腔内的水分；按照产品操作手册，选择适宜的接头，先烘干再吹干或先擦拭器械表面水渍再吹干，气枪吹气至少两次，每次维持2秒；避免吹气口朝向操作人员，过长的管腔器械宜使用压力气枪方法处理；注意保持气枪的清洁。

	设备干燥流程
	
人员、环境和物品准备
操作前评估
评估器械物品清洗质量是否符合要求，干燥方法是否适合
其材质，干燥柜是否处于备用状态
装载
使用篮筐装载物品，呼吸机、麻醉剂管道使用专用的干燥架，
金属、橡胶类分开装载
程序选择
根据标准和材料的适宜性选择干燥温度、时间
注意观察设备运行情况
干燥结束、卸载器械物品，避免裸手直接接触器械篮筐，
防止烫伤
运行结束手，及时关闭柜门并保持常闭状态

	设备干燥流程
	注：
在CSSD去污区操作，准备干燥柜等设备。
设备运行前检查柜门缝是否平整、完好，无脱出和破损。
器械物品放置在网篮中千燥，不要堆积，保持一定的空隙以利于干燥；管腔类器械如呼吸机管道等应使用专用千燥架，悬垂在千燥柜内，使器械表面和内部彻底干燥；金属和橡胶类器械干燥所需的时间不同，宜分开进行干燥。
选择适合材质的干燥温度和时间，以确保装栽物不会过热（可能造成损坏）；金属类干燥温度宜为70〜90℃，塑胶类千燥温度宜为65〜75℃；干燥时间一般金属器械为20分钟.塑胶类为 40分钟。


	其他管理要求
	干燥设备的使用应遵循产品说明书和操作规程。
清洗消毒后的器械物品应及时进行干燥处理。
不应使用自然干燥方式进行干燥，避免器械和物品重新滋生细菌或被环境污染。
穿刺针、手术吸引头等管腔类器械，可在干燥设备处理之后；再用压力气枪进行干燥处理，也可使用专用棉条进行干燥。
干燥设备应根据厂家说明进行维护和保养。应保持干燥柜或箱内的清洁，每天进行表面清洁擦拭；每月检査过滤器和密封圈；每季度进行加热装置的检测；每年至少一次检査过热保护装置，由专业工程人员进行一次维护。设备维护情况应记录。


参考文献：

［1］中华人民共和国卫生行业标准。WS310.2 -2016医院消毒供应中心第2部分；清洗消毒及灭菌技术操作規范 

四、可重复使用诊疗器械、器具、物品清洗质量检查与保养标准操作规程

	持有部门：消毒供应室              制订日期：2024年7月                版次： 第一版                                

	制订者：消毒供应室                审核者： 护理部               

	清洗质

量检查

与保养

流程


	
人员、环境和物品准备

操作前评估器械清洗、消毒质量
使用医用润滑剂进行器械保养
有腐蚀现象和功能损害的器械应及时更换     

操作结束后，整理台面，物品归位

注：在检查包装区进行，准备带光源的放大镜等检查设备。


	清洗质

量检查

与保养

流程

	b.无损伤阻断钳测试方法，即用单层薄棉纸剪片做测试，器械闭合时夹口锯齿必须在薄棉纸上留下完整的齿痕，但不能穿透薄棉纸；如不能，则表明夹钳没有完全闭合。
c.剪刀测试方法，即至少剪刀刀片长度2/3不能卡住测试材料，材料必须被顺滑地剪开。
d.丢弃的穿刺针应放入锐器盒里，操作人员防止发生锐器伤。
e.润滑部位主要是活动处关节。
F.手工喷涂针对器械关节、较链和移动等部位进行润滑；宜使用专门的气雾喷涂润滑剂，具有速干作用。

	其他管

理要求

	1.采用目测或使用带光源放大镜对干燥后的每件器械、器具和物品进行检查。
2.可定期使用清洗测试物检查和评价器械清洗质量。通过对残留蛋白质、血红蛋白、 生物负载的检测来评估清洗的效果。清洗测试物与方法应具有快速、灵敏、精确、稳定、简便、可重复以及干扰物质影响少等特点。
3.应选择水溶性润滑剂。塑胶类（如呼吸管路、电源器械电线等）、玻璃类（试管等）不得使用润滑剂。特殊器械应遵循厂家建议的润滑方法和润滑剂。

4.装有絞链和移动部件的器械必须在每次使用后进行保养。

5.盛装润滑剂的容器必须是清洁的，防止润滑剂被污染。
6.器械经手工润滑保养后，如果器械表面有过多的液体，使用消毒后的、低棉絮的擦布手工擦拭干燥。



参考文献：

［1］中华人民共和国卫生行业标准.WS310.2-2016医院消毒供应中心第2部分；清洗消毒及灭菌技术操作規范 
［2］中华人民共和国卫生行业标准. WS310.3-2016医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准 

［3］刘玉村，梁铭会.医院消毒供应中心岗位培训教程[M].北京：人民军医岀版社,2013.

五、可重复使用诊疗器械、器具、物品包装标准操作规程

	持有部门：消毒供应室       制订日期：2024年7月
        版次：第一版

	制订者：消毒供应室          审核者：护理部

	
人员、环境和物品准备      
                                    包装前的质量检査      

     对照器械清单进行组装

1、手术器械应摆放在篮筐或有孔托盘中

         2、手术所用盘、盆、碗等器皿，宜与手术器械分开包装

         3、剪刀、血管钳等轴节类器械不完全锁扣

         4、有盖器皿应开盖

         5、摞放的器皿间用吸湿布或医用吸水纸隔开

         6、包内容器开口朝向一致

         7、管腔类物品应盘绕放置，保持管腔通畅

         8、精细器械、锐器等采取保护措施

内容齐全、数量准确，双人核对，检查签名

包内化学指示物放置位置与方法正确

I

闭合式包装使用专用胶带封口包扎，胶带长度应与灭菌包体积、 重量相适宜，松紧适度；
封包应严密，保持闭合完好性；手术器械闭合式包装时应由2层包装材料分2次包装。
2、纸塑袋等密封宽度应≥6 mm,包内器械距封口处≥2.5 cm
3、硬质容器应设置一次性锁扣，无菌屏障完整性破坏后应可识别
1、压力蒸汽灭菌：器械包≤7 kg,敷料包≤5 kg

2、预真空压力蒸汽灭菌器：≤30 cmx30 cmx50 cm

3、下排气压力蒸汽灭菌器：≤30cmx30cmx25cm

包外观平整，粘贴包外化学指示胶带，标注器械包名称、灭菌日期、 

失效日期、灭菌器编号、灭菌批次、包装者等，标识应具有可追溯性

操作结束后，整理台面，物品归位




	注：

a环境准备，即在检查包装区进行;物品准备包括包装材料、封包胶带、包内化学指示卡、包装标识、灭菌篮筐等。

b包内化学指示物不与金属器械直接接触；置于包内中心位置。



	其他管理

要求


	1、成套器械应选择棉布、无纺布、皱纹纸或硬质容器，单件器械可选择纸塑袋或纸袋。

2、不能使用别针、绳子封包。封包方式可釆用两条平行封包、井字形封包或十字形封包等。密封式包装应使用医用封口机，在每日使用前应检查封口机参数的准确性及闭合完好性。




参考文献：

［1］中华人民共和国卫生行业标准.WS310.2-2016医院消毒供应中心第2部分；清洗消毒及灭菌技术操作規范 
［2］刘玉村，梁铭会.医院消毒供应中心岗位培训教程[M].北京：人民军医岀版社,2013.

	持有部门：消毒供应室         制订日期：2024年7月        版次：第一版           

	制订者：消毒供应室           审核者：护理部          

	 
人员、环境和物品准备

        评估灭菌包符合标准要求，灭菌器处于备用状态，灭菌方式
选择正确

使用专用灭菌架或篮筐装载灭菌物品，装载物品不能触及灭
菌器内壁和门

灭菌包之间应留空隙，利于水蒸气等灭菌介质循环、排出和
干燥，不超载

宜将同类材质的器械、器具和物品，同一批次进行灭菌

纺织类物品放置于上层、竖放，金属类器械放置于下层

手术器械包、硬质容器平放，盆、盘、碗类物品应斜放， 玻璃瓶等底部无孔

的器皿类物品应倒立或侧放，纸袋、纸塑包装物品侧放

选择下排气压力蒸汽灭菌时，大包宜摆放于上层，小包宜摆放于下层

装载后再次检査，装载方式正确后启动灭菌器

注：

a同类材质装载在一起，利于选择灭菌程序，提高灭菌工作效率，降低器械的损耗和老化；不同材质

器械和物品灭菌程序有所不同，如橡胶制品类器械物品灭菌温度低于金属器械和敷料;

b金属类器械放置于下层，防止冷凝水对其他物品包装的影响。

c手术器械包、硬质容器平放，防止器械堆积磨损；纸袋、纸塑包装应侧放在灭菌篮筐中，包之间留有间隙，利于蒸汽进入和冷空气排出。

	其他管理

要求
	不同材质器械放在一起灭菌，选择灭菌程序时应以灭菌时间和程序最长的器械材质为基准。




六、可重复使用诊疗器械、器具、物品装载标准操作规程

参考文献：

［1］中华人民共和国卫生行业标准.WS310.2-2016医院消毒供应中心第2部分；清洗消毒及灭菌技术操作規范 
［2］刘玉村，梁铭会.医院消毒供应中心岗位培训教程[M].北京：人民军医岀版社,2013.

七、无菌物品储存与发放标准操作规程

	持有部门：消毒供应室            制订日期：2024年7月
      版次：第一版

	制订者：消毒供应室              审核者：护理部


	适用范围：适用于由消毒供应室处理的可重复使用的无菌医疗器械、器具、物品储存、保管、发放的全过程。

	措施类别
	干预措施
	关键控制点
	说 明

	储存
	存放要求
	无菌物品应储存于无菌物品存放区。存放区温度＜24°C,相对湿度＜70%,清洁 整齐，内部通风、采光良好。

2、物品应分架、分类存放。按照物品类别、编号、灭菌日期的先后顺序放置在固定位置,并设置标识。
	分类存放可设柜架号、层次号、位置号。

	
	有效期
	普通棉布：①环境符合标准，≤14天；

②环境未达到标准,≤7天。

一次性医用纸袋：≤30天。

一次性医用皱纹纸：≤180天。

医用无纺布：≤180天。

一次性纸塑袋：≤180天。

硬质容器：≤180天。
	

	
	日常管理
	无菌物品放在不洁处或掉落地上应视为污染包，不得使用。

定期核查掌握物品基数和有效期，合理安排供应，避免出现过期物品。
	搬运无菌物品时，应使用专用篮筐或容器平移搬运,避免碰撞和损坏器械。

	发放
	发放原则
	无菌物品发放时，应遵循“先进先出” 原则。

湿包、灭菌不合格包、包外化学指示物不清晰、包外标识不明确的无菌包不得发放。
	

	
	日常管理
	各类物品发放记录应具有可追溯性。

建立无菌物品质量问题的反馈制度，持续改进工作质量。

发出的无菌物品，即使未使用过，一律不得返回无菌物品存放区。
	

	
	下送
	专人专车负责下送无菌物品。运送途中应保持密闭运输。
运送车不得进入污物电梯和污染区。

运送车使用后，应清洁处理，干燥存放。
	


参考文献：

［1］中华人民共和国卫生行业标准.WS310.2-2016医院消毒供应中心第2部分；清洗消毒及灭菌技术操作規范 
［2］刘玉村，梁铭会.医院消毒供应中心岗位培训教程[M].北京：人民军医岀版社,2013.

八、可重复使用诊疗器械、器具清洗质量监测标准操作规程

	持有部门： 消毒供应室        制订日期： 2024年7月       版次：第一版        

	制订者：消毒供应室           审核者：护理部                         

	定义：诊疗器械清洗质量的监测是指使用非破坏性的方法,检测与评估经过规范清洗后的诊疗器械上残留的污染物水平。检测方法包括直观检测［目测和（或）放大镜检测］、污染标记物（如蛋白质、碳水化合物、血红蛋白、内毒素、脂质、无机盐及微生物负荷）检测以及清洗消毒设备效能监测。

	监测

类别
	监测

项目
	关键控制点
	说明

	直观检测
	日常监测
	1、时机：检查包装时。

2、范围：清洗、消毒、干燥后的器械表面及其关节、 齿牙。

3、方法：目测和（或）借助带光源放大镜检查。

4、结果判定及处理：器械表面及其关节、齿牙应光洁,无血渍、污渍、水垢等残留物质和锈斑为清洗合格，检测合格的器械进入包装环节;不合格器械应重新清洗处理。

5、记录内容：不合格的物品应放在有标识的容器中； 记录不合格物品的信息，以便找出清洗失败的原因。


	普通检查台照度应 ≥500 lux, 精细检查台照度应≥1000 lux。


	
	定期抽查
	1、时机：随机抽查。

2、范围：待灭菌包内全部物品。

3、数量：至少3〜5个。

4、频次：每月。

5、方法：同日常监测。

6、结果判定及处理：同日常监测。

7、记录内容：应详细记录待灭菌包内所有物品的清洗结果，如出现清洗不合格物品，应分析清洗失败的原因。并制订相应改进措施;检测结果至少保留半年以上
	1、被检测器械的选择应具有代表性，如选择有关节、齿牙的器械及管腔器械等。

2、检测人员应与日常检测人员不同。


	污染标志

物检测
	定期抽查
	方法：蛋白质检测法、atp荧光检测法

频次：每月。

结果判定：依产品使用说明书判定。
	有条件时进行。

	清洗消毒 设备效能 

检测
	日常监测
	内容：清洗消毒器的物理参数(时间、温度等)及运转情况。

频次：每批次。

结果判定及处理：物理参数应符合该清洗设备厂商的技术标准，并在误差范围内；不符合标准的清洗循环，视为清洗失败，应重新进行清洗工作;对清洗不合格的物品，应分析原因，并采取相应的措施。

记录内容：每次及时打印和记录清洗消毒器的运行参数、运行情况和清洗效果，并至少保留半年。
	

	
	定期抽查
	目的：清洗消毒器效能。

方法：清洗效果测试指示物，具体方法应遵循生产厂家的使用说明或指导手册。

频次：需要时。
结果判定：依照产品说明书。
	当清洗物品或清洗程序发生改变时，也可采 用清洗效果测试指示物进行监测。

	
	注意事项
	清洗消毒器新安装、更新、大修、更换清洗剂、改变消毒参数或装载方法等时，应遵循生产厂家的使用说明或指导手册进行清洗质量检测，清洗消毒质量检测合格后,清洗消毒器方可使用。


参考文献：

［1］中华人民共和国卫生行业标准.WS310.1-2016医院消毒供应中心第1部分；管理规范

［2］中华人民共和国卫生行业标准.WS310.3-2016医院消毒供应中心第3部分；清洗消毒及灭菌效

果监测标准 
九、可重复使用诊疗器械消毒质量监测标准操作规程

	持有部门：消毒供应室         制订日期：2024年7月
          版次：第一版

	制订者：消毒供应室           审核者：护理部


	监测类别
	监测项目
	关键控制点

	湿热消毒
	Ao值
	频次：每批次。

内容：记录消毒温度与时间。

结果判定：

消毒后直接使用：Ao≥3000；
消毒后继续灭菌：Ao≥600。
、

	
	清洗消毒设备性能
	频次：每年。

检测清洗消毒器的温度、时间等参数。

结果判定：符合清洗消毒器使用说明的要求。

	化学消毒
	化学消毒剂的消毒

参数
	频次：每批次。

内容：消毒剂的浓度、消毒时间和消毒时的温度。

结果判定：参照该化学消毒剂使用说明。

	消毒效果

(微生物)
	消毒后直接使用的物品
	频次：每季度。

数量：3〜5件。

方法：符合GB 15982附录A中“5.医疗器械检查方法”的 要求。

结果判定：中度危险性医疗器材的菌落总数，每件小于等于20 CFU(CFU/g或CFU/100 cm2)，不得检出致病性微生物;低度危险性医疗器材的菌落总数应每件小于等于 200 CFU(CFU/g或CFU/100 cm2)，不得检出致病性微生物。


参考文献：

［1］中华人民共和国卫生行业标准.WS310.2-2016医院消毒供应中心第2部分；清洗消毒及灭菌技术操作規范 

［2］中华人民共和国卫生行业标准.WS310.3-2016医院消毒供应中心第3部分；清洗消毒及灭菌效果监测标准
［3］中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会.GB 15982-2012医院消毒卫生标准
十、压力蒸汽灭菌器灭菌质量日常监测标准操作规程

	持有部门：消毒供应室            制订日期：2024年7月
      版次：第一版

	制订者：消毒供应室              审核者：护理部


	适用范围：医疗机构消毒供应中心大型压力蒸汽灭菌器灭菌质量日常监测。

	监测方法
	监测要求
	关键控制点
	说 明

	物理监测
	监测内容：灭菌过程中 温度、压力和时间等。

监测方法：灭菌器温度、压力，时间记录仪连续记录灭菌周期内的温度、压力和时间变化。

监测频次：每锅次。

结果判断：应符合设定的灭菌参数及附表要求，温度波动范围 在灭菌设定温度+ 3°C 以内，时间满足最短灭 菌时间的要求，压力波动范围与温度相适应。
	物理监测不合格的灭菌物品不得发放,并应分析原因进行改进，直至监测结果符合要求。

	无法打印物理监测记录的灭菌器不应使用。

监测资料存档至少3 年以上。

大部分灭菌器的温度传感器显示的是排气管中的温度，而非灭菌包中心的温度，不正确的摆放会干扰抽真空 和蒸汽的穿透。因此灭菌器的物理监测及其他监测不能代替规范包装与负载程序的 执行。

	化学监测
	监测内容：压力蒸汽灭 菌过程中一个或多个物 理参数（温度、压力等） 的变化。

监测方法：包内、包外 化学指示物。

监测频次：每包。

结果判断：通过观察化学指示物颜色或形态等变化，判定是否达到灭菌合格要求，具体应依照产品使用说明书。
	1、不得将包内化学指示卡剪断使用。

2、包外化学监测不合格的灭菌

物品不得发放。

3、包内化学监测不合格的灭菌物品和湿包不得使用，同时应分析原因并进行改进，直至监测结果符合要求。


	注意指示胶带本身在灭菌后是否完整、是否存在湿包的现象。


	生物监测


	1、监测内容：压力蒸汽灭菌过程对于嗜热脂肪杆菌芽抱的生物杀灭效果。

2、监测方法：标准生物测试包或生物PCD（含一次性标准生物测试包） 置于灭菌器内，经过一个灭菌周期后取岀指示物，培养后观察颜色变化，并设阴性对照和阳性对照。

3、监测频次：至少每周一次。

4、结果判断：通过观察生物指示物培养后的颜色变化，判定是否达到灭菌合格要求，具体应依照产品使用说明书。
	标准生物监测包或生物 PCD置于灭菌器排气口的上方或生产厂家建议的灭菌器内最难灭菌的部位。

自含式生物指示物遵循产品说明书进行培养。如使用芽泡菌片，应在无菌操作下将芽抱菌片接种到含10 ml漠溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基的无菌试管中，经（56 ± 2）°C 培养 7 天。 检测时以培养基作为阴性对照，以加入芽孢菌片的培养基作为阳性对照。

生物监测不合格时，应尽快召回前次生物监测合格以来所有尚未使用的灭菌物品，重新处理； 并应分析不合格的原因，改进后，生物监测连 续三次合格方可使用。
	自含式生物指示物不用设阴性对照。

如果一天内进行多次生物监测，且生物指示物为同一批号，则只需设一次阳性对照。

生物监测记录应保留3 年以上。生物监测阳性结果也应记录在案并分析阳性结果原因。

灭菌植入物时，应每批次进行生物监测，紧急情况时，使用含第5类化学指示物的生物 PCD进行监测,化学指示物合格可提前放行。生物监测的结果应及时通报使用部门。

采用新的包装材料和方法进行灭菌时应进行生物监测

	B- D测试

	1、监测内容：灭菌器的空气排岀和蒸汽穿透效果。

2、监测方法：将B-D测试包置于压力蒸汽灭菌器排气口上方，靠近灭菌器柜门的架子上（或灭菌器厂商指定的最难灭菌处进行134°C, 3.5-4分钟灭菌试验处理

3、监测频次：每日开始灭菌运行前。

4、结果判断：B-D测试图案由淡黄色变为均匀的深褐色或黑色，即中央部分和边缘部分颜色一 致,B-D测试合格；不变色或变色不彻底、变色不均匀，B-D测试不合格
	B-D测试前必须有预热过程

充分的预热是 B-D测试成功的关键，不充分的预热可能导致假阳性。
B-D测试应在灭菌器空载情

下进行，负载会导致结果无效。

B-D测试包放置位置应在最难灭菌处，不能接触灭菌器腔体内壁。

设定时间不能超过4 分钟。
B-D测试失败,应及时查找原因进行改进，监测合格后，灭菌器方可使用。
	B-D测试结果应保留3年以上。

	其他监测

要求


	    定期监测：应每年用温度压力检测仪监测温度、压力和时间等参数，检测仪探头放置于最难灭菌部位。

2.灭菌器新安装、移位和大修后应进行灭菌质量监测，具体要求如下。

（1）监测内容：物理监测、化学监测和生物监测；

（2）监测频次：3次；

（3）监测时的注意事项：①预真空（包括脉动真空）压力蒸汽灭菌器应进行B-D 测试并重复三次，连续监测合格后，灭菌器方可使用;②生物监测应在物理监测、化学监测通过后进行，且应在空载状态进行;③连续测试时，需要冷却柜架后方可再次进行;④如果灭菌器有多种灭菌循环（如下排气、预真空、快速 灭菌等），每种灭菌循环都应进行监测；如果灭菌器只有一种灭菌循环，但灭菌时间不同，则只需要监测灭菌时间最短的循环；

（4）结果判读：合格后灭菌器方可使用，若岀现监测结果不合格，则该次灭菌设备效能监测不通过,应分析原因并纠正后，重新进行测试。

注意：灭菌器大修是指超出定期保养范围的维修以及会明显影响设备性能的维修， 如水泵、加热系统、水路、水处理系统的更换，以及电脑软件的升级。


参考文献：

［1］中华人民共和国卫生行业标准.WS310.2-2016医院消毒供应中心第2部分；清洗消毒及灭菌技术操作規范 

［2］中华人民共和国卫生行业标准.WS310.3-2016医院消毒供应中心第3部分；清洗消毒及灭菌效果监测标准
［3］中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会.GB 15982-2012医院消毒卫生标准
附表压力蒸汽灭菌器灭菌参数

[image: image1.png]o o T T e
I B i TS T I ] JENZHIH
e Sk
P ytl LU S o P | i
ot 30
FHRL ———— 121 — 102.8~122.9
E 20
,,,,, - S N
132 | | i8h4~210.7
BlER o 4
134 4‘ 210, 7~229.3





十一、过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌质量监测标准操作规程

	持有部门：消毒供应室        制订日期：2024年7月
        版次：第一版

	制订者：消毒供应室          审核者：护理部

	适用范围：适用于过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌质量的日常监测。

	监测类别
	内
容
	关键控制点

	物理监测
	监测项目：灭菌周期的临界参数如舱内压、温度、等离子体电源输岀功率和灭菌时间等灭菌参数。

监测频次：每批次。

监测方法：灭菌器自动监控。

结果判定：按照设备厂商的使用说明进行判读。


	每批次应连续监测。

凡是物理监测不合格的,该次灭菌应认定为失败。

	化学监测
	监测项目：包内与包外化学指示物。

监测频次：每包。

监测方法：每个灭菌包外应使用包外化学指示物;每包最难灭菌的部位放置包内化学指示物。

结果判断：通过观察化学指示物颜色或形态等变化，判定是否达到灭菌合格要求。
	化学监测不合格的灭菌物品不得发放，并应分析原因和进行改进，直至监测结果符合要求。

	生物监测
	监测项目：灭菌过程对嗜热脂肪杆菌芽孢生物的灭菌效果。

监测频次：每天至少一次。

监测方法。

（1）
管腔器械：应将管腔生物PCD置于灭菌器内最难灭菌的部位;灭菌周期完成后立即将管腔生物PCD 从灭菌器中取出；生物指示物应在（56 ±2）°C下培养1天（或遵循产品说明书），观察培养结果；同时设阳性对照和阴性对照；

（2）
非管腔器械：使用非管腔生物监测包，将生物指示
	最难灭菌的部位应按照生产厂家说明书建议，远离过氧化氢注入口，如灭菌舱下层器械搁架的后方。

自含式生物指示物可不设阴性对照。

如实验组培养阳性，应同时进一步鉴定细菌是否为指示菌

	生物监测


	物置于特卫强材料的包装袋内，密封式包装后，置于灭菌器内最难灭菌的部位;灭菌周期完成后立即将非管腔生物监测包从灭菌器中取岀，生物指示物应在(56 ±2)°C下培养1天(或遵循产品说明书)，观察培养结果;设阳性对照和阴性对照。

4.结果判定方法。

灭菌合格：阳性对照组培养阳性，阴性对照组培养阴性，实验组培养阴性；

灭菌失败：阳性对照组培养阳性，阴性对照组培养阴性，实验组培养阳性。


	

	其他要求


	灭菌器新安装、移位、大修、灭菌失败、包装材料或被灭菌物品改变时,应对灭菌效果进行重新评价，包括物理监测、化学监测和生物监测(重复三次)，监测合格后，灭菌器方可使用。


	


参考文献：

［1］中华人民共和国卫生行业标准WS310.3 -2016医院消毒供应中心第3部分；清洗消毒及灭菌效果监测标准
十二、消毒供应室工作人员防护着装标准操作规程

	持有部门：消毒供应室         制订日期：2024年7月           版次：第一版  

	制定者：消毒供应室           审核者：护理部            

	区域
	操作
	防  护  着  装

	
	
	圆帽
	口罩
	防水
围裙
	专用鞋
	手套
	护目镜/
防护面罩

	诊疗场所
	污染物品回收
	√
	△
	
	
	√
	

	去污区
	污染器械分类、核对，机械清洗装戴
	√
	√
	√
	√
	√
	△

	
	手工清洗器械和用具
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	检查、包装及灭菌区
	器械检查、包装
	√
	△
	
	√
	△
	

	
	灭菌物品装载
	√
	
	
	√
	
	

	
	无菌物品卸载
	√
	
	
	√
	△，#
	

	无菌物品存放区
	无菌物品发放
	√
	
	
	√
	
	


5、去污区工作人员宜选用医用外科口罩。

	6、去污区工作人员需佩戴医用清洁手套（橡胶材质）；重复使用的橡胶手套，每天用后应清洗、消毒，干燥保存。

7、在卸载无菌物品时，接触过热的灭菌设备、蒸汽管路与阀门时应使用防烫手套。

8、工作鞋应不露脚趾并能够完全保护脚面，易清洁，鞋底具有防滑性；工作鞋应足够坚固以预防重物砸到脚上所带来的伤害。

9、进入去污区应穿防水隔离衣或防水围裙；重复使用的防水围裙，每班使用后应及时清洗与消毒；遇有破损或渗透时，应及时更换。

10、工作人员手部、腕部不得佩戴首饰（如戒指、手表、手镯等）。

11、个人电子设备不得带入工作区域，除非制度许可。
12、工作人员外出时应穿外出服。

	


参考文献：

［1］中华人民共和国卫生行业标准。WS310.1 -2016医院消毒供应中心第1部分；管理规范
十三、硬式内镜清洗消毒灭菌标准操作规程

	持有部门：消毒供应室          制订日期：2024年7月
        版次：第一版

	制订者：消毒供应室            审核者：护理部

	适用范围：适用于需达到灭菌水平的硬式内镜的清洗、消毒、灭菌处理，如腹腔镜、宫腔镜等。

	干预措施
	关键控制点
	说 明

	优先选择由CSSD集中处置
	如由手术室进行处置，其清洗、消毒、灭菌环境及建筑布局应符合WS 310.1—2016的要求。
	

	配备硬式内 镜清洗、消 毒、装载、灭 菌专用设施
	应配备专用流动水池、超声波清洗器、压力水枪、压力气枪、不同规格内镜清洗刷等清洗设施及用具。

宜配备清洗消毒器。

宜配备硬式内镜器械盒和带卡槽的专用器械盒。

宜配备硬式内镜专用清洗架。
	医用清洗剂、医用润滑剂、 软水、纯化水、干燥设备、带 光源放大镜等设施设备同 CSSD要求。

	预处理
	及时用含有清洗液的湿巾或湿纱布擦拭,去除血 液、体液等污物。

视情况选择保湿处理。
	擦拭用品一次性使用。

	运送、回收
	使用带卡槽的内镜专用容器或带器械保护垫的密闭容器运送。

光学目镜应使用带盖、带卡槽的专用容器，穿刺鞘类器械应使用固定架。

清点器械数量，检查器械有无损伤、功能状态是 否完好等。
	重点查看内镜镜面、零件、 垫圈、密封圈是否完好，操作钳闭合是否完好等。

目测检查光学目镜是否 清晰，有无划痕、裂痕、破损等。导光束及摄像头 连接线有无打褶，表面有无划痕、破损等。

	清洗、消毒


	1.将器械拆卸至最小单位。

2.光学目镜宜单独手工清洗,不应采用超声波清洗。
3.导光束与连接线应手工清洗。

4.机械清洗前应先手工去除器械表面的血液、黏液等污染物，并使用压力水枪对管腔进行冲洗，对不易清洗的部位手工刷洗。

5.机械清洗时应按照清洗消毒机使用说明书操作。

6.清洗后根据内镜特点选择适当的消毒方式。首选机械湿热消毒，也可釆用75%乙醇或其他消毒剂进行消毒。湿热消毒的温度、时间等应遵循 WS 310. 2—2016 规定。
	1.拆卸器械配件至最小单 位，包括穿刺针的密封帽、吸引器的连接管操作钳的手柄、外套管、内芯等。

2.组合器械拆分后放置在同一清洗筐内。

3.体积较小的精密器械附件应使用密纹清洗筐。



	干燥
	1.宜使用镜头纸擦拭光学目镜镜面。

2.导光束、连接线等器械使用消毒后的低纤维絮擦布进行表面干燥。

3.管腔类器械使用压力气枪、医用干燥柜进行彻底干燥。

4.使用干燥柜干燥时,干燥温度应依据内镜使用说明书要求。
	通常金属类内镜及附件干燥温度宜为70〜90℃。塑胶类内镜及附件干燥温度宜为65〜75℃。


	检查、保养
	1.检查光学目镜、导光束及附件清洗质量及完好性、功能性。

2.对器械可活动的节点、轴节、螺纹等处进行润滑保养。

3.带光源器械进行绝缘性检查。
	

	装配
	1.依据硬式内镜及其附件装配的技术规程或图示, 核对其种类、规格和数量。

2.光学目镜等器械宜置于专用器械盒内进行单独包装。
3.锋利的器械如椎、鞘、针类、剪类、穿刺器等，应使用固定架、保护垫或保护封帽。

4.所有的空腔、阀门应打开，保证灭菌介质的穿透。

5.按照硬式内镜及其附件的使用顺序摆放器械。
	

	灭菌
	1.根据内镜使用说明书选择灭菌方法。

2.如器械耐高温、高压，耐湿，应首选压力蒸汽灭菌。

3.不应随意更换灭菌方法。

4.首次灭菌时对灭菌参数和有效性进行测试，并进行湿包检查。

5.灭菌时间和温度不应超过产品说明书中的时间和温度。

6.快速灭菌程序不应作为硬式内镜的常规灭菌方式。

7.在手术室内完成内镜诊疗的硬式内镜及附件，不应使用化学消毒剂浸泡灭菌。
	硬式内镜上标有“可耐压力蒸汽灭菌(autoclave)?,的，通常应选择压力蒸汽灭菌。



	其他管理

要求
	1.清洗工具每次使用后应进行消毒处理

2.应建立登记、追溯制度，记录硬式内镜清洗消毒及灭菌参数、操作日期、时间与人员等。
	

	清洗、消毒、

灭菌流程


	
预处理
及时去污，保湿处理
                  运送

密闭容器运送

回收
清点查对器械、检查器械功能状态、完好性

手工预处理

冲洗器械表面污染，压力气枪冲洗管腔，附件手工刷洗

手工清洗                                   机械清洗

1、光学目镜、导光束与连接线            1、按照清洗消毒机使用说明书
            2、器械及附件                          2、 器械及附件
消毒、干燥、检查与保养

装配、灭菌

核对其种类、规格和数量，进行重新组合、装配，根据内镜说明书选择灭菌方式和灭菌参数

储存




参考文献：［1］任伍爱，张青，硬式内镜清洗消毒及灭菌技术操作指南［M］，北京：北京科学技术出版社，2012：1-79
	持有部门：消毒供应室              制订日期：2024年7月             版次：第一版

	制定者：消毒供应室                审核者： 护理部

	定义：灭菌物品的召回是指当灭菌物品在发放后出现疑似或确定灭菌失败的情况时，将发放的灭菌物品回收至消毒供应室的工作。灭菌物品召回后应进行灭菌失败原因调查并针对调查 结果采取相应的措施。

	灭菌物品找回处置流程
	



十四、诊疗器械、器具灭菌失败召回标准操作规程

	
	注：
A.报吿内容应包括灭菌器编号、前次生物监测合格的时间、前次生物監測合格至本次监测不合格之间所有灭菌物品的名祢、发放科室、发放数量等内容。
B.应详細检查灭菌装载方式、化学指示物是否在有效期等与指示物相关方面内容.以及最终灭菌包装材料质量，灭菌器各方面性能，灭茵操作流程等。


 参考文献：
1.中华人民共和国卫生卫生行业标准WS310.1-2016医院消毒供应中心第1部分：管理规范

2.中华人民共和国卫生卫生行业标准WS310.3-2016医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准

3.刘玉村，梁铭会.匡院消毒供应中心岗位培训学教程1人民军灰岀版社.2013, 236 - 237
   止血钳类                   


检查器械表面、咬合面、       


关节面、锁扣、组合连 


接部是否干净，无污迹、


血迹、锈迹，无清洗剂 


等化学剂残留。不合格


应退回去污区重新清洗  





锐利器械 


检查器械表面、关节部位是否干净， 无污迹、血迹、锈迹，无清洗剂等残留。不合格应退回去污区重新清洗	





穿刺针 


检查器械表面及管腔内、针梗部位是否干净，无污迹、血迹、锈迹，无清洁剂等残留。不合格应退回去污区重新清洗








电源器械


检查器械及电源连接线是否干净，无污迹、血迹、锈迹, 无清洗剂等残留。不合格应退回去污区重新清洗








检查器械功能状态" 外观完整，无缺损变形 咬合面锯齿完整、对合 整齐，锁扣固定良好，张力合适








检查器械功能状态外观完整，无缺损变形；刀刃锋利， 无卷曲缺口；剪刀闭合无空隙；螺丝无松脱；关节保持张力








检查器械功能状态外观完整，无缺损、 变形；针芯无弯曲, 针头无钩；针套针芯配套、斜面平整、外套管无卷边；管腔通畅








检查器械功能状态须仔细检查，以确保其绝缘性，可根据器械厂家的建议使用专门的绝缘测试器





手工润滑�使用喷涂或浸泡的方法,�针对性地进行器械关节、


铰链、移动部件的保养








机械润滑


通过清洗消毒器完成；经过机械润滑的器械关节、 铰链根据功能检查时的状况，酌情进行手工润滑








器械清洁，结构功能完好； 包装材料大小合适


棉布经清洗去污；纸塑袋、 无纺布等在有效期内


3、包外指示胶带和包内化学指示物在有效期内











通知使用科室停止使用上次 生物监测合格以来尚未使用 的所有灭菌物品并将其召回, 或召回疑似灭菌不合格批次 中所有未使用的灭菌物品





书面报告护理部、医院 感染管理科、医务科等 相关职能科室











停止使用 


可疑灭菌器





对召回的所有物品重新进行清洗、消毒、 灭菌








CSSD工作人员及相关部门联合调查灭菌失败的可能原因，必要 时通知设备供应商、指示物供应商或最终包装材料等相关耗材 供应商





相关管理部门应通知 使用科室，对已经使用生物监测不合格或疑似灭菌不合格无菌物品的患者进行密切观察





确认或疑似出现灭菌失败


1.生物监测不合格


2.同批次灭菌物品使用中出现多个包内化学指示卡变色不合格


3.临床出现医院感染聚集性病例，疑似与同批次灭菌物品有关





是否有�感染迹象








否





是





患者安全, 观察结束








査找可能的 病原体，积 极治疗








调查原因      否





监测


是否合格





是





灭菌器启用





是





对该时间的处理情况进行总结，并向相关管理部门汇报





根据调査结果采取针对性改进措施








包装材料质量问题: 更换包装材料





灭菌器故障：


对灭菌器进行检修，并按照灭菌器大修后监测规定进行物理 监测、化学监测和生物监





化学、生物指示物 质量问题：


更换指示物








物理、 化学、生物监测








否    调査原因





监测�是否合格








灭菌器启用








厚德  精诚  笃行  至善
厚德  精诚  笃行  至善

