附件13-2
铜仁市妇幼保健院

医院感染管理标准操作规程

(SOP)
2024年10月
目 录
第一部分：医院感染预防与控制基本方法
1
1.防护用品及应用技术
1
2.隔离技术
10
3.标准预防措施
20

4.医务人员手卫生标准操作规程
23
5.血源性病原体职业暴露标准操作规程
25
第二部分：重点部位医院感染预防与控制
30

1.医院内肺炎预防与控制标准操作规程
30

2.血管导管相关感染预防与控制标准操作规程
32

3.导尿管相关尿路感染预防与控制标准操作规程
36

4.手术部位感染预防与控制标准操作规程
38
第三部分：重点部门医院感染预防与控制
40
1.手术室医院感染预防与控制标准操作规程
40
2.接台手术感染预防与控制标准操作规程
43
3.围手术期抗菌药物预防性应用标准操作规程
44
4.产房医院感染预防与控制标准操作规程
47
5.产褥感染预防与控制标准操作规程
52
6.母婴同室与婴儿洗澡间医院感染预防与控制标准操作规程
53
7.新生儿医院感染预防与控制标准操作规程
55
8.重症监护室医院感染预防与控制标准操作规程
57
9.口腔科医院感染管理标准操作规程
62
10.口腔科诊疗环境医院感染管理标准操作规程
63
11.口腔器械消毒灭菌标准操作规程
64
12.消毒供应室管理规范
74
13.诊疗器械、器具和物品的清洗消毒及灭菌技术操作规范
80
14.诊疗器械、器具和物品的手工清洗操作方法
86
15.诊疗器械、器具和物品的超声清洗操作方法
87
16.朊病毒、气性坏疽及突发原因不明的病原体污染的诊疗器械、器具和物品处置方法
88
17.气性坏疽感染患者管理制度和感染防控措施
90
18.清洗消毒及灭菌效果监测标准操作规程
92
19.植入物及外来医疗器械管理标准操作规程
98
20.血液透析室医院感染预防与控制标准操作规程
101
21.内镜室医院感染管理标准操作规程
117
22.硬式内镜清洗消毒标准操作规程
119
23.软式内镜清洗消毒标准操作规程
122
24.病区医院感染防控标准操作规程
131
25.病区聚集性发热及呼吸道感染病例防控措施
138
26.感染科医院感染预防与控制标准操作规程
142
27.治疗室准备室医院感染管理标准操作规程
144
28.治疗室、处置室医院感染管理标准操作规程
146
29.医用织物管理标准操作规程
148
30.皮肤软组织医院感染预防控制措施
151
31.免疫抑制病人隔离措施
152
32.胃肠道感染预防控制措施
153
33.新生儿暖箱清洗消毒标准操作规程
154
34.空气消毒设备维护与保养要求
155
第四部分：医院常用的清洁与消毒方法
156
1.环境表面清洁与消毒标准操作规程
156
2.医疗器械及常用物品清洗消毒灭菌方法
162
3.医院常用消毒剂的使用
169
第五部分：微生物监测标准操作规程
173
1.洁净环境空气微生物监测
173
2.非洁净环境空气消毒效果监测
175
3.物品和环境表面消毒效果监测
176
4.手和皮肤黏膜消毒效果监测
177
5.使用中消毒剂与灭菌剂监测
178
6.内镜消毒灭菌效果监测
179
7.紫外线辐照强度监测
180
8.医用织物消毒效果监测
181
第六部分：临床微生物标本采集与运送标准操作规程
182
1.血培养标本
184
2.呼吸道标本
187
3.尿液标本
190
4.其他无菌体液标本
192
5.粪便标本
195
6.皮肤、软组织标本
196
第七部分：消毒药械和一次性使用医疗器械、器具管理
199
1.消毒药械管理标准操作规程
199
2.一次性使用医疗器械、器具管理标准操作规程
201
附录：编写本册参考资料
203
第一部分：医院感染预防与控制基本方法
第一节 防护用品及应用技术
个人防护用品是用于保护使用者避免接触病原体的各种屏障用品。个人防护用品包括口罩、手套、护目镜、防护面罩、隔离衣、医用一次性防护服、防水围裙等。医务人员应根据标准预防、疾病预防与控制需要及疾病危害性，选择适宜的个人防护用品。

一、口罩

（一）口罩的种类及定义

1.医用外科口罩：用于覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障者。符合YY0469标准。
2.医用防护口罩：用于覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障，在气体流量为85L/min情况下，对非油性颗粒物过滤效率≥95%，并具有良好的密合性。符合GB19083标准。

3.一次性使用医用口罩：用于覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物提供物理屏障。符合YY/T-0969标准。

（二）口罩的使用

1.应根据不同的诊疗要求选用不同种类的口罩。

2.一般诊疗活动，可佩戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

3.手术部（室）工作或诊疗护理免疫功能低下患者、进行有体液喷溅的操作或侵入性操作时应戴医用外科口罩。

4.接触经空气传播传染病患者、近距离（≤1m）接触飞沫传播的传染病患者或开展可能产生气溶胶的操作时，应戴医用防护口罩。

（三）口罩的戴摘方法

1.医用外科口罩的佩戴方法

（1）检查口罩，区分上下内外，有鼻夹的一侧朝上，鼻夹明显的一侧朝外，将口罩罩住鼻、口及下巴；

（2）系带式口罩下方带系于颈后，上方带系于头顶中部；挂耳式口罩将两侧系带直接挂于耳后；
（3）将双手指尖放在鼻夹上，从中间位置开始，用手指向内按压，并逐步向两侧移动，根据鼻梁形状塑造鼻夹；

（4）调整系带的松紧度。

医用外科口罩佩戴示意图

[image: image22.jpg]ZHBBIN R ARG 13 St
EMEE L BGARDEA |4 [ZNNE |3 HZNAE -2 MZONE
BHUERN, 34 AR LI LR
PLETS 5. A HATFE AN
2 KMRNTR A 6 S T AR
AL HCV-RNA. @il
LRERPIERE AR RGN
6NN 1 . HOV B
B6THEITH L
*®
4 WRE K EY)
AT BN, 3
THAER
. 4 4 T
St T W
HBV-DNA
WK L RAENOEITIX AZOMEIITR L REENETC |6 RA BRI
RN LB BT HLG
2 RN 2 (CRAEBEAI 2. ACENT T
BT
ENE S Uiiid
AWM HBsAg(+) EHBV- HCV-RNA (1) RPRAHBIE (+) . HIV BUA (1) &
WA DNA (+) WM HCV HURN.  TRUST # 3 [ HIV-RNA (+)
bk HCV BB () [N T
1M Bt ()
BENF LB
REET T

"




2.摘医用外科口罩方法

（1）系带式口罩先解开下面的系带，再解开上面的系带；挂耳式口罩双手直接捏住耳后系带取下；

（2）用手仅捏住口罩的系带放入废物容器内，不应接触口罩前面（污染面）。

摘医用外科口罩示意图

[image: image2.jpg]



3.医用防护口罩的佩戴方法

（1）一手托住防护口罩，有鼻夹的一面向外；

（2）将防护口罩罩住鼻、口及下巴，鼻夹部位向上紧贴面部；

（3）用另一只手将下方系带拉过头顶，放在颈后双耳下；

（4）再将上方系带拉至头顶中部；

（5）将双手指尖放在金属鼻夹上，从中间位置开始，用手指向内按鼻夹，并分别向两侧移动和按压，根据鼻梁的形状塑造鼻夹。

医用防护口罩佩戴示意图

[image: image3.jpg]W@ A




4.摘医用防护口罩方法

（1）用手慢慢地将颈部的下头系带从脑后拉过头顶；

（2）拉上头系带摘除口罩；

（3）不应用手触及口罩的前面，仅捏住口罩系带放入医疗废物容器内。
摘医用防护口罩示意图

[image: image1.jpg]



二、护目镜、防护面罩（防护面屏）

（一）护目镜、防护面罩（防护面屏）的定义

1.护目镜：防止体液（血液、组织液等）、分泌物等溅入人体眼部的屏障用品。

2.防护面罩（防护面屏）：防止体液（血液、组织液等）、分泌物等溅到人体面部的屏障用品。

（二）护目镜、防护面罩（防护面屏）的使用

1.在进行可能发生患者体液（血液、组织液等）、分泌物、排泄物等喷溅诊疗、护理操作时，应使用护目镜或防护面罩。

2.为呼吸道传染病患者进行气管插管、气管切开等近距离操作，可能发生患者体液（血液、组织液等）、分泌物等喷溅时，宜使用全面型防护面罩。

3.佩戴前应检查有无破损，佩戴装置有无松脱。每次使用后应清洁与消毒。

（三）护目镜、防护面罩的戴摘方法

1.戴护目镜或防护面罩的方法

戴上护目镜或防护面罩，调节舒适度。

戴护目镜或防护面罩示意图

[image: image10.jpg]® | —




2.摘护目镜或面罩的方法

捏住靠近头部或耳朵的一边摘掉，放入回收或医疗废物容器内。

摘护目镜或防护面罩示意图

[image: image11.jpg]



三、手套

（一）手套的定义

阻隔病原体通过使用者的手传播疾病和污染环境的屏障用品。

（二）手套的使用

1.应根据不同操作的需要，选择合适种类和规格的手套。

2.接触患者的体液（血液、组织液等）、分泌物、排泄物等及污染物品时，应戴一次性使用医用橡胶检查手套。

3.进行手术、换药等无菌操作以及接触患者破损皮肤、粘膜时，应戴一次性使用灭菌橡胶外科手套。

（三）一次性使用灭菌橡胶外科手套戴脱方法

1.戴手套方法

（1）打开手套包，一手掀起口袋的开口处；

（2）另一手捏住手套翻折部分（手套内面）取出手套，对准五指戴上；

（3）捏起另一只袋口，以戴着手套的手指插入另一只手套的翻边内面，将手套戴好；

（4）然后将手套的翻转处套在工作衣袖外面。

戴手套示意图

[image: image12.jpg]‘@

-




2.脱手套方法

（1）用戴着手套的手捏住另一只手套污染面的边缘将手套脱下；

（2）戴着手套的手握住脱下的手套，用脱下手套的手捏住另一只手套清洁面（内面）的边缘，将手套脱下；

（3）用手捏住手套的里面放入医疗废物容器内。

戴手套示意图

[image: image4.jpg]



3.注意事项

（1）诊疗护理不同的患者之间应更换手套。

（2）操作完成后脱去手套，应按规定程序与方法洗手。戴手套不能替代洗手，必要时进行手消毒。

（3）操作时发现手套破损时，应及时更换。

（4）戴手套时，应防止手套被污染。

（5）其他一次性医用手套，可参照以上方法戴脱。

四、隔离衣

（一）隔离衣的定义

用于防止使用者肢体、躯干被患者体液（血液、组织液等）和其他感染性物质污染的衣服。

（二）隔离衣的使用

应根据诊疗工作的需要，选用一次性隔离衣或可复用隔离衣。

1.接触经接触传播的感染性疾病患者或其周围环境，如肠道传染病患者、多重耐药菌感染患者等。

2.可能受到患者体液（血液、组织液等）、分泌物、排泄物污染时。

3.对实施保护性隔离的患者，如大面积烧伤、骨髓移植等患者进行诊疗、护理时穿无菌隔离衣。

（三）隔离衣的穿脱方法

1.穿隔离衣方法

（1）右手提衣领，左手伸入袖内，右手将衣领向上拉，露出左手；

（2）换左手持衣领，右手伸入袖内，露出右手，勿触及面部；

（3）两手持衣领，由领子中央顺着边缘向后系好颈带；

（4）再扎好袖口，不应露出里面衣物；

（5）将隔离衣一边（约在腰下5cm）处渐向前拉，见到边缘捏住；

（6）同法捏住另一侧边缘；

（7）双手在背后将衣边对齐或将一边遮盖住另一边，将背部完全覆盖；

（8）向一侧折叠，一手按住折叠处，另一手将腰带拉至背后折叠处；

（9）将腰带在背后交叉，回到前面将带子系好。

穿隔离衣示意图

[image: image5.jpg]7 -
D b Bl





2.脱隔离衣方法

（1）解开腰带，在前面打一活结；

（2）解开袖带，塞入袖袢内，充分暴露双手，进行手消毒；

（3）解开颈后带子；

（4）右手伸入左手腕部袖内，拉下袖子过手；

（5）用遮盖着的左手握住右手隔离衣袖子的外面，拉下右侧袖子；

（6）双手转换逐渐从袖管中退出，脱下隔离衣；

（7）左手握住领子，右手将隔离衣两边对齐，污染面向外悬挂污染区；如果悬挂污染区外，则污染面向里；

（8）不再使用时，将脱下的隔离衣，污染面向内，卷成包裹状，放入医疗废物容器内或放入回收袋中。

脱隔离衣示意图
[image: image6.jpg]RN




五、医用一次性防护服

（一）医用一次性防护服的定义

由连帽上衣、裤子组成，为阻隔体液（血液、组织液等）、分泌物、颗粒物等的直接提供物理屏障。符合GB19082标准。

（二）医用一次性防护服的使用

1.接触甲类及乙类按甲类管理的传染病患者时。

2.接触传播途径不明的新发传染病患者时。

3.为高致病性、高病死率的传染病患者进行诊疗护理操作时。

（三）医用一次性防护服的穿脱方法

1.穿医用一次性防护服

连体或分体医用一次性防护服，应遵循先穿裤，再穿衣，然后戴帽，最后拉上拉链的流程。

2.脱分体医用一次性防护服

（1）应先将拉链拉开；

（2）向上提拉帽子，使帽子脱离头部；

（3）脱袖子、上衣，将污染面向里放入医疗废物袋；

（4）脱裤，由上向下边脱边卷；

（5）裤子污染面向里，脱下后置于医疗废物袋。

脱分体医用一次性防护服示意图

[image: image7.jpg]



2.脱连体医用一次性防护服

（1）先将拉链拉到底；

（2）向上提拉帽子，使帽子脱离头部；

（3）脱袖子；

（4）由上向下边脱边卷；

（5）污染面向里直至全部脱下后放入医疗废物袋内。

脱连体医用一次性防护服示意图

[image: image8.jpg]



3.注意事项

（1）隔离衣和医用一次性防护服只限在规定区域内穿脱。

（2）穿前应检查隔离衣和医用一次性防护服有无破损；穿时勿使衣袖触及面部及衣领。发现有渗漏或破损应及时更换；脱隔离衣时应避免污染。

（3）隔离衣每天更换、清洗与消毒，遇污染随时更换。

六、防水围裙

（一）防水围裙的定义

用于防止使用者躯干被患者体液（血液、组织液等）和其他感染性物质污染的衣服。

（二）防水围裙的使用

1.分为重复使用的围裙和一次性使用的围裙。

2.可能受到患者的体液（血液、组织液等）、分泌物及其他污染物质污染、进行复用医疗器械的清洗时，应穿防水围裙。

3.重复使用的围裙，每次使用后应及时清洗与消毒。遇有破损或渗透时，应及时更换。

4.一次性使用围裙应一次性使用，受到明显污染、遇到破损或渗透时应及时更换。
七、帽子

（一）帽子分为布质帽子和一次性帽子。

（二）帽子的使用

1.应能够遮盖全部头发。

2.进行无菌技术操作，进入污染区、保护性隔离区域、洁净医疗用房等应戴帽子。

3.被患者体液（血液、组织液等）、分泌物等污染时，应立即更换。

4.布质帽子应保持清洁，每次或每天更换与清洁。

5.一次性帽子应一次性使用。

八、鞋套

（一）一次性使用医用防护靴套符合YY/T1633标准。

（二）鞋套的使用

1.鞋套应具有良好的防水性能，并一次性使用。

2.从潜在污染区进入污染区时、从缓冲间进入负压隔离病室时和进入洁净医疗用房应穿鞋套。

3.应在规定区域内穿鞋套，离开该区域时应及时脱掉。

4.发现破损应及时更换。

第二节 隔离技术

一、隔离的管理要求

1.在新建、改建与扩建时，建筑布局应符合医院卫生学要求，并应具备隔离预防的功能，区域划分应明确，标识规范清晰。

2.应根据国家的有关法规，结合本医院的实际情况，制定隔离预防制度并实施。

3.应加强医务人员隔离与防护知识和技能的培训，为其提供合适、必要的个人防护用品。医务人员正确掌握常见感染性疾病的传播途径、隔离方式和防护技术，熟练掌握操作规程。个人防护用品应符合国家相关标准，有效期内使用，方便取用。

4.应采取有效措施，管理感染源、切断传播途径和保护易感人群。

5.隔离的实施应遵循“标准预防”和“基于疾病传播途径的预防”的原则。

二、建筑布局与隔离要求

（一）医院建筑区域划分

划分依据：根据患者获得感染危险性的程度划分为低度风险区域、中度风险区域和高度风险区域。

1.低度风险区域：没有患者存在或患者只作短暂停留的区域，如行政管理部门、图书馆、会议室、病案室等。

2.中度风险区域：有普通患者的诊疗，患者体液（血液、组织液等）、分泌物、排泄物对环境表面存在潜在污染可能性的区域，如普通病区、门诊科室、功能检查室等。

3.高度风险区域：有感染或病原体定植患者诊疗的区域，以及对高度易感患者采取保护性隔离措施的区域，如感染性疾病科、手术部（室）、重症监护病区（室）、移植病区、烧伤病区（室）等。

（二）隔离要求

1.应明确诊疗流程，洁、污分明，标识清晰。

2.根据建筑分区的要求，同一风险等级分区的科室宜相对集中，高度风险区域的科室宜相对独立成区，收治感染患者区域与采取保护性隔离区域分开设置，宜与中低度风险区域分开。

3.通风系统应区域化，防止区域间空气交叉污染。

4.配备合适的手卫生设施。

三、普通病区的建筑布局与隔离要求

（一）建筑布局

病区内病房（室）、治疗室等各功能区域内的房间应布局合理，洁污分明，标识清晰。设施、设备应符合医院感染防控的要求，应设有适于隔离的房间。病室内应有良好的通风设施。

（二）隔离要求

1.感染性疾病患者与非感染性疾病患者宜分室安置。

2.同种感染性疾病、同种病原体感染患者宜集中安置。

3.床单元之间的隔帘宜方便清洁与消毒。

4.单排病床通道净宽不应小于1.1m，双排病床（床端）通道净宽不应小于1.4m，病床间距宜大于0.8m。

四、感染性疾病病区的建筑布局与隔离要求

（一）通用要求

1.建筑布局

应设在医院相对独立的区域，并符合普通病区的建筑布局要求。

2.隔离要求

（1）应分区明确，标识清晰。

（2）不同种类的感染性疾病患者应分室安置。

（3）应配备适量非手触式开关的流动水洗手设施。

（二）经接触传播疾病患者的隔离病区建筑布局与隔离要求

1.建筑布局

应设在医院相对独立的区域，并符合普通病区的建筑布局要求。

2.隔离要求

（1）应分区明确，标识清晰。

（2）不同种类的感染性疾病患者应分室安置。

（3）应配备适量非手触式开关的流动水洗手设施。

（三）经飞沫传播疾病患者的隔离病区建筑布局与隔离要求

1.建筑布局

应设在医院相对独立的区域，并符合普通病区的建筑布局要求。

隔离要求

（1）应分区明确，标识清晰。

（2）不同种类的感染性疾病患者应分室安置。

（3）应配备适量非手触式开关的流动水洗手设施。

（4）疑似患者应单独安置。

（5）确诊患者宜单独安置，同种疾病患者安置于一室时，两病床之间距离不小于1.2m。

（四）经空气传播疾病患者的隔离病区建筑布局与隔离要求

1.建筑布局

（1）应设在医院相对独立的区域，并符合普通病区的建筑布局要求。

（2）分为清洁区、潜在污染区和污染区，设立两通道和各区域之间的缓冲间。经空气传播疾病的隔离病区，宜设置负压隔离病房。

2.隔离要求

（1）应严格工作流程和各区域、两通道等的管理。各区之间界线清楚，标识明显。

（2）疑似患者应单独安置。

（3）确诊患者宜单独安置，同种疾病患者安置于一室时，两病床之间距离不小于1.2m。

（4）患者出院所带物品应消毒处理。

（5）进入隔离病区的人员应根据进入的区域做好个人防护。

（五）负压隔离病区（室）的建筑布局与隔离要求

1.建筑布局

（1）适用于经空气传播疾病患者的隔离。

（2）建筑布局及设备设施应符合《医院负压隔离病房环境控制要求》GB/T35428。

2.隔离要求

（1）一间负压病室宜安排一个患者，限制患者到本病室外活动，如需外出时戴医用外科口罩。

（2）患者出院所带物品应做消毒处理。

（3）进入负压隔离病室的人员应做好个人防护。

五、门诊的建筑布局与隔离要求

1.建筑布局

（1）普通门诊流程明确，标识清晰，路径便捷。

（2）门诊宜分科候诊。

（3）儿科门诊应相对独立成区，出入方便；并设预检分诊台、隔离观察室等。

（4）感染疾病科门诊应符合国家有关规定。

（5）门诊换药宜分别设立清洁伤口与污染伤口换药室。

（6）门诊手术室，宜参照医院手术部（室）感染控制相关规范要求进行设置。

2.隔离要求

（1）普通门诊、儿科门诊宜分开候诊，感染性疾病科门诊候诊应符合国家有关规定。

（2）诊室应通风良好，应配备适量的流动水洗手设施和/或配备速干手消毒剂。

（3）建立预检分诊隔离制度并落实，通过挂号时问询、咨询台咨询和医师接诊时询问等多种方式对患者开展传染病的预检，必要时可建立临时预检点进行预检，预检分诊的具体要求遵循《医疗机构门急诊医院感染管理规范》WS/T591。

（4）经预检为需要隔离的传染病患者或疑似传染病患者，应及时将患者分诊至感染性疾病科或相应分诊点就诊，同时对接诊处采取必要的消毒措施。

（5）气性坏疽等感染患者应在诊室就地隔离，诊疗后遵循《医疗机构消毒技术规范》WS/T367要求对诊室进行终末消毒。

（6）门诊手术室宜参照医院手术部（室）感染控制相关规范要求进行管理。

六、急诊医学科（室）的建筑布局与隔离要求

1.建筑布局

（1）应设单独出入口，流程清晰，路径便捷；并设预检分诊、普通诊室和适于隔离的诊室。

（2）急诊ICU建筑布局宜参照《重症监护病房医院感染预防与控制规范》WS/T509的要求。

2.隔离要求

（1）应执行预检分诊制度，及时发现传染病患者及疑似患者，及时采取隔离措施。

（2）各诊室内应配备非手触式开关的流动水洗手设施和/或配备速干手消毒剂。

（3）急诊观察室应按病区要求进行管理；急诊ICU应遵循《重症监护病房医院感染预防与控制规范》WS/T509的要求进行管理。

（4）对不明原因发热及不明原因肺炎患者进行诊疗时，应在标准预防的基础上按照空气传播疾病进行隔离预防。

七、不同传播途径疾病的隔离预防原则与措施

（一）隔离预防原则

1.在标准预防措施的基础上，医院应根据疾病的传播途径（接触传播、飞沫传播、空气传播和其他途径传播如虫媒传播），结合本院的实际情况，制定相应的隔离与预防措施。

2.一种疾病可能有多种传播途径时，应在标准预防措施的基础上，采取针对相应传播途径的隔离与预防措施。

3.隔离病区（室）应有隔离标识，标识颜色和内容根据需求制定，如黄色标识一般用于经空气传播的隔离，粉色标识一般用于经飞沫传播的隔离，蓝色标识一般用于经接触传播的隔离。

4.疑似呼吸道传染病患者应安置在单人隔离房间。

5.受条件限制的医院，同种病原体感染的患者可安置于一室。

6.应限制无关人员进入隔离区域，严格管理陪护及探视人员。

7.对隔离患者进行宣教，做好手卫生及相关隔离要求。

8.隔离患者外出检查、诊疗、手术、转科、转运等时，应通知相关接收部门或单位，同时采取有效措施，减少对其他患者、医务人员和环境表面的污染。

9.接收部门或单位应做好隔离准备，在隔离患者离开后，应采取相应的清洁与消毒措施。

10.建筑布局符合相应的规定。

（二）经接触传播疾病的隔离与预防措施

1.总体要求

接触经接触传播疾病的患者及其污染物，如肠道传染病、经血传播疾病、多重耐药菌感染、皮肤感染患者等，在标准预防的基础上，还应采取接触传播的隔离与预防措施。

2.患者的隔离

（1）宜单间隔离；无条件时可采取床单位隔离或同种病原体感染患者隔离于一室。

（2）应限制患者的活动范围，减少转运。

3.医务人员的防护

（1）接触隔离患者的体液（血液、组织液等）、分泌物、排泄物等物质时，应戴一次性使用医用橡胶检查手套，手上有伤口时应戴双层手套；接触污染物品后、离开隔离病室前应摘除手套，洗手或手消毒。

（2）进入隔离病室，从事可能污染工作服的操作时，应穿隔离衣；离开病室前，脱下隔离衣，按要求悬挂，每天更换清洗与消毒；或使用一次性隔离衣，用后按医疗废物管理要求进行处置。接触甲类及乙类按甲类管理的传染病患者应按要求穿脱医用一次性防护服，离开病室前，脱去医用一次性防护服，医用一次性防护服按医疗废物管理要求进行处置。

（三）经飞沫传播疾病的隔离与预防措施

1.总体要求

接触经飞沫传播疾病的患者及污染物，如百日咳、白喉、流行性感冒、病毒性腮腺炎等，在标准预防的基础上，还应采取经飞沫传播疾病的隔离与预防措施。

2.患者的隔离

（1）宜限制患者的活动范围；患者病情容许时，应戴医用外科口罩，并定期更换。

（2）应减少转运，当需要转运时，医务人员应注意防护。

（3）探视者应戴医用外科口罩，宜与患者保持1m以上距离。

（4）加强通风，必要时进行室内空气的消毒。

3.医务人员的防护

（1）应根据诊疗的需要，穿戴合适的防护用品；一般诊疗护理操作佩戴医用外科口罩，严格手卫生。

（2）与患者近距离（≤1m）接触或进行产生气溶胶的操作时，应戴帽子、医用防护口罩；进行可能产生喷溅的诊疗操作时，应戴护目镜或防护面罩，穿隔离衣；当接触患者及其体液（血液、组织液等）、分泌物、排泄物等时应戴一次性使用医用橡胶检查手套，操作完成后严格手卫生。

（四）经空气传播疾病的隔离与预防措施

1.总体要求

接触肺结核等经空气传播的疾病时，在标准预防措施的基础上，还应采用经空气传播疾病的隔离与预防措施。

2.患者的隔离

（1）原则上应尽快转送至有条件收治经空气传播疾病的医院或科室进行收治，转运过程中做好医务人员的防护。

（2）具有传染性的肺结核患者宜安置在负压隔离病室。

（3）当患者病情容许时，宜戴医用外科口罩，定期更换；宜限制其活动范围。

（4）应进行空气消毒。

3.医务人员的防护

（1）应严格按照区域医院感染预防与控制要求，在不同的区域，穿戴不同的防护用品，离开时按要求摘脱，并正确处理使用后物品。

（2）进入确诊或可疑传染病患者房间时，应戴帽子、医用防护口罩；进行可能产生喷溅的诊疗操作时，应戴护目镜或防护面罩，穿隔离衣；当接触患者及其体液（血液、组织液等）、分泌物、排泄物等时应戴一次性使用医用橡胶检查手套。

（五）其他传播途径疾病的隔离与预防措施

应根据疾病的特性，采取相应的隔离与防护措施。

（六）常见传染病传播途径、隔离与预防要求

常见传染病传染源、传播途径及隔离预防

	疾病名称
	传染源
	传播途径
	隔离预防

	
	
	空气
	飞沫
	接触
	生物媒介
	口罩
	帽子
	手套
	防护镜
	隔离衣
	医用
一次
性防
护服
	鞋套

	病毒
性肝
炎
	甲型、

戊型
	急性期患者和隐性感染者
	
	
	+
	
	±
	±
	+
	
	+
	
	

	
	乙型、

丙型、

丁型
	急性和慢性患者及病毒携带者
	
	
	●
	
	
	
	±
	
	±
	
	

	麻疹
	麻疹患者
	+
	++
	+
	
	+
	+
	+
	
	+
	
	

	水痘
	水痘患者
	+
	++
	+
	
	+
	+
	+
	
	+
	
	

	流行性腮腺炎
	早期患者和隐性感染者
	
	+
	
	
	+
	+
	
	
	±
	
	

	脊髓灰质炎
	轻症瘫痪型患者和病毒携带者
	
	+
	++
	
	+
	+
	+
	
	+
	
	

	流行性出血热
	啮齿类动物、
猫、猪、狗、家兔
	++
	
	+
	
	+
	+
	+
	±
	±
	
	

	狂犬病
	患病或隐性感染的犬、猫、家畜和野兽
	
	
	+
	
	+
	±
	+
	±
	+
	
	

	伤寒、副伤寒
	患者和带菌者
	
	
	+
	
	±
	±
	+
	
	+
	
	

	细菌性痢疾
	患者和带菌者
	
	
	+
	
	
	±
	+
	
	+
	
	

	霍乱
	患者和带菌者
	
	
	+
	
	±
	±
	+
	
	+
	±
	+

	猩红热
	患者和带菌者
	
	++
	+
	
	+
	+
	+
	
	+
	
	

	白喉
	患者和带菌者
	
	++
	+
	
	+
	+
	+
	
	+
	
	

	百日咳
	患者、隐性感染者和带菌者
	
	+
	
	
	+
	+
	±
	
	±
	
	

	流行性脑脊髓膜炎
	流脑患者和脑膜炎双球菌携带者
	
	++
	+
	
	+
	+
	+
	±
	+
	
	

	肺鼠疫
	感染了鼠疫杆菌的啮齿类动物和患者
	
	＋＋
	＋
	鼠蚤
	＋
	＋
	＋
	±
	＋
	±
	

	腺鼠疫
	感染了鼠疫杆菌的啮齿类动物和患者
	
	
	＋
	鼠蚤
	±
	±
	＋
	±
	＋
	
	

	炭疽
	患病的食草类动物和患者
	
	＋
	＋
	
	＋
	＋
	＋
	±
	＋
	±
	

	流行性感冒
	患者和隐性感染者
	
	＋
	＋
	
	＋
	＋
	＋
	
	
	
	

	肺结核
	开放性肺结核患者
	＋＋
	
	
	
	＋
	＋
	＋
	±
	±
	±
	＋

	SARS
	患者
	
	＋＋
	＋
	
	＋
	＋
	＋
	±
	＋
	±
	＋

	HIV
	患者和病毒携带者
	
	
	●
	
	
	
	＋
	
	±
	
	

	手足口病
	患者和隐性感染者
	
	＋
	＋＋
	
	＋
	＋
	＋
	±
	＋
	
	

	梅毒
	梅毒螺旋体感染者
	
	
	●
	
	
	
	＋
	
	±
	
	

	人感染高致病性禽流感
	病禽、健康带毒的禽
	
	＋
	＋
	
	＋
	＋
	＋
	±
	＋
	±
	＋

	注1：在传播途径一列中，“＋”：其中传播途径之一；“＋＋”：主要传播途径。
注2：在隔离预防一列中，“＋”：应采取的防护措施；“±”：工作需要可采取的防护措施；“●”：为性接触或接触患者的体液（血液、组织液等）而传播。


（七）常见传染病潜伏期、隔离期和观察期

常见传染病潜伏期、隔离期和观察
	疾病名称
	潜伏期
	隔离时间
	接触者检疫期及处理

	
	一般（平均）
	最短～最长
	
	

	病毒性肝炎
	甲型
	30d
	15d～45d
	发病日起21d
	检疫45d，每周查ALT，观察期间可注射丙种球蛋白

	
	乙型
	60d～90d
	28d～180d
	急性期隔离至HBsAg阴转，恢复期不阴转者按病原携带者处理
	检疫180d，乙肝接触者观察期间可注射乙肝疫苗及HBIG

	
	丙型
	60d
	15d～180d
	至ALT恢复正常或血清HCVRNA阴转
	

	
	丁型
	——
	——
	至血清HDVRNA及HDVAg阴转
	

	
	戊型
	40d
	10d～75d
	发病日起3周
	检疫75d

	麻疹
	8d～12d
	6d～21d
	自发病日起至出疹后5d，
伴呼吸道并发症者应延长到出诊后10d
	易感者医学观察
21d，接触者可肌注丙种球蛋白

	水痘
	14d～16d
	10d～24d
	隔离至皮疹完全结痂
	医学观察24d

	流行性腮腺炎
	14d～21d
	8d～30d
	自发病日起至21d
	一般不检疫，幼儿园及部队密切接触者医学观察30d

	脊髓灰质炎
	5d～14d
	3d～35d
	自发病日起消化道隔离
40d，第1周同时呼吸道隔离
	医学观察35d，观察期间可用减毒活疫苗快速预防免疫

	流行性出血热
	14d～21d
	4d～60d
	隔离至热退
	不需检疫

	狂犬病
	4周～12周
	4d～10年
	病程中应隔离治疗
	被可疑狂犬病或狼咬伤者医学观察并注射疫苗及免疫血清

	伤寒
	8d～14d
	3d～60d
	症状消失后5d起便培养2次阴性或症状消失后15d
	医学观察60d

	副伤寒甲、乙
	6d～10d
	2d～15d
	
	医学观察15d

	副伤寒病
	1d～3d
	2d～15d
	
	医学观察15d

	细菌性痢疾
	1d～3d
	数h～7d
	至症状消失后7d或隔日一次便培养，连续2～3次阴性
	医学观察7d

	霍乱
	8d～14d
	4h～6d
	腹泻停止2d并隔日一次便培养，连续3次阴性，或症状消失后14d
	留观6d，

便培养连续3次阴性

	猩红热
	2d～5d
	1d～12d
	至症状消失后，咽拭子连续培养3次阴性或发病后7d
	医学观察7d～12d

	白喉
	2d～4d
	1d～7d
	症状消失后咽拭子培养2次（间隔2d，第一次于第14病日）阴性或症状消失后14d
	医学观察7d

	百日咳
	7d～10d
	2d～23d
	自发病起40d或痉咳后30d
	医学观察23d，儿童可用红霉素预防

	流行性脑脊髓膜炎
	2d～3d
	1d～10d
	症状消失后3d，但不少于病后7d
	医学观察10d，密切接触的儿童服磺胺或利福平预防

	鼠疫
	肺鼠疫
	1d～3d
	3h～3d
	就地隔离至症状消失后痰培养连续6次阴性
	接触者检疫可服四环
素或SD预防，发病地区进行疫区检疫

	
	腺鼠疫
	2d～4d
	1d～12d
	隔离至肿大的淋巴结消退，鼠疫败血症症状消失后培养3次（每隔3d）阴性
	

	炭疽
	1d～5d
	12h～12d
	皮肤炭疽隔离至创口愈合、痂皮脱落，其他型症状消失后培养2次（间隔3d～5d）阴性
	医学观察8d～12d

	流行性感冒
	1d～3d
	数h～4d
	体温正常后2d
	医学观察4d

	肺结核
	14d～70d
	隐性感染可持续终生
	症状消失后连续3次痰培养结核菌阴性
	医学观察70d

	SARS
	4d～7d
	2d～21d
	3周～4周
	接触者隔离3周

	HIV
	15d～60d
	9d～10年以上
	HIV感染/AIDS隔离至HIV或P24核心蛋白血液中消失
	医学观察2周

	手足口病
	3d～7d
	
	不少于10d
	医学观察7d

	梅毒
	14d～28d
	10d～90d
	患病期间性接触隔离
	对性伴侣检查

	人感染高致病性禽流感
	2d～4d
	1d～7d
	体温正常，临床症状消失，胸部X线影像检查显示病灶明显吸收7d以上
	医学观察至最后一次暴露后7d


第三节 标准预防措施

标准预防是基于患者的体液（血液、组织液等）、分泌物（不包括汗液）、排泄物、黏膜和非完整皮肤均可能含有病原体的原因，针对医院患者和医务人员采取的一组预防感染措施。包括手卫生，根据预期可能的暴露穿戴手套、隔离衣、口罩、帽子、护目镜或防护面罩等个人防护用品，安全注射，以及穿戴合适的防护用品处理污染的物品与医疗器械等。

一、手卫生

1.医务人员在诊疗、护理操作过程中，严格掌握手卫生指征。接触患者前、清洁、无菌操作前、暴露患者体液后、接触患者后、接触患者周围环境后应执行手卫生。

2.手卫生方式包括流动水洗手和卫生手消毒，如手部有可见污物，应使用流动水和洗手液清洗双手；如手部无可见污物，宜使用速干手消毒剂进行卫生手消毒。

3.诊疗工作中，应避免不必要的接触患者临近的环境表面。

二、呼吸道卫生/咳嗽礼仪

1.应对医务人员、患者、探视者进行培训教育，并指导实施。

2.打喷嚏、咳嗽时用纸巾盖住口鼻并立即弃置用过的纸巾。

3.当患者病情允许、可以耐受时，需佩戴医用外科口罩。

4.接触呼吸道分泌物后实施手卫生。

5.宜使呼吸道感染患者在候诊区内相互间保持1m以上的间距。

6.医务人员诊疗有呼吸道感染症状和体征的患者时应戴医用外科口罩，接诊疑似经空气传播疾病或不明原因传播疾病时应戴医用防护口罩。

三、正确选择和穿戴个人防护用品

1.进行有可能接触患者体液（血液、组织液等）、分泌物、排泄物等的诊疗、护理、清洁等工作时应戴手套，非无菌操作应戴一次性使用医用橡胶检查手套，无菌操作时应戴一次性使用灭菌橡胶外科手套，清洁工作可戴重复使用的橡胶手套，操作完毕，脱去手套后立即洗手或手消毒。

2.在诊疗、护理操作过程中，有可能发生体液（血液、组织液等）、分泌物等喷溅到面部时应戴医用外科口罩、面罩或护目镜；有可能发生体液（血液、组织液等）、分泌物等大面积喷溅或者有可能污染身体时，应穿隔离衣或防水围裙。

3.接触患者粘膜或破损的皮肤时应戴一次性使用灭菌橡胶外科手套。

四、安全注射

1.每次注射均使用一次性使用无菌注射器及针头。

2.宜使用单剂量包装的注射剂。

3.输液及给药装置只能用于一位患者，不应多位患者共用，每次使用后合理处置。

4.应严格遵守无菌操作规范；一次性使用无菌物品应一人一用一丢弃。

五、锐器伤预防

1.在进行侵袭性诊疗、护理操作过程中，宜使用具有防刺性能的安全注射装置。

2.保证光线充足。

3.不应用手直接接触使用后的锐器，不应双手回套针帽。

4.使用后的锐器应直接放入耐刺、防渗漏的专用锐器盒中。

5.重复使用的锐器，应放在防刺、防渗漏的容器内运输和处理。

六、重复使用物品的清洗与消毒

1.重复使用的医疗器械、器具和用品，用后应根据规定进行清洗、消毒或灭菌。

2.重复使用的餐饮具应清洗、消毒后使用。

3.清洗、消毒或灭菌时应做好工作人员防护，防止发生职业暴露及环境污染。

七、医用织物的处理

1.收集、包装污染的织物时应尽量避免抖动，以免污染空气、物体表面和患者；

2.运输被体液（血液、组织液等）、分泌物、排泄物污染的被服、衣物时，应做好标识，密闭运送。

八、环境、物体表面的清洁与消毒

1.床栏、床头桌、椅、门把手、仪器设备等高频接触的物体表面、地面应定期清洁，保持干燥，遇污染时及时清洁、消毒。

2.对患者体液（血液、组织液等）、分泌物、排泄物等进行规范处理。

3.患者出院后规范实施终末消毒。

九、医疗废物的处置与管理

1.产生点分类收集医疗废物、满3/4严密包装、密闭转运、安全暂存。

2.严格落实《医疗废物管理制度》。

第四节 医务人员手卫生标准操作规程

一、术语与定义

1.手卫生：为医务人员在从事职业活动过程中的洗手、卫生手消毒和外科手消毒的总称。

2.洗手：医务人员用流动水和洗手液（肥皂）揉搓冲洗双手，去除手部皮肤污垢、碎屑和部分微生物的过程。

3.卫生手消毒：医务人员用手消毒剂揉搓双手，以减少手部暂居菌的过程。

4.外科手消毒：外科手术前医护人员用流动水和洗手液揉搓冲洗双手、前臂至上臂下1/3，再用手消毒剂清除或者杀灭手部、前臂至上臂下1/3暂居菌和减少常居菌的过程。

二、洗手与卫生手消毒设施

1.医疗机构应设置与诊疗工作相匹配的流动水洗手和卫生手消毒设施，并方便医务人员使用。

2.手术部（室）、产房、导管室、洁净层流病区、骨髓移植病区、器官移植病区、新生儿室、母婴同室、血液透析中心（室）、烧伤病区、感染性疾病科、口腔科、消毒供应中心、医学检验科、内镜中心（室）等感染高风险部门和治疗室、换药室、注射室应配备非手触式水龙头。

3.有条件的医疗机构在诊疗区域均宜配备非手触式水龙头。

4.应配备洗手液（肥皂）及干手用品或设施。

三、洗手与卫生手消毒指征

1.下列情况医务人员应洗手或使用手消毒剂进行卫生手消毒：

（1）接触患者前。

（2）清洁、无菌操作前，包括进行侵入性操作前。

（3）暴露患者体液风险后，包括接触患者黏膜、破损皮肤或伤口、血液、体液、分泌物、排泄物、伤口敷料等之后。

（4）接触患者后。

（5）接触患者周围环境后，包括接触患者周围的医疗相关器械、用具等物体表面后。

2.应洗手指征

（1）当手部有血液或其他体液等肉眼可见的污染时。

（2）可能接触艰难梭菌、肠道病毒等对速干手消毒剂不敏感的病原微生物时。

3.先洗手，后消毒指征

（1）接触传染病患者的血液、体液和分泌物以及被传染性病原微生物污染的物品后。

（2）直接为传染病患者进行检查、治疗、护理或处理传染患者污物之后。

4.手卫生的原则

（1）当手部有血液或其他体液等肉眼可见的污染时；可能接触艰难梭菌、肠道病毒等对速干手消毒剂不敏感的病原微生物时，应用肥皂（皂液）在流动水下洗手。

（2）手部没有肉眼可见污染时，宜使用速干手消毒剂进行卫生手消毒。

5.手卫生方法

（1）洗手：大六步（指洗手的6个步骤）

第一步：湿手；第二步：取液；第三步：揉搓（时间不少于15秒）；第四步：冲净；第五步：擦干；第六步：护肤。

（2）卫生手消毒：小六部（指揉搓手的六个部位：手心、手背、指缝、指尖、指关节、大拇指）取适量手消毒剂于掌心，均匀涂抹双手，按照内、外、夹、弓、大、立，揉搓至手部干燥，必要时增加对手腕的揉搓。

6.手卫生消毒效果监测标准

（1）卫生手消毒，监测的细菌菌落总数应≤10CFU/cm2。

（2）外科手消毒，监测的细菌菌落总数应≤5CFU/cm2。

第五节 血源性病原体职业暴露标准操作规程

一、为维护医务人员职业安全，有效预防医务人员在工作中发生血源性病原体职业暴露，依据《中华人民共和国职业病防治法》《医院感染管理办法》《血源性病原体职业接触防护导则》《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则》等法律法规，结合医院实际，制订医务人员血源性病原体职业暴露标准操作规程。

二、血源性病原体职业暴露是指医务人员从事诊疗、护理等工作过程中意外通过眼、口、鼻及其他黏膜、破损皮肤或非胃肠道接触含血源性病原体的血液或其他潜在传染性物质的状态。非胃肠道接触包括针刺、咬伤、擦伤和割伤等途径穿透皮肤或黏膜屏障接触血源性病原体的状态。本办法所称医务人员是指属于医院在岗的所有医疗、护理、技术人员（包括返聘人员）。实习生发生职业暴露者按照本办法执行，后勤及其他部门工作人员发生职业暴露后的处理，可参照执行。

三、血源性病原体是指存在于血液和某些体液中能引起人体疾病的病原微生物，主要包括乙型肝炎病毒（HBV），丙型肝炎病毒（HCV）、艾滋病病毒（HIV）等。

四、血源性传播疾病是指由血源性病原体存在于血液和某些体液中进行传播，进而引起人体感染的疾病。

五、体液包括羊水、胎盘液、心包积液、胸腔液、腹腔液、脑脊液、滑囊液、精液、阴道分泌物、口腔科操作时的唾液等人体物质。

六、被污染的锐器是指被污染、能刺破皮肤的物品。包括注射针、穿刺针、缝合器等针具、各类医用或检测用锐器、载玻片、破损玻璃试管、安瓿、固定义齿并暴露在外的金属丝及实验室检测器材等。

七、医院和各科室应当按照本办法的规定，加强本科室血源性病原体职业安全防护管理工作，根据标准预防原则结合实际工作需要，配备必要的防护用品，认真落实防护措施，保障医务人员身体健康。

八、医务人员接触血源性病原体时，应采取以下防护措施：

（一）应戴手套，操作完毕，脱去手套后立即洗手，必要时进行手消毒；

（二）在诊疗护理操作过程中，有可能发生血液、体液飞溅到医务人员面部时，应戴医用外科口罩、护目镜或防护面屏、手套；有可能发生血液和体液大面积喷溅或者可能污染医务人员身体时，还应穿戴具有防渗透性能的隔离衣或者围裙；

（三）手部皮肤有破损，在进行有可能接触病人血液、体液的诊疗及护理操作时应戴双层手套。

九、医务人员在进行侵袭性诊疗、护理操作过程中，应熟练掌握操作技能，保证充足的光线，并特别注意防止被针头、缝合针、刀片等锐器刺伤或者划伤。

十、使用后的锐器应直接放入耐刺、防渗漏的利器盒，建议使用具有安全性能的注射器、输液器等医用锐器，以防刺伤；禁止双手回套针帽；禁止用手直接接触使用后的针头、刀片等锐器；禁止乱放针头利器。

十一、医务人员发生职业暴露后，应当立即实施以下局部处理措施：

（一）用肥皂液和流动水清洗污染的皮肤，用生理盐水冲洗黏膜。

（二）如有伤口应在伤口旁轻轻挤压，尽可能挤出损伤处的血液，再用肥皂液和流动水进行冲洗；禁止进行伤口的挤压。

（三）受伤部位的伤口冲洗后，用消毒液如0.5%碘伏或75%酒精进行消毒。被暴露的黏膜应当反复用生理盐水冲洗。

十二、按要求报告：局部处理后，当事人应尽快报告科室负责人，并填写医务人员血源性病原体职业暴露信息登记表报院内感染控制科。科室将医务人员暴露信息记录在科室医院感染监控手册中。

十三、院内感染控制科应尽快按照以下要求进行职业暴露评估，必要时请感染科医师协助：

（一）对已知暴露源患者，查看血源性传染病系列（包括乙肝、丙肝、HIV）报告单；未进行上述检测者，由科室主管医生给患者开具相应检验单，但抽取血液应当遵循知情同意原则。暴露源拒绝检测者，按暴露源不明处置。

（二）对未知暴露源患者，按暴露源不明处置，并根据暴露者免疫状况及暴露等级综合评估感染的风险。

（三）对暴露源进行评估，不应检测被废弃的针具或注射器的病毒污染情况。

（四）艾滋病病毒职业暴露分级：

1.一级暴露：
（1）暴露源为体液、血液或者含有体液、血液的医疗器械、物品；
（2）暴露类型为暴露源沾染了有损伤的皮肤或者黏膜，暴露量小，且暴露时间短。

2.二级暴露：
（1）暴露源为体液、血液或者含有体液、血液的医疗器械、物品；

（2）暴露类型为暴露源沾染了有损伤的皮肤或者黏膜，暴露量大且暴露时间较长，或者暴露类型为暴露源刺伤或者割伤皮肤，但损伤程度较轻，为表皮创伤或者针刺伤。

3.三级暴露：
（1）暴露源为体液、血液或者含有体液、血液的医疗器械、物品；

（2）暴露类型为暴露源刺伤或者割伤皮肤，但损伤程度较重，为深部伤口或者割伤物有明显可见的血液。

4.暴露源的病毒载量水平分为轻度、重度和暴露源不明三种类型。

（1）经检验，暴露源为艾滋病病毒阳性，但滴度低、艾滋病病毒感染者无临床症状，CD4计数正常者，为轻度类型。

（2）经检验，暴露源为艾滋病病毒阳性，但滴度高、艾滋病病毒感染者有临床症状，CD4计数低者，为重度类型。

（3）不能确定暴露源是否为艾滋病病毒阳性者，为暴露源不明型。

十四、根据评估结果对发生职业暴露者尽快进行血清学基线检测。根据检测结果、暴露源情况采取暴露后预防措施，包括预防用药和随访。

十五、根据暴露级别和暴露源病毒载量水平按照下表的要求，对职业暴露者实施预防用药方案，如为HIV职业暴露，由市级疾控中心指定专家评估暴露级别和暴露源病毒载量水平，确定是否需要预防性用药。

十六、医务人员在工作期间发生血源性病原体职业暴露处置相关费用说明：经院内感染控制科评估，需要抽血检测者，由院内感染控制科开具化验单，暴露者持化验单到检验科抽血检测；经评估需要预防性用药（包括高效价免疫球蛋白、长效青霉素等）者，由院内感染控制科联系药剂科执行给药；经评估需要接种乙肝疫苗者由保健科执行接种；HIV暴露后的预防用药由市级疾控中心指定单位提供免费药物及服药方案，由院内感染控制科负责联系。

十七、院内感染控制科负责督促职业暴露者按时进行预防用药和随访检测，并负责追踪检验结果和预防用药情况，协助暴露者完成检测随访，暴露者因个人原因未完成预防用药与随访检测，造成不良后果由个人承担。

十八、在处理职业暴露事件中，院内感染控制科负责为职业暴露当事人提供咨询，减轻其紧张、恐慌心理，稳定情绪，必要时请感染科医生协助咨询。

十九、医院和有关知情人应为职业暴露者严格保密，不得向无关人员泄露职业暴露者的信息。

二十、院内感染控制科应对处于职业暴露危险的所有医务人员提供教育及培训，医务科、护理部协助完成，并将职业防护列为新员工岗前培训及日常培训的内容。

二十一、职业暴露防护教育及培训内容包括：医务人员面临的职业风险、职业暴露的含义、标准预防的原则、标准预防的主要内容及个人防护用品的使用、职业暴露的报告及处理程序等。

血源性病原体职业暴露预防用药与随访指南

[image: image13.jpg]


[image: image14.png]&

=

s

B3 R LR




[image: image15.png]' Y-

B2 FRENETHG




[image: image16.png]1 TR LA S




[image: image17.png]Ele #FH TFHlL ek = W%kl



[image: image18.png]=&

Bs FRFEVFETEMH




[image: image19.png]B 8% Z i




[image: image20.png]B7 Pyl F R e T



[image: image21.jpg]WREERE®  HBsAg (-) FIHBV- HCV-RNA (-0 BEHIT 1| FU LEWERS

MAENT DNA () B HCV LB L 1M UK ()

TR HCVHiL () RPR fa TRUST 8
ARG B
P F AN
il

WERE  NXRBIZBR6 T FZUWGIAR UGN EWERE
MAGRNF G T
HITAE RSN 5P

6 TS,

T4 B A7

AT
e 3 3 3 i
e
EEE
s
FRAER 24 2404 24n 4 24

L






第二部分：重点部位医院感染预防与控制

第一节 医院内肺炎预防与控制标准操作规程
医院内肺炎（HAP）是我国最常见的医院感染类型，呼吸机相关肺炎（VAP）尤为严重，特制定HAP/VAP感染预防控制措施如下：

（一）保持病房清洁卫生，开窗通风，定期对空调通风系统进行清洗并达到相应的卫生学要求。收治呼吸道传染病的病房加强空气消毒，无人时可采用紫外线消毒；有人时，可采用动态空气消毒机消毒；必要时可用3％过氧化氢干雾消毒。

（二）严格探视制度，在呼吸道传染病流行季节，应严格控制探视；医护人员患有呼吸道感染时不得进入病房，如不能避免应戴一次性外科口罩，并做好手卫生。

（三）感染与非感染病人应分开安置，同类感染病人相对集中；特殊感染病人单独安置，并根据病原体、疾病的传播途径采取相应的消毒隔离措施。

（四）对于器官移植、粒细胞减少症等严重免疫功能抑制患者，应进行保护性隔离，医务人员进入病室须戴口罩、帽子，穿无菌隔离衣等。

（五）积极治疗基础疾病（如糖尿病、慢性阻塞性支气管炎、血液病等）；严格掌握机械通气指征，尽量采用无创通气，限制插管留置时间。

（六）可复用的氧气湿化瓶应每日更换，湿化液使用灭菌水，每日更换。

（七）严格执行无菌操作技术。加强气管内插管、气管切开及吸痰时的无菌操作及护理，吸痰时应保持吸痰管远端的无菌，使用后及时更换。

（八）加强护理工作

1.鼓励患者咳痰、多做深呼吸；对深昏迷的患者应定时给予吸痰，促进排痰；对卧床患者应勤翻身拍背，以利于痰液及时排出，防止坠积性肺炎的发生。

2.手术病人术前应嘱咐其戒烟，术后鼓励病人有效咳嗽、排痰，尽早起床活动，避免使用镇静剂。

3.对危重、昏迷、卧床、手术后的患者，如无禁忌证，应将床头抬高30°。

4.加强口腔护理，降低下呼吸道感染的概率。

5.加强营养，提高机体的免疫功能。改进营养支持治疗的方法，尽可能采用胃肠内营养，减少细菌通过肠黏膜向外移行，预防感染。

（九）严格执行手卫生制度。医务人员在接触患者前后、接触呼吸道分泌物、气管插管或气管切开前后，均应洗手或卫生手消毒。

（十）超声雾化装置及与呼吸系统吸入性有关的一切器具，均应严格消毒后方可使用，并做到一人一用一消毒。

（十一）合理使用抗菌药物，不宜常规使用抗菌药物预防肺部感染。

（十二）呼吸机相关肺炎的预防和控制措施：

1.应每天评估呼吸机及气管插管的必要性，尽早脱机或拔管。

2.若无禁忌证应将患者头胸部抬高30-45°，并应协助患者翻身拍背及震动排痰。

3.应使用有消毒作用的口腔含漱液进行口腔护理，每6—8小时—次。

4.在进行与气道相关的操作时应严格遵守无菌技术操作规程。

5.宜选择经口气管插管。

6.应保持气管切开部位的清洁、干燥。

7.宜使用气囊上方带侧腔的气管插管，及时清除声门下分泌物。

8.气囊放气或拔出气管插管前应确认气囊上方的分泌物已被清除。

9.呼吸机管路湿化液应使用无菌水。

10.集水器应处于低位，冷凝水要及时倾倒。

11.呼吸机外部管路及配件应一人一用一消毒或灭菌，长期使用者应每周更换，呼吸机内部管路的消毒按照厂家说明书进行。

12.应每天评估镇静药使用的必要性，尽早停用。

（十三）应对医务人员包括护工，定期进行有关感染预防措施的培训。

第二节 血管导管相关感染预防与控制标准操作规程

血管导管相关感染（VesselCatheterAssociatedInfection，简称VCAI）是指留置血管导管期间及拔除血管导管后48小时内发生的原发性且与其他部位感染无关的感染，包括血管导管相关局部感染和血流感染。患者局部感染时出现红、肿、热、痛、渗出等炎症表现，血流感染除局部表现外还会出现发热（＞38℃）、寒颤或低血压等全身感染表现。血流感染实验室微生物学检查结果：外周静脉血培养细菌或真菌阳性，或者从导管尖端和外周血培养出相同种类、相同药敏结果的致病菌。

一、管理要求

1.应当由取得医师、护士执业资格，并经过相应技术培训的医师、护士执行血管导管留置、维护与使用。

2.相关医务人员应当接受各类血管导管使用指征、置管方法、使用与维护、血管导管相关感染预防与控制措施的培训和教育，熟练掌握相关操作规程，并对患者及家属进行相关知识的宣教。

3.医务人员应当评估患者发生血管导管相关感染的风险因素，实施预防和控制血管导管相关感染的工作措施。

4.中心导管置管环境应当符合《医院消毒卫生标准》Ⅱ类环境要求。

5.开展血管导管相关感染的主动监测和报告，定期进行分析反馈，持续质量改进，预防感染，有效降低感染率。

二、感染预防要点

1.置管前预防措施

（1）严格掌握置管指征，减少不必要的置管。

（2）对患者置管部位和全身状况进行评估。选择能够满足病情和诊疗需要的管腔最少，管径最小的导管。选择合适的留置部位，中心静脉置管成人建议首选锁骨下静脉，其次选颈内静脉，不建议选择股静脉；连续肾脏替代治疗时建议首选颈内静脉。

（3）置管使用的医疗器械、器具、各种敷料等医疗用品应当符合医疗器械管理相关规定的要求，必须无菌。

（4）患痈肿、湿疹等皮肤病或呼吸道疾病（如感冒、流感等）的医务人员，在未治愈前不应进行置管操作。

（5）如为血管条件较差的患者进行中心静脉置管或经外周静脉置入中心静脉导管（以下简称PICC）有困难时，有条件的医院可使用超声引导穿刺。

2.置管中预防措施

（1）严格执行无菌技术操作规程。置入中心静脉导管、PICC、中线导管、置入全植入式血管通路（输液港）时，必须遵守最大无菌屏障要求，戴工作圆帽、医用外科口罩，按《医务人员手卫生规范》有关要求执行手卫生并戴无菌手套、穿无菌手术衣或无菌隔离衣、铺覆盖患者全身的大无菌单。置管过程中手套污染或破损时应立即更换。置管操作辅助人员应戴工作圆帽、医用外科口罩、执行手卫生。完全植入式导管（输液港）的植入与取出应在麻醉与围术期医学科进行。

（2）穿刺部位建议采用含洗必泰醇浓度＞0.5%的消毒液进行皮肤局部消毒。

（3）中心静脉导管置管后应当记录置管日期、时间、部位、置管长度，导管名称和类型、尖端位置等，并签名。

三、置管后预防措施

（1）应当尽量使用无菌透明、透气性好的敷料覆盖穿刺点，对高热、出汗、穿刺点出血、渗出的患者可使用无菌纱布覆盖。

（2）应当定期更换置管穿刺点覆盖的敷料。更换间隔时间为：无菌纱布至少1次/2天，无菌透明敷料至少1次/周，敷料出现潮湿、松动、可见污染时应当及时更换。

（3）医务人员接触置管穿刺点或更换敷料前，应当严格按照《医务人员手卫生规范》有关要求执行手卫生。

（4）中心静脉导管及PICC，尽量减少三通等附加装置的使用。保持导管连接端口的清洁，每次连接及注射药物前，应当用符合国家相关规定的消毒剂，按照消毒剂使用说明对端口周边进行消毒，待干后方可注射药物；如端口内有血迹等污染时，应当立即更换。

（5）应当告知置管患者在沐浴或擦身时注意保护导管，避免导管淋湿或浸入水中。

（6）输液1天或者停止输液后，应当及时更换输液管路。输血时，应在完成每个单位输血或每隔4小时更换给药装置和过滤器；单独输注静脉内脂肪剂（IVFE）时，应每隔12小时更换输液装置。外周及中心静脉置管后，应当用不含防腐剂的生理盐水或肝素盐水进行常规冲封管，预防导管堵塞。

（7）严格保证输注液体的无菌。

（8）紧急状态下的置管，若不能保证有效的无菌原则，应当在2天内尽快拔除导管，病情需要时更换穿刺部位重新置管。

（9）应当每天观察患者导管穿刺点及全身有无感染征象。当患者穿刺部位出现局部炎症表现，或全身感染表现的，怀疑发生血管导管相关感染时，建议综合评估决定是否需要拔管。如怀疑发生中心静脉导管相关血流感染，拔管时建议进行导管尖端培养、经导管取血培养及经对侧静脉穿刺取血培养。

（10）医务人员应当每天对保留导管的必要性进行评估，不需要时应当尽早拔除导管。

（11）若无感染征象时，血管导管不宜常规更换，不应当为预防感染而定期更换中心静脉导管、肺动脉导管和脐带血管导管。成人外周静脉导管3～4天更换一次；儿童及婴幼儿使用前评估导管功能正常且无感染时可不更换。外周动脉导管的压力转换器及系统内其他组件（包括管理系统，持续冲洗装置和冲洗溶液）应当每4天更换一次。不宜在血管导管局部使用抗菌软膏或乳剂。

（12）各类血管导管相关感染的特别预防措施见附件。长期置管患者多次发生血管导管相关血流感染时，可预防性使用抗菌药物溶液封管。

四、各类血管导管相关感染的特别预防措施

1.中心静脉导管、PICC及肺动脉导管

（1）不应当常规更换中心静脉导管、PICC或肺动脉导管以预防血管导管相关感染。

（2）非隧道式导管无明显感染证据时，可以通过导丝引导更换。

（3）非隧道式导管可疑感染时，不应当通过导丝更换导管。

（4）中心静脉导管或PICC患者出现血管导管相关血流感染证据，应当根据临床综合评估结果决定是否拔管。

（5）外周动脉导管及压力监测装置：成人宜选择桡动脉、肱动脉、足背部动脉。儿童宜选择桡动脉、足背部动脉及胫骨后动脉。

（6）压力传感器使用时间应当遵循产品说明书或每4天更换一次。

（7）宜使用入口处为隔膜的压力监测装置，在使用前应用消毒剂擦拭消毒隔膜。

（8）应当保持使用中压力监测装置无菌，包括校准装置和冲洗装置无菌。

（9）应当减少对压力监测装置的操作。

（10）不宜通过压力监测装置给予含葡萄糖溶液或肠外营养液。

（11）宜使用密闭式的连续冲洗系统。

2.脐血管导管

（1）脐动脉导管放置时间不宜超过5天，脐静脉导管放置时间不宜超过14天，不需要时应当及时拔除。

（2）插管前应当清洁、消毒脐部。

（3）不宜在脐血管导管局部使用抗菌软膏或乳剂。

（4）在发生血管导管相关血流感染、血管关闭不全、血栓时，应当拔除导管，不应当更换导管。只有在导管发生故障时才更换导管。

（5）使用低剂量肝素（0.25U/ml-1.0U/ml）持续输入脐动脉导管以维持其通畅。

3.完全植入式导管（输液港）

（1）输液港专用留置针（无损伤针头）应当至少每7天更换一次。

（2）输液港血管通路在治疗间隙期应当至少每4周维护一次。

4.血液透析导管

（1）宜首选颈内静脉置管。

（2）维持性血液透析患者宜采用动静脉内瘘。

第三节 导尿管相关尿路感染预防与控制标准操作规程

尿路感染（UTI）是第二位常见医院感染类型，75%～80%与留置导尿管相关。为有效预防导尿管相关尿路感染，特制定如下措施：

一、置管前

1.严格掌握留置导尿管的适应征，避免不必要的留置导尿。

2.仔细检查无菌导尿包，如导尿包过期、外包装破损、潮湿，不应当使用。

3.根据患者年龄、性别、尿道等情况选择合适大小、材质等的导尿管。

4.对留置导尿管的患者，应当采用密闭式引流装置。

5.告知患者留置导尿管的目的，配合要点和置管后的注意事项。

二、置管时

1.操作人员认真洗手后，戴无菌手套实施导尿术。

2.严格遵循无菌操作技术原则留置导尿管，动作要轻柔，避免损伤尿道黏膜。

3.正确铺无菌巾，避免污染尿道口，保持最大的无菌屏障。

4.充分消毒尿道口，防止污染。要使用合适的消毒剂棉球消毒尿道口及其周围皮肤黏膜，棉球不能重复使用。男性：先洗净包皮及冠状沟，然后自尿道口、龟头向外旋转擦拭消毒。女性：先按照由上至下，由内向外的原则清洗外阴，然后清洗并消毒尿道口、前庭、两侧大小阴唇，最后会阴、肛门，每一个部位棉球不能重复使用。

5.导尿管插入深度适宜，插入后，向水囊注入10-15毫升无菌水，轻拉尿管以确认尿管固定稳妥，不会脱出。

6.置管过程中，指导患者放松，协调配合，避免污染，如尿管被污染应当重新更换尿管。

三、置管后

1.妥善固定尿管，避免打折、弯曲，保证集尿袋高度低于膀胱水平，避免接触地面，防止逆行感染。

2.保持尿液引流装置密闭、通畅和完整，活动或搬运时关闭引流管，防止尿液逆流。

3.应当使用个人专用的收集容器及时清空集尿袋中尿液。清空集尿袋中尿液时，要遵循无菌操作原则，避免集尿袋的出口触碰到收集容器。

4.留取小量尿标本进行微生物病原学检测时，应当消毒导尿管后，使用无菌注射器抽取标本送检。留取大量尿标本时（此法不能用于普通细菌和真菌学检查），可以从集尿袋中采集，避免打开导尿管和集尿袋的接口。

5.不应当常规使用含消毒剂或抗菌药物的溶液进行膀胱冲洗或灌注以预防尿路感染。

6.保持尿道口清洁，每日清洗尿道口。

7.患者沐浴或擦身时应当注意对导管的保护，不应当把导管浸入水中。

8.建议个性化导尿管更换时间：对于所有患者，不要以常规固定的时间间隔更换导尿管。更换导尿管的最佳时间取决于厂家说明和患者特征。有些患者在导管腔内形成沉积物比其他患者更快，可能需要更频繁的更换导管，最好是在可能发生堵塞前更换导管。当导尿管阻塞或不慎脱出、导尿管相关尿路感染以及留置导尿装置的无菌性和密闭性被破坏时，应当立即更换导尿管。

9.患者出现尿路感染时，应当及时更换导尿管，并留取尿液进行微生物病原学检测。

10.每天评估留置导尿管的必要性，不需要时尽早拔除导尿管，尽可能缩短留置导尿管时间。

11.对长期留置导尿管的患者，拔除导尿管时，应当训练膀胱功能。置管时间大于3天者，宜持续关闭，定时开放。

12.医护人员在维护导尿管时，要严格执行手卫生。

第四节 手术部位感染预防与控制标准操作规程

手术部位感染（SSI）是外科患者最常见的医院感染，包括浅表切口感染、深部切口感染、器官腔隙感染。其不仅增加病人的医疗费用，延长住院时间，而且导致再次住院率和死亡率增高。为有效预防与控制手术部位感染，特制定如下措施：

（一）手术前

1.尽量缩短患者术前住院时间。择期手术患者应当尽可能待手术部位以外感染治愈后再行手术。

2.有效控制糖尿病患者的血糖水平。

3.正确准备手术部位皮肤，若无禁忌证，术前应嘱咐病人沐浴、更衣，彻底清洗手术部位及周围皮肤的污染。手术部位的毛发影响手术视野及手术操作时，应当使用不损伤皮肤的方法去除毛发，避免使用刀片刮除，并在手术前2小时内进行。

4.消毒前要彻底清除手术切口和周围皮肤的污染，采用卫生行政部门批准的合适的消毒剂以适当的方式消毒手术部位皮肤，皮肤消毒范围应当符合手术要求，如需延长切口、做新切口或放置引流时，应当扩大消毒范围。

5.如需预防用抗菌药物时，在皮肤切开前30分钟—1小时内或麻醉诱导期给予合理种类和合理剂量的抗菌药物。需要做肠道准备的患者，还需术前一天分次、足剂量给予非吸收性口服抗菌药物。

6.有明显皮肤感染或者患感冒、流感等呼吸道疾病，以及携带或感染多重耐药菌的医务人员，在未治愈前不应当参加手术。

7.手术人员要严格按照《医务人员手卫生规范》进行外科手消毒。

8.重视术前患者的抵抗力，纠正水电解质的不平衡、贫血、低蛋白血症等。

（二）手术中

1.保证手术间门关闭，尽量保持正压通气，环境表面清洁，最大限度减少人员数量和流动。

2.保证使用的手术器械、器具及物品等达到灭菌水平。

3.手术中医务人员要严格遵循无菌技术原则和手卫生规范。

4.若手术时间超过3小时，或者手术时间长于所用抗菌药物半衰期的，或者失血量大于1500毫升的，手术中应当对患者追加合理剂量的抗菌药物。

5.手术人员尽量轻柔地接触组织，保持有效地止血，最大限度地减少组织损伤，彻底去除手术部位的坏死组织，避免形成死腔。

6.术中应采取加温措施：如热气垫床、热水袋、盖被等，保持病人正常体温。需要局部降温的特殊手术执行具体专业要求。

7.冲洗手术部位时，应当使用温度为37℃的无菌生理盐水等液体。

8.对于需要引流的手术切口，术中应当首选密闭负压引流，并尽量选择远离手术切口、位置合适的部位进行置管引流，确保引流充分。

（三）手术后

1.接触患者手术部位或者更换手术切口敷料前后应进行手卫生。

2.为患者更换切口敷料时，要严格遵守无菌技术操作原则及换药流程。

3.术后保持引流通畅，根据病情尽早为患者拔除引流管。

4.外科医师、护士要定时观察患者手术部位切口情况，出现分泌物时应当进行微生物培养，结合微生物报告及患者手术情况，对外科手术部位感染及时诊断、治疗和监测。

（四）其他措施

对医务人员和病人陪护人员进行预防控制措施的宣教。

第三部分：重点部门医院感染预防与控制
第一节 手术室医院感染预防与控制标准操作规程

一、人员管理

1.参与手术人员在实施手术前应做好个人的清洁，并按要求更衣、换鞋、戴帽子、口罩。手术人员不得佩戴首饰，个人衣服不许外露，外出时必须穿外出服、换鞋。

2.患有急性上呼吸道感染、感染性腹泻、皮肤疖肿、皮肤渗出性损伤等感染期的医务人员不应进入手术室的限制区。

3.手术中应避免人员频繁走动和随意出入手术间，并随时保持手术室门处于关闭状态。

4.每个巡回护士同一时间只负责1台手术的配合。手术结束后，医务人员应脱下手术室的衣物、手套、口罩等物品，放入指定位置后方可离开手术室。

5.手术无关人员及外来器械厂商的管理：

（1）应限制与手术无关人员随意出入手术间；进入限制区后应按照人员流动路线要求，在限制范围内活动。

（2）外来器械厂商确因手术需要进入手术室指导器械使用，应先通过设备技术准入审核、人员经过手术室工作人员培训后，经医务科及手术室同意方可进入手术室。

6.手术室参观人员的管理

（1）参观人员应在获得手术室护士长批准后由接待人员引导进入，不应互串手术间。

（2）每个手术间不应超过3个参观人员，参观人员与术者距离应在30cm以上，脚凳高度不应超过50cm。

（3）禁止参观已明确患有感染性疾病患者的感染手术。

7.手术相关人员应做好手卫生

（1）进入手术室前，应先进行手卫生，再更换衣帽等。

（2）进行手卫生后，方可进入手术间内。

（3）实际参与手术者，包括医生及洗手护士，必须按照标准流程执行外科手消毒。

（4）麻醉人员操作前后均应进行手卫生。

8.手术患者的管理

（1）患者术前应彻底清洁手术部位，有条件者应沐浴。进入手术室前应更换清洁的病员服。

（2）当患者手术部位的毛发影响手术视野操作时，应选择不损伤皮肤的去毛方式去除毛发，如电动去毛器或剪毛，并在术日进行。

（3）有开放伤口的急诊患者，应先简单清除污渍、血迹、渗出物，遮盖伤口后再进入手术室限制区。

二、卫生保洁措施

1.室内布局合理，标识明确，洁污分流，单向流程，避免交叉污染。各区的门应保持关闭状态，不可同时打开出、入门。

2.洁净手术室的清洁消毒工作应在每次开机前和手术结束后进行，净化空调系统应连续运行，直至清洁、消毒工作完成。百级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后10min，千级和万级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后20min。连台手术时，空气净化系统应连续运行至清洁、消毒工作完成后计算时间，百级手术间不短于10min，千级和万级手术间不短于20min，十万级手术间不短于30min。

3.每日手术开始前和结束后，对室内各种设施、仪器设备等物体表面和地面，用湿式擦拭方法进行清洁和消毒；术中遇有污染时应立即消毒。每日对室内回风口进行清洁和消毒。每周进行一次室内外环境卫生的彻底清洁。

4.不同级别的手术应在相应的手术间内进行，负压手术间应有独立的患者出入口。

5.负压手术间进行特殊感染手术后，确认排风机组污染时，先用有效的消毒液处理排（回）风口外表面，再更换高效空气过滤器。

6.不同区域和不同手术用房的清洁工具（抹布、地巾），应使用不易脱落纤维的织物或材料，专室专用、干燥保存、标识醒目，避免交叉污染。

三、消毒与监测

1.每日手术开始前和手术结束后，应对室内环境和物体表面进行清洁、消毒。接台手术之间必须按规定进行清洁、消毒和自净，达到自净时间后方可进行下一台手术。

2.由总务后勤科负责定期对新风机组、净化机组、初、中、高效过滤网、热交换器、挡水板、排水点等设备进行清洁、消毒或更换，并有记录。

3.感染性疾病患者的手术应在负压手术间进行，手术通知单上必须用红笔标注疾病名称，室外应有“隔离手术”标志，严格执行隔离技术，手术结束后，对手术间的环境进行终末消毒。可重复使用的物品、器械、器具应密闭包装，做好标识，与消毒供应室交接后集中处置。

4.无菌物品与非无菌物品分开放置，标识清楚，无菌物品在有效期内。无菌物品一经打开，不得再放回无菌物品存放间。手术包打开后限4h内使用，其他无菌物品打开后24h内使用。

5.严格执行无菌操作技术，无菌操作应在气流的上风侧进行，对空气产生污染的操作应在回风口侧进行。

6.手术器械必须经灭菌处理并在有效期内使用，凡疑有污染者应立即更换，重新作灭菌处理。一次性医疗器械、器具不得重复使用。接触患者的麻醉物品应一人一用一消毒。

7.严格执行手卫生规范，接台手术人员在两台手术之间，应重新进行外科手消毒，更换无菌手术衣、无菌手套等。

8.获准进入手术室的新设备或者因手术需要外带的仪器、设备，使用前必须对其进行检查，应按其性能、用途做好清洁、消毒、灭菌后方可使用。

9.每季度进行环境卫生学及消毒效果监测，必要时随时监测。

10.严格执行医疗废物管理制度，分类收集医疗废物，做到每台次清理，规范包装，及时转运。

四、洁净手术室维护与保养要求

1.空气处理机组、新风机组应定期检查，保持清洁。

2.新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次；粗效过滤器宜1月～2月更换一次；中效过滤器宜每周检查，3个月更换一次；亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。

3.末端高效过滤器宜每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。

4.排风机组中的中效过滤器宜每年更换，发现污染和堵塞及时更换。

5.定期检查回风口过滤网，宜每周清洁一次，每年更换一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。

6.空调系统

（1）冷却水塔、空调器内加湿器、表冷器下的水盘：每周清洁除垢并清洗消毒。

（2）凝结水排水点：对凝结水排水点应每天检查，每周清洁。

7.设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。

第二节 接台手术感染预防与控制标准操作规程
一、物品

1.标本由专人使用清洁的容器或标本袋运送至标本间。

2.医疗废物：分类收集医疗废物，通过污染走廊运送到污物间；吸引瓶内液体直接倒入下水道，每次清洗消毒吸引瓶。

3.医疗器械：重复使用的医疗器械应置于回收箱内，通过污染走廊密闭运送至消毒供应中心集中处理。

4.重复使用的布类敷料：术后置于专用一次性收集袋密封运送至污物间，由洗衣房统一回收送洗。

5.仪器表面：如麻醉机、监护仪等，尤其是频繁接触的仪器表面如按钮、操作面板等，应用75％乙醇擦拭或按照仪器使用说明要求进行保洁、消毒处理。

6.常用诊疗用品：如听诊器、血压计等，没有明确污染时，清水擦拭即可；被血液体液污染时，还应消毒。

二、物表和地面

无明显污染时，500mg/L含氯消毒液擦拭消毒；有可见血液体液等污染物，应进行污点清洁与消毒。

三、人员

1.手术人员应在手术间内脱掉手套、手术衣，非接台手术人员洗手后方可离开手术室；接台手术人员应重新进行外科手消毒。

2.接台麻醉师和巡回护士等应重新洗手，根据需要戴手套。

3.口罩：手术人员应戴一次性外科口罩，必要时戴一次性防护口罩、护目镜。口罩潮湿或被血液、体液污染时应及时更换。

四、空气

使用循环风空气消毒机消毒室内空气。

五、保洁用具

1.拖布分区使用，用后统一清洗、消毒、悬挂晾干备用。

2.不应将使用后的抹布或拖布重复浸泡至清洁用水、使用中清洁剂和消毒剂内。

第三节 围手术期抗菌药物预防性应用标准操作规程

一、预防用药目的
主要是预防手术部位感染，包括浅表切口感染、深部切口感染和手术所涉及的器官或腔隙感染，但不包括与手术无直接关系的、术后可能发生的其他部位感染。

二、预防用药原则

围手术期抗菌药物预防用药，应根据手术切口类别、手术创伤程度、可能的污染细菌种类、手术持续时间、感染发生机会和后果严重程度、抗菌药物预防效果的循证医学证据、对细菌耐药性的影响和经济学评估等因素，综合考虑决定是否预防用抗菌药物。但抗菌药物的预防性应用，并不能代替严格的消毒、灭菌技术和精细的无菌操作，也不能代替术中保温和血糖控制等其他预防措施。

1.清洁手术（Ⅰ类切口）：手术脏器为人体无菌部位，局部无炎症、无损伤，也不涉及呼吸道、消化道、泌尿生殖道等人体与外界相通的器官。手术部位无污染，通常不需预防用抗菌药物。但在下列情况时可考虑预防用药：①手术范围大、手术时间长、污染机会增加；②手术涉及重要脏器，一旦发生感染将造成严重后果者，如头颅手术、心脏手术等；③异物植入手术，如人工心瓣膜植入、永久性心脏起搏器放置、人工关节置换等；④有感染高危因素如高龄、糖尿病、免疫功能低下（尤其是接受器官移植者）、营养不良等患者。

2.清洁－污染手术（Ⅱ类切口）：手术部位存在大量人体寄殖菌群，手术时可能污染手术部位引致感染，故此类手术通常需预防用抗菌药物。

3.污染手术（Ⅲ类切口）：已造成手术部位严重污染的手术。此类手术需预防用抗菌药物。

4.污秽－感染手术（Ⅳ类切口）：在手术前即已开始治疗性应用抗菌药物，术中、术后继续，此类不属预防应用范畴。

三、手术切口类别

Ⅰ类切口（清洁手术）：手术不涉及炎症区，不涉及呼吸道、消化道、泌尿生殖道等人体与外界相通的器官。

Ⅱ类切口（清洁－污染手术）：上下呼吸道、上下消化道，泌尿生殖道手术，或经以上器官的手术，如经口咽部手术、胆道手术、子宫全切除术、经直肠前列腺手术，以及开放性骨折或创伤手术等。

Ⅲ类切口（污染手术）：造成手术部位严重污染的手术，包括：手术涉及急性炎症但未化脓区域；胃肠道内容物有明显溢出污染；新鲜开放性创伤但未经及时扩创；无菌技术有明显缺陷如开胸、心脏按压者。

Ⅳ类切口（污秽－感染手术）：有失活组织的陈旧创伤手术；已有临床感染或脏器穿孔的手术。

注：本指导原则均采用以上分类。而目前我国在病案首页中将手术切口分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类，其Ⅰ类与本指导原则中Ⅰ类同，Ⅱ类相当于本指导原则中Ⅱ、Ⅲ类，Ⅲ类相当于本指导原则中Ⅳ类。参考本指导原则时应注意两种分类的区别。

四、抗菌药物品种选择

1.根据手术切口类别、可能的污染菌种类及其对抗菌药物敏感性、药物能否在手术部位达到有效浓度等综合考虑。

2.选用对可能的污染菌针对性强、有充分的预防有效的循证医学证据、安全、使用方便及价格适当的品种。

3.应尽量选择单一抗菌药物预防用药，避免不必要的联合使用。预防用药应针对手术路径中可能存在的污染菌。如心血管、头颈、胸腹壁、四肢软组织手术和骨科手术等经皮肤的手术，通常选择针对金黄色葡萄球菌的抗菌药物。结肠、直肠和盆腔手术，应选用针对肠道革兰阴性菌和脆弱拟杆菌等厌氧菌的抗菌药物。

4.头孢菌素过敏者，针对革兰阳性菌可用万古霉素、去甲万古霉素、克林霉素；针对革兰阴性杆菌可用氨曲南、磷霉素或氨基糖苷类。

5.对某些手术部位感染会引起严重后果者，如心脏人工瓣膜置换术、人工关节置换术等，若术前发现有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）定植的可能或者该机构MRSA发生率高，可选用万古霉素、去甲万古霉素预防感染，但应严格控制用药持续时间。

6.不应随意选用广谱抗菌药物作为围手术期预防用药。鉴于国内大肠埃希菌对氟喹诺酮类药物耐药率高，应严格控制氟喹诺酮类药物作为外科围手术期预防用药。

五、给药方案

1.给药方法：给药途径大部分为静脉输注，仅有少数为口服给药。静脉输注应在皮肤、黏膜切开前0.5～1小时内或麻醉开始时给药，在输注完毕后开始手术，保证手术部位暴露时局部组织中抗菌药物已达到足以杀灭手术过程中沾染细菌的药物浓度。万古霉素或氟喹诺酮类等由于需输注较长时间，应在手术前1～2小时开始给药。

2.预防用药维持时间：抗菌药物的有效覆盖时间应包括整个手术过程。手术时间较短（<2小时）的清洁手术术前给药一次即可。如手术时间超过3小时或超过所用药物半衰期的2倍，或成人出血量超过1500ml，术中应追加一次。清洁手术的预防用药时间不超过24小时，心脏手术可视情况延长至48小时。清洁－污染手术和污染手术的预防用药时间亦为24小时，污染手术必要时延长至48小时。过度延长用药时间并不能进一步提高预防效果，且预防用药时间超过48小时，耐药菌感染机会增加。

第四节 产房医院感染预防与控制标准操作规程

一、医院感染管理要求

1.应在院内感染控制科的指导下，建立由科主任、护士长与兼职感控人员等组成的产房医院感染管理小组，科主任为第一责任人，全面负责产房医院感染管理工作。应制定并不断完善产房医院感染管理相关规章制度，并落实于诊疗、护理工作实践中。

2.应制定产房传染病（尤其是呼吸道传染病）疑似或确诊患者接诊的应急预案，有相应的处置流程，储备相应的防护用品、隔离标识等，留有相应的腾挪空间，有相关人员知晓并能定期演练和不断完善流程。

3.应至少每季度对产房医院感染防控措施落实情况进行自查，对自查结果及时总结、分析与反馈，持续质量改进。

4.医务科、护理部及院内感染控制科应对产房医院感染防控措施落实情况至少每季度进行指导和督查，做好相关记录，对督查结果及时总结、分析与反馈，持续质量改进。

5.应根据产房感染特点建立人员岗位培训和继续教育制度，至少每季度开展1次培训。产房内所有工作人员应接受感染防控相关知识和技能的培训与考核。

6.抗菌药物的管理和使用符合相关制度的要求。

7.应制定并完善医院感染和传染病的报告与监测制度，配合院内感染控制科和新生儿科，开展孕产妇及新生儿医院感染监测与流行病学调查工作。

8.家庭式产房的医院感染预防与控制符合以下要求：

（1）家庭式产房宜设于产房的一侧。

（2）产房内分区相对独立，宜划分为临床诊疗区、临床辅助区和家庭区。临床诊疗区应放置多功能产床。便捷的非手触式洗手装置宜设置在临床诊疗区或临床辅助区。

（3）产房内面积宜不小于28m2，内设独立的卫生间（含浴室）。多功能产床床尾距墙应不小于1.2m，床两侧空间应不小于1.5m。

（4）产房内温度宜24℃～26℃，相对湿度30%～60%。

（5）应配备方便取用的速干手消毒剂。

（6）生活设施、装饰装修应便于清洁消毒。

（7）新生儿沐浴用品应个人专用。重复使用的被服和衣物应清洁消毒后使用。

（8）孕产妇离开后，应对家庭式产房进行终末消毒

9.产房内设的手术室医院感染管理要求应符合手术室相关规定。

二、布局与设施要求

1.产房宜位于邻近产科病房、新生儿科和产科手术室的区域。

2.产房从功能上分为工作区域和辅助区域。工作区域包括孕产妇接收区、待产室、分娩室、办公室、治疗室、无菌物品存放室等。辅助区域包括更衣室、值班室等。

3.待产室、分娩室和办公室等工作区域宜采用自然通风，采光良好。还可选用安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统、空气洁净技术、空气消毒器、紫外线灯等净化空气。

4.分娩室设空调系统时，宜采用可全新风运行的空调系统。

5.用于空气隔离的房间应采用独立的新风空调系统。

6.每间分娩室宜放置单张产床。

7.单间分娩室面积至少25m2；分娩室放置多张产床时，每张产床使用面积至少20m2两张产床之间应至少相距1m，并设置可擦拭隔挡，隔挡高度≥1.8m。

8.分娩室温度宜保持24℃~26℃，相对湿度30%～60%；无菌物品存放室温度低于24℃，相对湿度低于70%。

9.用于隔离的房间应配备独立的卫生间。用于空气隔离的待产室、分娩室应满足洁污分明的要求，并在污染区和清洁区之间设置缓冲区。

10.设备、设施应符合医疗机构感染防控要求，具体要求如下：

（1）医疗设备的配置应满足基本医疗需求，如胎心监护仪、治疗车、婴幼儿电子秤、婴儿复苏设备、婴儿辐射保暖台和心电监护仪等，一人一用一清洁消毒后备用。

（2）助产设施一人一用一清洁消毒。

（3）床单元保持清洁，定期消毒。

（4）手卫生设施应符合要求。产房区域应配置工作人员流动水洗手装置。外科手消毒区域应邻近分娩室，并应配置非手触式水龙头开关。

11.待产室和分娩室宜采用自动门。

12.墙壁、天花板、地面表面光滑无缝隙，便于清洁和消毒；分娩室内不设地漏。

三、人员管理

1.产房工作人员应掌握与自己岗位相适应的感染防控知识和技能，根据操作风险正确选择并使用个人防护用品，落实感染防控措施。

2.产房应做好工作人员和陪产人员的健康监测属地化管理。工作人员应及时报告自己的异常健康状况，患有呼吸道感染、腹泻等感染性疾病的工作人员应暂停临床工作，避免直接接触孕产妇和新生儿，症状缓解并排除传染性疾病或传染病治愈后方可恢复临床工作。

3.护理多重耐药菌感染或定植等接触隔离的孕产妇，人员相对固定。

4.医务人员应严格执行陪产管理制度，向孕产妇和陪产人员宣讲感染防控的相关规定。患有呼吸道感染、腹泻等感染性疾病的人员不应陪产孕产妇。患有甲类传染病或按甲类管理传染病的孕产妇不应安排陪产人员。

5.对孕产妇开展传染病症状监测和传染病（艾滋病、梅毒、乙肝等）的筛查，对筛查出的孕产妇采取感染防控措施。

6.在标准预防的基础上，根据孕产妇感染性疾病的特点和操作风险进行规范防护。一旦发生职业暴露，立即按规定处理、上报。

四、物品管理

1.应配置数量充足、方便取用的医疗、卫生用品。物品的使用应符合要求。

2.一次性使用的医疗、卫生用品应在有效期内一次性使用。

3.重复使用的诊疗器械、器具和物品应集中送消毒供应室清洗、消毒或灭菌。

4.应配置专门的储物柜或储物架放置清洗消毒或灭菌后的诊疗器械、器具和物品。清洁的物品、消毒后的物品与灭菌后的物品应分柜、分架或分层放置。

5.消毒产品的选择和使用应遵循产品使用说明书，并符合国家相关规定。

6.孕产妇、新生儿的个人生活用品应个人专用，重复使用的治疗和护理用品应一人一用一消毒或一人一用一灭菌。

五、医院感染监测与报告

1.开展孕产妇及新生儿医院感染监测。

2.应每季度对物体表面、工作人员手和空气进行清洁消毒效果监测，当怀疑医院感染暴发、产房新建或改建以及环境的消毒方法改变时，应随时进行监测。

3.开展疑似或确认的医院感染暴发的报告和调查。

六、医院感染预防与控制措施

1.空气净化应符合要求。

2.环境物体表面应保持清洁、干燥，遇污染应及时清洁与消毒。产床应一人一用一清洁消毒，直接接触母婴的用品（瑜伽球等）均应一人一用一清洁消毒。隔挡定期清洁消毒，遇可见污染时应及时清洁消毒。

3.工作人员严格落实手卫生，并应定期进行工作人员手卫生依从性的监测与反馈。

4.工作人员刷手服应集中清洗消毒，一人一天一换，遇污染时及时更换。

5.产房专用鞋应能遮盖足面，保持清洁干燥；每日清洁或消毒，遇污染及时更换。

6.阴道检查与宫腔操作应符合以下要求：

（1）阴道检查应洗手或执行卫生手消毒，戴无菌手套；摘手套后进行手卫生。

（2）人工破膜及宫腔填塞、接产、手取胎盘、产后刮宫等宫腔操作前应严格执行外科手消毒，穿无菌手术衣，戴无菌手套；摘手套后进行手卫生。

（3）宜使用防渗透无菌手术衣，手术衣不能防渗透的宜在外科手消毒前穿防渗透围裙。

（4）无菌手术衣和防渗透围裙应一人一用一换。

7.对来院疑似或确诊的传染性疾病以及多重耐药菌感染或定植的孕产妇，应根据其传播途径，在标准预防的基础上，做好隔离待产和隔离分娩，要求如下：

（1）隔离标识应明显清晰。

（2）用于隔离待产的房间，应配置医用外科口罩、医用防护口罩、清洁手套、无菌手套、隔离衣等。

（3）用于隔离分娩的房间，应配置医用外科口罩、医用防护口罩、无菌手套、隔离衣、一次性防水围裙、护目镜/防护面屏、防水鞋套、防护服等。

（4）用于隔离房间内的设备设施应专用。

（5）孕产妇的隔离及医护人员的防护措施应符合要求。

（6）孕产妇离开房间后，应对房间进行终末消毒。

8.新生儿在产房内的医院感染预防与控制应符合以下要求：

（1）评估新生儿医院感染的高风险因素，针对高风险因素（如体重极低或超低、胎龄小于37周等）制订相应措施。

（2）新生儿使用的被服、衣物等应清洁，污染后及时更换。

（3）断脐用器械应专用。

（4）接触新生儿皮肤、粘膜的器械、器具或物品应一人一用一清洁消毒或一人一用一清洁消毒与灭菌。用于新生儿的吸耳球、吸痰管、气管插管导管等应一次性使用。婴儿辐射保暖台、吸引器、吸引瓶及吸引管等可重复使用的设备，每次使用后均应清洁后消毒或灭菌。

（5）脐静脉插管等血管导管相关操作应符合《血管导管相关感染预防与控制指南（2021版）》的要求。

（6）疑似或确诊多重耐药菌感染的产妇，母乳喂养前应严格进行手卫生和相应的隔离措施。产房工作人员应告知新生儿接收单位。

（7）可疑宫内感染时，应进行病原学检测。

七、医疗废物的管理与处置

1.隔离管理的孕产妇产生的医疗废物应当使用双层包装袋，采用鹅颈结式封口，分层封扎并及时密封。甲类或按甲类管理传染病孕产妇产生的所有废物均属于医疗废物。包装袋外做好标识并做好交接登记。

2.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等按病理性医疗废物管理。

3.产妇分娩后胎盘应归产妇所有。确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体产妇的胎盘应按照病理性医疗废物管理，使用双层包装袋盛装，并记录。

第五节 产褥感染预防与控制标准操作规程

一、保持待产室、产房环境清洁，空气、物表按规定处理。助产前后对室内空气、物表进行清洁与消毒。

二、工作人员进入产房必须穿专用工作衣、鞋、帽和口罩，离开产房时脱去专用着装或更换外出服。

三、接产人员严格执行外科手消毒程序，戴无菌手套，必要时戴双层手套；助产过程中手套意外破损，应立即更换。

四、接产中应严格执行消毒隔离制度和无菌操作技术。

五、缝合切口前，应更换新的无菌手套。

六、疑有宫腔感染时，应立即留取标本送检。

七、注意避免胎膜早破，产程异常者应及早处理，避免滞产、产道损伤、产后出血等引起感染的诱因。

八、减少不必要的阴道检查。阴道检查时，应严格遵守无菌操作原则。

九、产后注意卫生，保持外阴清洁，尽量早期下床，以使恶露尽早排出。

十、必要时合理给予抗菌药预防感染。

十一、加强营养，增强体质，及时治疗外阴炎及宫颈炎等慢性疾病和并发症。

十二、加强医疗废物管理，产房产生的医疗废物做到每台及时清理、及时转运。

第六节 母婴同室与婴儿洗澡间医院感染预防与控制标准操作规程

一、母婴同室

（一）母婴同室的医院感染管理

1.产妇的安置原则：患者有特殊感染或传染病的产妇，应按传染病的有关规定实行隔离或转院；同种病可同居一室，特殊感染者应单室隔离，并根据疾病的传播途径采取相应的隔离措施。

2.医护人员上班时应衣着整齐，进入母婴同室前应洗手或用速干手消毒剂消毒双手。

3.医护人员患有传染病、皮肤渗出性病灶者，应暂时调离母婴同室。

4.严格探视制度，控制探视人员的数量，探视者应着清洁服装，洗手后方可接触新生儿。

5.母婴同室每组母婴床位面积应不少于5.5—6.5m2每个婴儿应有独立的床位。

6.母婴一方患有感染性疾病时，应与其他正常母婴隔离。产妇在传染病急性期，应暂停哺乳。

7.定期进行环境卫生学监测。物体表面和工作人员手不得检出沙门菌。

（二）日常清洁、消毒

1.母婴同室应保持清洁、空气清新、通风良好，室内温度控制在22—26℃，湿度50%～60%。定时开窗通风，每日至少2次，每次30min。

2.病房湿式清扫，一床一巾，地面、床头柜等物体表面每天清洁擦拭1次，遇有污染时应立即清洁和消毒。抹布一桌一用，用后清洗消毒，晾干备用。

3.被服一人一用一更换，住院时间超过一周应每周更换，遇有污染时应随时更换；被褥芯、枕芯、床垫等定期清洁或消毒。禁止在病房、走廊清点脏污被服。

4.产妇哺乳前应洗手、清洁乳头。

5.母婴出院后，其床单元及用品应终末消毒。

（三）物品及器具消毒

1.新生儿浴巾、小毛巾等布类用品，应一婴一用一清一灭菌。

2.听诊器、婴儿秤、皮尺可用75%酒精擦拭消毒。

3.隔离婴儿的物品专用，用后及时消毒。

4.血压计袖带保持清洁，遇有污染时随时清洁消毒。

5.清洁工具（抹布、拖布等）分区使用，标志明显，用后清洗消毒，悬挂晾干备用。

（四）医疗废物管理

1.严格按照《医疗废物管理制度》分类收集，交接记录完整，密闭转运。

2.特殊感染患者或传染病病人产生的生活垃圾应按感染性废物处置。

二、婴儿洗澡间的管理

（一）环境及设施要求

1.新生儿洗澡间应与产科病房临近，相对独立，不能设在产房区域内，建筑面积不少于15平方米；墙壁、天花板、地面光滑，无缝隙，有良好的排水系统，便于清洗和消毒。

2.环境清洁，布局合理。

3.室内设有流动水洗浴设施，保暖和热水供应设施，设有沐浴池、新生儿护理台、婴儿秤、室内温湿度计等；室内温度应控制在28—32℃。

4.室内有空气消毒设施。

5.备有新生儿沐浴用品、治疗护理用品等。

6.洗手设施符合要求，非手触水龙头，干手设施避免二次污染。

（二）消毒隔离措施

1.工作人员患有呼吸道或其他感染性疾病时，应暂时停止与新生儿接触。

2.沐浴时应先为非感染性新生儿，再沐浴感染性的新生儿，沐浴完毕应作终末消毒。

3.新生儿沐浴用品应使用不可回流式，避免交叉感染。

4.新生儿使用的浴巾、小毛巾等一婴一用一灭菌，浴垫一次性使用。

5.室内空气、地面、物体表面等应每日清洁或消毒，遇有污染时，随时消毒。

第七节 新生儿医院感染预防与控制标准操作规程

一、设施要求

1.新生儿病室每床净使用面积不少于3平方米，床间距不小于1米。

2.新生儿病室应当保持空气清新与流通，空气、物表按规定进行清洁消毒。

3.进入新生儿室应洗手或卫生手消毒，着清洁工作服。

二、消毒隔离

1.医务人员在接触患儿前后均应当认真实施手卫生。诊疗和护理操作应当以先早产儿后足月儿、先非感染性患儿后感染性患儿的原则进行。接触血液、体液、分泌物、排泄物等操作时应当戴手套，操作结束后应当立即脱掉手套并洗手。

2.新生儿病室应当严格限制非工作人员进入，患感染性疾病者严禁入室。

3.呼吸机湿化瓶、氧气湿化瓶、吸痰瓶应当每日更换清洗消毒，呼吸机管路消毒按规定严格清洁消毒。

4.蓝光箱和暖箱应当每日清洁并更换湿化液，一婴一用一消毒。同一患儿长期连续使用暖箱和蓝光箱时，至少每周消毒一次，用后终末消毒。每周或终末消毒时能拆卸、打开部分，应打开拆卸彻底清洗消毒，注意出风口及过滤网，并做好消毒记录和标识。

5.接触患儿皮肤、黏膜的器械、器具及物品应当一人一用，避免交叉感染。如雾化吸入器、面罩、氧气管、体温表、吸痰管、沐浴用品、听诊器、磅秤、眼药水、药膏等。

6.患儿使用后的奶瓶奶嘴高压灭菌。

7.新生儿使用的被服、衣物等应当保持清洁，每日更换；喂奶小毛巾应一婴一用一消毒，或使用一次性纱布垫。患儿出院后床单元要进行终末消毒。

8.其他如监护仪、输液泵等应每日清洁、消毒。

9.对具有传播可能的感染性疾病、多重耐药菌感染的新生儿应当采取隔离措施并做标识，所用物品优先选择一次性物品，非一次性物品必须专用，用后消毒，不得交叉使用。

三、新生儿脐炎预防

1.断脐时，应严格执行无菌操作，新生儿断脐器械与其他助产器械不得混用。

2.脐部用碘伏消毒剂进行消毒。

3.保持新生儿脐部清洁干燥，勤换尿布，不要让湿尿布覆盖脐部。

4.脐部护理时，如有结痂形成，涂擦酒精时应将结痂掀起，从内向外涂擦，保持脐部干燥。

5.认真执行手卫生规范，在接触新生儿前后均应当认真实施手卫生。

四、新生儿脓疱疹预防

1.保持新生儿皮肤清洁，尽量每天洗澡，更换内衣。

2.保护新生儿的皮肤不受损伤，衣服、尿布和被褥要柔软。

3.护理新生儿时动作要轻，勤给新生儿剪指甲，以免抓伤表皮。

4.避免新生儿与有皮肤感染病的人接触。

5.严格执行消毒隔离制度，沐浴用品一人一用，避免交叉感染。

6.护理新生儿前后要认真做手卫生。

第八节 重症监护室医院感染预防与控制标准操作规程
一、医院感染防控基本要求

1.应建立由科主任、护士长与兼职感控人员等组成的医院感染管理小组，全面负责医院感染管理工作。

2.应制定并不断完善重症监护室医院感染管理相关规章制度，并落实于诊疗、护理工作实践中。

3.应定期研究重症监护室医院感染预防与控制工作存在的问题和改进方案。

4.医院感染管理专职人员应对重症监护室医院感染预防与控制措施落实情况进行督查，做好相关记录，并及时反馈检查结果。

5.应针对重症监护室医院感染特点建立人员岗位培训和继续教育制度。所有工作人员，包括医生、护士、进修人员、实习学生、保洁人员等，应接受医院感染预防与控制相关知识和技能的培训。

6.抗菌药物的应用和管理应遵循相关法规、文件及指导原则。

7.医疗废物的处置应遵循医疗废物管理的有关规定。

8.医务人员应向患者家属宣讲医院感染预防和控制的相关规定。

二、建筑布局、必要设施及管理要求

1.重症监护室应位于方便患者转运、检查和治疗的区域。

2.重症监护室整体布局应以洁污分开为原则，医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域等应相对独立。

3.床单元使用面积应不少于15㎡，床间距应大于1m。

4.重症监护室内应至少配备1个单间病室，使用面积应不少于18㎡。

5.应具备良好的通风、采光条件。医疗区域内的温度应维持在24℃±1.5℃，相对湿度应维持在30%～60%。

6.装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁和消毒的原则。

7.不应在室内摆放干花、鲜花或盆栽植物。

三、人员管理

（一）医务人员的管理要求

1.重症监护室应配备足够数量、受过专门训练、具备独立工作能力的专业医务人员，重症监护室专业医务人员应掌握重症医学的基本理论、基础知识和基本操作技术，掌握医院感染预防与控制知识和技能。护士人数与实际床位数之比应不低于3:1。

2.护理多重耐药菌感染或定植患者时，宜分组进行，人员相对固定。

3.患有呼吸道感染、腹泻等感染性疾病的医务人员，应避免直接接触患者。

（二）医务人员的职业防护

1.医务人员应采取标准预防，防护措施应符合要求。

2.重症监护室应配备足量的、方便取用的个人防护用品，如医用口罩、帽子、手套、护目镜、防护面罩、隔离衣等。

3.医务人员应掌握防护用品的正确使用方法。

4.应保持工作服的清洁。

5.进入重症监护室可不更鞋，必要时可穿鞋套或更换专用鞋。

6.乙肝表面抗体阴性者，上岗前宜注射乙肝疫苗。

（三）患者的安置与隔离

1.患者的安置与隔离应遵循以下原则：

a）应将感染、疑似感染与非感染患者分区安置；

b）在标准预防的基础上，应根据疾病的传播途径（接触传播、飞沫传播、空气传播），采取相应的隔离与预防措施。

2.多重耐药菌、泛耐药菌感染或定植患者，宜单间隔离如隔离房间不足，可将同类耐药菌感染或定植患者集中安置，并设醒目的标识。

（四）探视者的管理

1.应明示探视时间，限制探视者人数。

2.探视者进入重症监护室宜穿专用探视服。探视服专床专用，探视日结束后清洗消毒。

3.探视者进入重症监护室可不更鞋，必要时可穿鞋套或更换专用鞋。

4.探视呼吸道感染患者时，探视者应按要求进行防护。

5.应谢绝患有呼吸道感染性疾病的探视者。

四、医院感染的监测

（一）应常规监测重症监护室患者医院感染发病率、感染部位构成比、病原微生物等，做好医院感染监测相关信息的记录。

（二）应积极开展目标性监测，包括呼吸机相关肺炎（VAP）、血管导管相关血流感染（CLBSL）、导尿管相关尿路感染（CAUTI）、多重耐药菌监测，对于疑似感染患者，应采集相应标本做微生物检验和药敏试验。

（三）早期识别医院感染暴发，实施有效的干预措施，具体如下：

1.应制定医院感染暴发报告制度，医院感染暴发或疑似暴发时应及时报告院内感染控制科；

2.应通过收集病例资料、流行病学调查、微生物检验，分析确定可能的传播途径，据此制定并采取相应的控制措施；

3.对疑有某种微生物感染的聚集性发生时，宜做菌种的同源性鉴定，以确定是否暴发。

（四）应每季度对物体表面、医务人员手和空气进行消毒效果监测，当怀疑医院感染暴发、重症监护室新建或改建以及病室环境的消毒方法改变时，应随时进行监测。

（五）应对监测资料进行汇总，分析医院感染发病趋势、相关危险因素和防控工作存在的问题，及时采取积极的预防与控制措施。

（六）宜采用信息系统进行监测。

五、器械相关感染的预防和控制措施

（一）中央导管相关血流感染的预防和控制措施

1.应严格掌握中央导管留置指征，每日评估留置导管的必要性，尽早拔除导管。

2.操作时应严格遵守无菌技术操作规程，采取最大无菌屏障。

3.使用皮肤消毒剂局部擦拭2-3遍进行皮肤消毒，建议使用有效含量≥2g/L氯己定-乙醇（70%体积分数），作用时间遵循产品的使用说明。

4.应根据患者病情尽可能使用腔数较少的导管。

5.置管部位不宜选择股静脉。

6.应保持穿刺点干燥，密切观察穿刺部位有无感染征象。

7.如无感染征象时，不宜常规更换导管；不宜定期对穿刺点涂抹送微生物检测。

8.当怀疑中央导管相关性血流感染时如无禁忌，应立即拔管，导管尖端送微生物检测，同时送静脉血进行微生物检测。

（二）导尿管相关尿路感染的预防和控制措施

1.应严格掌握留置导尿指征，每日评估留置导尿管的必要性，尽早拔除导尿管。

2.操作时应严格遵守无菌技术操作规程。

3.置管时间大于3天者，宜持续关闭，定时开放。

4.应保持尿液引流系统的密闭性，不应常规进行膀胱冲洗。

5.应做好导尿管的日常维护，防止滑脱，保持尿道口及会阴部清洁。

6.应保持集尿袋低于膀胱水平，防止返流。

7.长期留置导尿管宜定期更换，普通导尿管7—10天更换，特殊类型导尿管按说明书更换。

8.更换导尿管时应将集尿袋同时更换。

9.采集尿标本做微生物检测时应在导尿管侧面以无菌操作方法针刺抽取尿液，其他目的采集尿标本时应从集尿袋开口采集。

（三）呼吸机相关肺炎的预防和控制措施

1.应每天评估呼吸机及气管插管的必要性，尽早脱机或拔管。

2.若无禁忌证应将患者头胸部抬高30°—45°，并应协助患者翻身拍背及震动排痰。

3.应使用有消毒作用的口腔含漱液进行口腔护理，每6—8小时—次。

4.在进行与气道相关的操作时应严格遵守无菌技术操作规程。

5.宜选择经口气管插管。

6.应保持气管切开部位的清洁、干燥。

7.宜使用气囊上方带侧腔的气管插管，及时清除声门下分泌物。

8.气囊放气或拔除气管插管前应确认气囊上方的分泌物已被清除。

9.呼吸机管路湿化液应使用无菌水。

10.呼吸机及附属物品的消毒：

（1）呼吸机外壳及面板应每天清洁消毒1—2次；

（2）呼吸机外部管路及配件应一人一用一消毒或灭菌，长期使用者应每周更换；

（3）呼吸机内部管路的消毒按照厂家说明书进行。

11.应每天评估镇静药使用的必要性，尽早停用。

六、手术部位感染预防与控制措施

1.应严格掌握患者出入重症监护室的指征，缩短住重症监护室天数。

2.应执行手术部位医院感染预防与控制的相关要求。

七、手卫生要求

1.手卫生设施符合要求、方便工作人员使用。配备非手触式开关的流动水洗手设施，速干手消毒剂应每床配备。

2.干手用品宜使用一次性干手纸巾。

3.医务人员工作过程中严格执行手卫生的五个关键时机。

4.探视者进入重症监护室前后应洗手或用速干手消毒剂消毒双手。

八、环境卫生清洁消毒方法与要求

（一）空气消毒要求：医疗区域每日定时通风换气，保持室内空气新鲜，必要时进行空气消毒。

（二）物体表面清洁消毒方法如下：

1.物体表面应保持清洁，被患者血液、体液、排泄物、分泌物等污染时，应随时清洁并消毒；

2.医疗区域的物体表面应每天清洁消毒1—2次，达到中水平消毒；

3.计算机键盘宜使用键盘保护膜覆盖，表面每天清洁消毒1—2次；

4.—般性诊疗器械（如听诊器、叩诊锤、手电筒、软尺等），宜专床专用；如交叉使用应一用一消毒；

5.普通患者持续使用的医疗设备如（监护仪、输液泵、氧气流量表等）表面，应每天清洁消毒1—2次；

6.普通患者交叉使用的医疗设备如（除颤仪、心电图机等）表面，直接接触患者的部分应每位患者使用后立即清洁消毒，不直接接触患者的部分应每周清洁消毒1—2次；

7.多重耐药菌感染或定植患者使用的医疗器械、设备应专人专用，或一用一消毒。

8.地面应每天清洁消毒1—2次，如无明显血迹或污物污染时应采用湿式清扫，如有污染应及时进行污点清洁与消毒。

9.保洁用具（抹布、拖布、保洁手套）应分区使用，明确标识，用后清洗消毒，悬挂晾干备用。

九、床单元的清洁与消毒要求

1.床栏、床旁桌、床头柜等应每天清洁消毒1—2次，达到中水平消毒。

2.床单、被罩、枕套、床间隔帘应保持清洁，定期更换，如有血液、体液或排泄物等污染，应随时更换。

3.枕芯、被褥等使用时应保持清洁，防止体液浸湿污染，定期更换，如有血液、体液或排泄物等污染，应随时更换。

十、便器的清洗与消毒要求

1.便盆及尿壶应专人专用，每天清洗、消毒。

2.腹泻患者的便盆应一用一消毒。

第九节 口腔科医院感染管理标准操作规程

一、制定口腔科医院感染相关规章制度及标准操作规程：包括口腔科医院感染管理，诊疗室、拍片中的感染预防管理，清洗消毒间管理及医疗废物处置，器械清洗消毒操作规程等，内容符合相关标准要求，适合本院实际，按照国家标准及时修订。

二、科室医院感染管理小组定期检查科内各项感染预防措施落实情况，针对存在问题有持续改进。

三、口腔诊疗服务的医务人员应掌握医院感染知识和医院感染预防与控制方面的基本技能。

四、诊疗操作时必须戴口罩、帽子、手套，可能出现病人血液、体液喷溅时，应戴护目镜。每治疗一位病人后应更换手套，每次诊疗操作前、后均应洗手或卫生手消毒。

五、依照《医疗机构消毒技术规范》规定，诊疗器械、物品按照危险程度分别达到消毒或灭菌水平。首选压力蒸汽灭菌，不耐湿热的医疗物品宜采用低温灭菌。若用2%戊二醛浸泡消毒，时间按产品说明。一次性用品不得重复使用。

六、诊疗中应“四手”操作，预防交叉感染。单人操作时，应注意：

1.治疗中用过的物品应放在盘中，不应随意放置。

2.手部有污染或戴手套时应避免接触治疗台物品。

3.口腔常用的治疗药品分类放置，保持清洁，防止操作中的污染。

七、消毒灭菌物品管理
1.诊疗室内无菌物品和一次性物品定位放置，在有效期内使用。无菌棉签开启使用应注明时间，24h内有效；碘伏、酒精瓶每周更换灭菌2次；2%戊二醛浸泡的持物钳及容器，每周更换并灭菌，同时更换戊二醛。

2.开启的无菌液体使用不超过24小时，抽出的药液不超过2小时。

3.纸塑包装打开未用的器械，无菌状态保存不超过4h。

八、使用中消毒剂监测

1.含氯消毒液现用现配，每次配制后进行浓度监测。

2.2%戊二醛浓度监测每周一次，记录并粘贴监测指示卡。

3.使用中的消毒剂生物监测每季度一次，有记录。

第十节 口腔科诊疗环境医院感染管理标准操作规程

一、诊室清洁卫生，每日湿式清扫，保持通风良好，必要时空气消毒。

二、各诊室有流动水洗手池、非手触式水龙头、洗手液及干手纸巾。

三、牙科综合治疗台及其配套设施一人一用一消毒，用500mg/L含氯消毒剂擦拭，遇污染随时消毒。

四、手机每次治疗前和结束后应及时踩脚闸冲洗管腔30秒，尽可能使用防回吸手机。

五、痰盂随时冲洗保持清洁，上、下午诊疗结束后用500mg/L含氯消毒液刷洗消毒，作用30分钟。

六、综合治疗椅可拆卸的备用储水瓶内使用蒸馏水，储水瓶用后及时清洗消毒，用500mg/L含氯消毒剂浸泡消毒30分钟。

七、每日工作结束湿式清扫，物表和地面用500mg/L含氯消毒液擦拭消毒。抹布拖布清洗消毒、悬挂晾干备用。

八、口腔诊疗中产生的医疗废物应分类收集，锐利器械装入锐器盒或置于防刺容器内，外套黄色塑料袋，防止锐器损伤。

第十一节 口腔器械消毒灭菌标准操作规程

一、管理要求

（一）基本要求

1.制定本机构口腔器械消毒灭菌工作管理制度。

2.设立独立的器械处理区。

3.应根据口腔诊疗服务工作量配备专职或兼职口腔器械消毒灭菌工作人员。消毒灭菌的工作人员应参加岗前培训和继续教育，培训内容及管理要求：

①科室应为消毒灭菌人员提供参加技术培训机会，培训应有文字记录或证明。

②专兼职消毒灭菌工作人员，每年应至少参加消毒灭菌专业技术培训1次。

③培训内容应包括《中华人民共和国传染病防治法》《医院感染管理办法》《医疗机构消毒技术规范》职业暴露的预防等相关知识及下表所列培训内容。
消毒灭菌人员培训内容
	类别
	培训内容

	回收清洗
	污染器械的安全回收；器械去污和清洁；清洗设备使用；清洗方法选择；个人防护用品的正确使用

	消毒与监测
	消毒方法的选择；消毒药液的配比；消毒设备的使用；消毒效果的监测

	消毒、灭菌前准备
	清洗后器械的检查；器械保养方法的选择；待灭菌物品包装的选择；灭菌前质量检查

	灭菌与监测
	灭菌器使用；灭菌物品装载；灭菌程序选择；物理监测方法；化学监测方法；生物监测方法；各类监测的周期；监测结果判定；灭菌后放行标准

	储存
	储存条件与有效期

	文件管理
	灭菌监测记录；灭菌器维修保养及处理记录；各种记录保存时间


（二）器械处理区

1.应与口腔诊疗服务的范围和工作量相匹配，布局符合医院感染预防与控制的要求。

2.区域内分为回收清洗区、保养包装及灭菌区、物品存放区：

a.回收清洗区承担器械回收、分类、清洗、干燥工作。

b.保养包装及灭菌区承担器械保养、检查、包装、消毒或灭菌工作。

c.物品存放区存放消毒、灭菌后物品，以及去除外包装的一次性卫生用品等。

3.回收清洗区与保养包装及灭菌区间应有物理屏障。

4.工作流程设计应由污到洁，装饰材料应耐水、易清洁，并按照所配设备预留水、电、气等管线。

（三）设备、设施

1.应根据口腔诊疗服务的实际情况合理配置设备、设施，并应符合国家相关标准或规定。

2.应配有污物回收器具、手工清洗池、工作台、超声清洗器及灭菌设备。

3.宜配备机械清洗消毒设备、牙科手机专用自动注油养护机、医用热封机、干燥设备等。

（四）耗材

1.清洁剂：应符合国家相关标准或规定。根据器械的材质、污染物种类，选择适用口腔器械的清洁剂。

2.消毒剂：应选择合法有效的消毒剂。

3.润滑剂：牙科手机宜选择专用清洁润滑油，使用宜遵循生产厂家或供应商提供的说明书。其他口腔器械可选水溶性润滑剂。

4.包装材料：符合要求的一次性医用无纺布、纸塑袋、纺织品等；牙科器械盒应具有微生物屏障作用，适合各类型车针、根管器具等器械的放置。

5.消毒灭菌监测材料：应合法有效，并在有效期内使用。

二、口腔器械处理基本原则

1.口腔器械应一人一用一消毒和（或）灭菌。

2.高度危险口腔器械应达到灭菌水平。

3.中度危险口腔器械应达到灭菌水平或高水平消毒。

4.低度危险口腔器械应达到中或低水平消毒。

5.口腔器械按照危险程度分类与消毒灭菌。

口腔器械危险程度分类与消毒、灭菌、储存
	危险
程度
	口腔器械分类
	消毒、灭菌水平
	储存
要求

	高度
危险
	拔牙器械：拔牙钳、牙挺、牙龈分离器、牙根分离器、牙齿分离器、凿等
	灭菌
	无菌
保存

	
	牙周器械：牙洁治器、刮治器、牙周探针、超声工作尖等
	
	

	
	根管器具：根管扩大器、各类根管锉、各类根管扩孔钴、根管充填器等
	
	

	
	手术器械：包括种植牙、牙周手术、牙槽外科手术用器械、种植牙用和拔牙用牙科手机等
	
	

	
	其他器械：牙科车针、排龈器、刮匙、挖匙、电刀头等
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	

	中度
危险
	检查器械：口镜、镊子、器械盘等
	灭菌或高
水平消毒
	清洁
保存

	
	正畸用器械：正畸钳、带环推子、取带环钳子、金冠剪等
	
	

	
	修复用器械：去冠器、拆冠钳、印模托盘、垂直距离测量尺等
	
	

	
	各类充填器；银汞合金输送器
	
	

	
	其他器械：牙科手机、卡局式注射器、研光器、吸唾器、用于舌、唇、颊的牵引器、三用枪头、成形器、开口器、金属反光板、拉钩、挂钩、口内X光片夹持器、橡皮障夹、橡皮障夹钳等
	
	

	低度
危险
	调刀：模型雕刻刀、钢调刀、蜡刀等
	中、低度
水平消毒
	清洁
保存

	
	其他器械：橡皮调拌碗、橡皮障架、打孔器、牙锤、聚醚枪、卡尺、抛光布轮、技工钳等
	
	


三、口腔器械处理操作流程

（一）回收

1.口腔器械使用后应与废弃物品分开放置，及时回收。

2.口腔器械应根据器械材质、功能、处理方法的不同进行分类放置。具体如下：

a.结构复杂不易清洗的口腔器械（如牙科小器械、刮匙等）宜保湿放置，保湿液可选择生活饮用水或酶类清洁剂。

b.牙科手机、电动牙洁治器和电刀应初步去污，存放于干燥回收容器内。

c.其他器械可选择专用回收容器放置。

3.回收容器应于每次使用后清洗、消毒、干燥备用。

（二）清洗

1.口腔器械清洗方法包括手工清洗和超声波清洗。

2.非电源口腔器械可选择超声波清洗方法。

3.带电源口腔器械、精密复杂口腔器械宜选择手工清洗。

a.可拆的器械应拆开后分别清洗，如电动牙洁治器。

b.电动牙洁治器手柄宜选择手工清洗方法。

4.牙科小器械及其他结构复杂的器械宜首选超声清洗。

（1）超声清洗操作程序

a.冲洗：流动水下冲洗器械，初步去除污染物。

b.洗涤：清洗器内注入清洗用水，并添加清洁剂。水温应<45C。应将器械放入篮筐中，浸没于水面下，管腔内注满水。

c.终末漂洗：使用流动水进行漂洗。

d.超声清洗操作，应遵循生产厂家的使用说明或指导手册。

（2）超声清洗注意事项

a.清洗时应盖好超声清洗机盖子，防止产生气溶胶。

b.应根据器械的不同材质选择相匹配的超声频率和时间。

c.牙科小器械使用超声清洗时宜配备专用网篮。

5.牙科手机清洗应符合附录2。

（三）干燥

1.宜选用干燥设备对器械、器具进行干燥处理。根据器械、器具的材质选择适宜的干燥温度：金属类干燥温度70°C-90°C；塑料类干燥温度65°C-75°C。

2.无干燥设备和不耐热的器械、器具，可使用低纤维絮擦布进行干燥处理。

（四）检查与保养

1.应采用目测对干燥后的口腔器械进行检查。器械表面、螺旋结构处、关节处应无污渍、水渍等残留物质和锈斑。对清洗质量不合格的器械应重新处理；损坏或变形的器械应及时更换。

2.牙科手机的保养见附录2。

（五）消毒方法选择

1.物理消毒方法应首选湿热消毒。

2.化学消毒方法应符合相关规范的要求。

（六）包装

1.应根据器械特点和使用频率选择包装材料。

2.低度、中度危险的口腔器械可不包装，消毒或灭菌后直接放入备用清洁容器内保存。

3.牙科小器械宜选用牙科器械盒盛装。

4.封包要求如下：

a.包外应有灭菌化学指示物，并标有物品名称、包装者、灭菌批次、灭菌日期及失效期。

b.口腔门诊手术包的包内、包外均应有化学指示物。

c.纸塑袋包装时应密封完整，密封宽度>6mm，包内器械距包装袋封口处>2.5cm。纸袋包装时应密封完整。

d.医用热封机在每日使用前应检查参数的准确性。

（七）灭菌方法选择

1.口腔器械应首选压力蒸汽灭菌，选择小型灭菌器灭菌应符合B类灭菌周期的要求。

2.碳钢材质的器械宜选干热灭菌。

四、监测要求

（一）消毒监测

1.湿热消毒：每次应监测温度、时间，并记录。

2.化学消毒：应根据消毒剂种类定期监测化学消毒剂的浓度、消毒时间，并记录。

3.消毒效果监测：消毒后直接使用的物品宜至少每季度监测一次，监测方法及结果判读符合相关的监测标准。

（二）灭菌监测

1.小型灭菌器监测应符合相关的监测要求。

2.每个灭菌周期运行均应形成文件记录，文件记录应保存3年，记录格式内容见“灭菌器灭菌周期运行记录表”。

五、消毒与灭菌物品放行

1.消毒物品放行

（1）机械热力消毒应检查额定参数（温度、时间），所得参数符合要求时，消毒物品方可放行。

（2）用化学消毒剂消毒物品时应检查其消毒时间、浓度，符合消毒要求时，物品方可放行。

2.灭菌物品放行

（1）每一灭菌周期结束后应检查所有物理参数、化学指示物，所得数据、指示物的显示与规定灭菌参数一致时，灭菌物品方可放行。

（2）灭菌周期的各种监测或参数不合格时不应放行，应查找灭菌失败原因，重新调整后再进行物理、化学监测，合格后灭菌器方可再次使用，必要时做生物监测，并应记录全过程。

六、器械储存

（一）储存区应配备物品存放柜，并应每周对其进行清洁消毒。并注意以下事项：

1.灭菌物品和消毒物品应分开放置，并有明显标识；

2.采用灭菌包装的无菌物品储存有效期

	包装类型
	纺织材料和牙科器械盒
	一次性纸袋
	一次性皱纹纸和医用无纺布
	一次性纸塑袋

	有效期/d
	7
	30
	180
	180


3.裸露灭菌及一般容器包装的高度危险口腔器械灭菌后应立即使用，最长不超过4小时；

4.中、低度危险口腔器械消毒或灭菌后置于清洁干燥的容器内保存，保存时间不宜超过7天。

（二）储存室内环境应干燥整洁。

附录1 口腔器械、器具和物品的清洗操作方法

1.操作程序

（1）冲洗：将器械、器具和物品置于流动水下冲洗，初步去除污染物。

（2）冲洗后，应用酶清洁剂或其他清洁剂浸泡后刷洗、擦洗。

（3）漂洗：刷洗、擦洗后，再用流动水清洗。

2.注意事项

（1）手工清洗时水温宜为15°C-30°C。

（2）去除干涸的污渍宜先用酶清洁剂浸泡，浸泡时间和酶清洁剂使用液浓度参考生产厂家使用说明书，浸泡后再行刷洗或擦洗。

（3）刷洗操作应在水面下进行，防止产生气溶胶。

（4）管腔器械应用压力水枪冲洗，可拆卸部分应拆开后清洗。

（5）应选用相匹配的刷洗用具、用品，避免器械磨损。

（6）清洗用具、清洗池等应每日清洁和消毒。

附录2 牙科手机清洗、保养方法

一、牙科手机清洗保养原则

1.牙科手机应根据内部结构或功能选择适宜的清洗保养方法。

2.特殊用途牙科手机，应遵循生产厂家或供应商提供的使用说明进行清洗与保养。

二、牙科手机清洗方法

1.手工清洗方法

（1）牙科手机使用后在带车针情况下使用牙科综合治疗台水、气系统冲洗牙科手机内部水路、气路30s，如图1。

（2）将牙科手机从快接口或连线上卸下，取下车针，去除表面污染物，如图2。

a.带光纤牙科手机可用气枪吹净光纤表面的颗粒和灰尘，擦净光纤表面污渍；

b.带螺纹的牙科手机表面可用软毛刷在流动水下清洗，如图3。

（3）使用压力罐装清洁润滑油清洁牙科手机进气孔管路，或使用压力水枪冲洗进气孔内部管路，然后使用压力气枪进行干燥。

（4）注意事项如下：

a.使用压力罐装清洁润滑油过程中使用透明塑料袋或纸巾包住机头部，避免油雾播散，

如图4；

b.部件可拆的种植牙专用手机应拆开清洗；不可拆的种植牙专用手机可选用压力水枪进行内部管路清洗；

c.使用压力水枪清洗牙科手机后应尽快使用压力气枪进行内部气路的干燥，避免轴承损坏；

d.压力水枪和压力气枪的压力宜在200kPa~250kPa，不宜超过牙科手机使用说明书标注压力；

e.牙科手机不应浸泡在液体溶液内清洗；

f.使用罐装清洁润滑油清洁内部的过程中，如有污物从机头部位流出，应重复（3）操作直到无污油流出为止。

三、牙科手机保养
1.手工保养方法

（1）用压力罐装润滑油连接相匹配的注油适配器或接头对牙科手机注入润滑油，如图5。
（2）牙科手机夹持器械的部位（卡盘或三瓣簧）应每日注油，如图6。

（3）内油路式牙科手机宜采用油脂笔对卡盘或三瓣簧和轴承进行润滑，如图7。

（4）低速牙科弯机和牙科直机注油可参考以上注油方式（若适用），特殊注油方式应参考厂家或供应商使用说明书执行。

（5）注意事项如下：

a.清洁注油时应将注油接头与牙科手机注油部位固定，以保证注油效果；

b.避免油雾播散应符合图4要求；

c.选择压力罐装清洁润滑油对牙科手机进行清洁的可以不用再次注入润滑油。

2.机械保养方法

（1）将牙科手机连接相匹配的注油适配器或接头后插入自动注油养护机内进行注油。

（2）选择适宜的注油程序。

3.其他方法：牙科手机可选择清洗注油灭菌一体机进行清洗、润滑保养。




附录3 小型灭菌器灭菌与监测要求

一、灭菌要求

（一）灭菌周期

1.根据待灭菌物品的危险程度、负载范围选择灭菌周期。小型灭菌器周期见表1。

2.不同分类的灭菌周期和相关的设置只能应用于指定类型物品的灭菌。对于特定负载的灭菌过程需要通过验证。

表1 小型灭菌器灭菌周期
	灭菌器周期
	灭菌负载范围

	B类灭菌周期
	用于所有包装的和无包装的实心负载、A类空腔负载和多孔渗透负载的灭菌

	N类灭菌周期
	用于无包装的实心负载的灭菌

	S类灭菌周期
	用于制造商规定的特殊灭菌物品，包括无包装实心负载和至少以下一种情况：多孔渗透性物品、小量多孔渗透性条状物、A类空腔负载、B类空腔负载、单层包装物品和多层包装物品

	aN类灭菌周期不能用于牙科手机等管腔类器械的灭菌。
bS类灭菌周期应有生产厂家或供应商提供可灭菌口腔器械的类型、灭菌验证方法。


（二）灭菌参数

其使用中温度上限、相对压力波动范围可参考小型灭菌器使用说明书。

表2 灭菌参数
	温度/°c
	最短灭菌时间/min
	相对压力/kPa

	121
	15
	103.6

	132
	4
	185.4

	134
	3
	202.8

	注：相对压力一般指表压，是测量系统相对于大气压的压力值。


（三）灭菌前准备

1.每日设备运行前应进行安全检查，包括：压力表处于“零”的位置；记录打印装置处于备用状态；灭菌柜门密封圈平整无松懈；柜门安全锁扣能够灵活开、关；柜内冷凝水排出口通畅；电源、水源等连接妥当。

2.打开电源，开机预热，选择相应灭菌周期。

（四）灭菌装载

1.灭菌物品不能超过该灭菌器最大装载量。

2.灭菌器应配有灭菌架或托盘，托盘应有足够的孔隙使蒸汽穿透。

3.使用灭菌架摆放包装类灭菌物品，物品间应留有一定的间隙。

4.使用托盘摆放纸塑包装器械和无包装器械应单层摆放，不可重叠。

5.配套使用器械应分开灭菌，如牙科手机与车针、电动牙洁治器手柄与工作尖等。

6.待灭菌物品应干燥后装入灭菌器内。

（五）灭菌器维护

1.应根据生产厂家或供应商提供的使用说明对灭菌器进行维护。

2.灭菌器操作人员应对灭菌器进行日常维护，包括检查灭菌门密封圈、排放滤网、灭菌舱内外表面的清洁、更换记录器打印纸等。

3.灭菌器调试或更换消耗性的部件，如记录装置、过滤器、蒸汽阀、排水管、密封圈等应由经过专业培训的人员进行维护。

4.灭菌器使用满12个月或使用中出现故障时应由专业人员进行全面维护。

5.灭菌器的日常维护、年度维护、维修或调试均应形成文字记录。

二、灭菌器监测要求

（一）物理参数监测

1.每一灭菌周期应监测物理参数，并记录工艺变量。

2.工艺变量及变化曲线应由灭菌器自动监控，并打印。

3.工艺变量结果应符合表2灭菌参数要求。

（二）化学监测

1.每个灭菌周期应进行化学监测，并记录监测结果。

2.化学监测应将包内化学指示物放置在常用的、有代表性的灭菌包或盒内，置于灭菌器最难灭菌的部位。裸露灭菌的实心器械可将包内化学指示物放于器械旁进行监测。空腔器械可选择化学PCD进行监测。

3.应通过观察化学指示物颜色变化，判定是否暴露于灭菌工艺变量或达到灭菌要求。

（三）生物监测

1.生物监测包应选择灭菌器常用的、有代表性的灭菌包制作，或使用生物PCD，置于灭菌器最难灭菌的部位，且灭菌器应处于满载状态。

2.使用中的灭菌器应每月进行生物监测。

3.生物监测方法和结果判断应符合相关标准要求。

（四）注意事项

1.小型灭菌器每使用满12个月或维修后应同时进行物理监测、化学监测和生物监测，合格后灭菌器方可正常使用。

2.小型灭菌器新安装或更换主要部件时应进行灭菌性能确认，验证方法应符合国家相关要求。

第十二节 消毒供应室管理规范

一、管理要求

（一）应采取集中管理的方式，对所有需要消毒或灭菌后重复使用的诊疗器械、器具和物品由消毒供应室负责回收、清洗、消毒、灭菌和供应。

（二）消毒供应室应在护理部的直接领导下开展工作。

（三）制定植入物与外来医疗器械的管理制度、操作规程，并认真执行。

（四）相关部门管理职责与要求

1.在主管院长领导下，在各自职权范围内，履行对消毒供应室的相应管理职责。

2.主管部门应履行以下职责：

（1）会同相关部门，制定落实消毒供应室集中管理的方案与计划，研究、解决实施中的问题；

（2）会同人事管理部门，根据消毒供应室的工作量合理调配工作人员；

（3）负责消毒供应室清洗、消毒、包装、灭菌等工作的质量管理，制定质量指标，并进行检查与评价；

（4）建立并落实对消毒供应室人员的岗位培训制度；将消毒供应专业知识、医院感染相关预防与控制知识及相关的法律法规纳入消毒供应室人员的继续教育计划，并为其学习、交流创造条件。

3.护理部、院内感染控制科、设备科及总务后勤科还应履行以下职责：

（1）对消毒供应室清洗、消毒、灭菌工作和质量监测进行指导和监督，定期检查与评价；

（2）发生可疑医疗器械所致的医源性感染时，组织、协调消毒供应室和相关部门进行调查分析，提出改进措施；

（3）对消毒供应室新建、改建与扩建的设计方案进行卫生学审议；对清洗消毒与灭菌设备的配置与性能要求提出意见；

（4）负责设备购置的审核（合格证、技术参数）建立对厂家设备安装、检修的质量审核、验收制度；专人负责消毒供应室设备的维护和定期检修，并建立设备档案；

（5）保证消毒供应室的水、电、压缩空气及蒸汽的供给和质量，定期进行设施、管道的维护和检修；

定期对消毒供应室使用的各类数字仪表如压力表、温度表等进行校验，并记录备查。

（五）消毒供应室

1.应建立健全岗位职责、操作规程、消毒隔离、质量管理、监测、设备管理、器械管理及职业安全防护等管理制度和突发事件的应急预案。

2.应建立植入物与外来医疗器械专岗负责制，人员应相对固定。

3.应建立质量管理追溯制度，完善质量控制过程的相关记录。

4.应定期对工作质量进行分析，落实持续改进。

5.应建立与相关科室的联系制度，并主要做好以下工作：

（1）主动了解各科室专业特点、常见的医院感染及原因，掌握专用器械、用品的结构、材质特点和处理要点；

（2）对科室关于灭菌物品的意见有调查、反馈、落实，并有记录。

二、基本原则

诊疗器械、器具和物品使用后应及时清洗、消毒、灭菌，再处理应符合以下要求：

1.进入人体无菌组织、器官、腔隙，或接触人体破损的皮肤和黏膜的诊疗器械、器具和物品应进行灭菌；

2.接触完整皮肤、黏膜的诊疗器械、器具和物品应进行消毒；

3.被朊病毒、气性坏疽及突发原因不明的传染病病原体污染的诊疗器械、器具和物品，应符合相关要求。

三、人员要求

（一）根据消毒供应室的工作量及各岗位需求，科学、合理配置具有执业资格的护士、消毒员和其他工作人员。

1.消毒供应室的工作人员应当接受与其岗位职责相应的岗位培训，正确掌握以下知识与技能：

（1）各类诊疗器械、器具和物品的清洗、消毒、灭菌的知识与技能；

（2）相关清洗消毒、灭菌设备的操作规程；

（3）职业安全防护原则和方法；

（4）医院感染预防与控制的相关知识；

（5）相关的法律法规、标准、规范。

2.应建立消毒供应室工作人员的继续教育制度，根据专业进展，开展培训，更新知识。

四、建筑要求

（一）基本原则

消毒供应室的新建、扩建和改建，应遵循医院感染预防与控制的原则，遵守国家法律法规对医院建筑和职业防护的相关要求，进行充分论证。

（二）基本要求

1.消毒供应室宜接近手术室、产房和临床科室，或与手术室之间有物品直接传递专用通道，不宜建在地下室或半地下室。

2.周围环境应清洁、无污染源，区域相对独立；内部通风、采光良好。

3.建筑面积应符合医院建设方面的有关规定并与医院的规模、性质、任务相适应，兼顾未来发展规划的需要。

4.建筑布局应分为辅助区域和工作区域。辅助区域包括工作人员更衣室、办公室等。工作区域包括去污区、检查包装及灭菌区（含独立的敷料制备或包装间）和无菌物品存放区。

5.工作区域划分应遵循以下基本原则：

（1）物品由污到洁，不交叉、不逆流；

（2）空气流向由洁到污；采用机械通风的，去污区保持相对负压，检查包装及灭菌区保持相对正压。

6.工作区域温度、相对湿度、机械通风的换气次数和照明宜符合如下要求。

工作区域温度、相对湿度及机械通风换气次数要求
	工作区域
	温度/℃
	相对湿度/%
	换气次数/（次/h）

	去污区
	16-21
	30-60
	≥10

	检查包装及灭菌区
	20-23
	30-60
	≥10

	无菌物品存放区
	低于24
	低于70
	4-10


工作区域照明要求
	工作面/功能
	最低照度lx
	平均照度lx
	最高照度lx

	普通检查
	500
	750
	1000

	精细检查
	1000
	1500
	2000

	清洗池
	500
	750
	1000

	普通工作区域
	200
	300
	500

	无菌物品存放区域
	200
	300
	500


7.工作区域设计与材料要求，应符合以下要求：

（1）去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。

（2）去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗；并分别设人员出入缓冲间（带）。

（3）缓冲带应设洗手设施，采用非手触式水龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池。

（4）工作区域的天花板、墙壁应无裂隙，不落尘，便于清洗和消毒；地面与墙面踢脚及所有阴角均应为弧形设计；电源插座应采用防水安全型；地面应防滑、易清洗、耐腐蚀；地漏应采用防返溢式；污水应集中至医院污水处理系统。

五、设备设施

（一）清洗消毒设备及设施：根据消毒供应室的规模、任务及工作量，合理配置清洗消毒设备及配套设施。设备设施应符合国家相关规定。

1.应配有污物回收器具、分类台、手工清洗池、压力水枪、压力气枪、超声清洗装置、干燥设备及相应清洗用品。

2.应配备机械清洗消毒设备。

（二）检查、包装设备：应配有器械检查台、包装台、器械柜、敷料柜、包装材料切割机、医用热封机、清洁物品装载设备及带光源放大镜、压力气枪、绝缘检测仪等。

（三）灭菌设备及设施：应配有压力蒸汽灭菌器、无菌物品装、卸载设备等。根据需要配备灭菌蒸汽发生器、低温灭菌及相应的监测设备。各类灭菌设备应符合国家相关标准，并设有配套的辅助设备。

（四）应配有水处理设备。

（五）储存、发放设施：应配备无菌物品存放设施及运送器具等。

（六）宜在过氧化氢低温等离子工作区域配置相应环境有害气体浓度超标报警器。

（七）防护用品：根据工作岗位的不同需要，应配备相应的个人防护用品，包括圆帽、口罩、隔离衣或防水围裙、手套、专用鞋、护目镜、面罩等。去污区应配置洗眼装置。

六、耗材要求

（一）医用清洗剂：应符合国家相关标准和规定。根据器械的材质、污染物种类，选择适宜的清洗剂，使用遵循厂家产品说明书。

（二）碱性清洗剂：pH>7.5，对各种有机物有较好的去除作用，对金属腐蚀性小，不会加快返镑的现象。

（三）中性清洗剂：pH6.5~7.5，对金属无腐蚀。

（四）酸性清洗剂：pH＜6.5，对无机固体粒子有较好的溶解去除作用，对金属物品的腐蚀性小。

（五）酶清洗剂：较强的去污能力，能快速分解蛋白质等多种有机污染物。

（六）消毒剂：应符合国家相关标准和规定，并对器械腐蚀性较低。

（七）医用润滑剂：应为水溶性，与人体组织有较好的相容性。

（八）包装材料：最终灭菌医疗器械包装材料如无纺布、纺织品、纸塑袋应符合相关要求：普通棉布应为非漂白织物，除四边外不应有缝线，不应缝补；初次使用前应高温洗涤，脱脂去浆；开放式储槽不应用作无菌物品的最终灭菌包装材料。

（九）消毒灭菌监测材料：应符合国家相关标准和规定，在有效期内使用。自制测试标准包应符合WS/T367的相关要求。

七、水与蒸汽质量要求

（一）清洗用水：应有自来水、热水、软水、经纯化的水供应。自来水水质应符合GB5749的规定；终末漂洗用水的电导率≤15μS/cm(25℃)。

（二）灭菌蒸汽：灭菌蒸汽供给水与蒸汽冷凝物质量指标如下（资料性附录）

压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标

	项目
	指标

	蒸发残留
	≤10mg/L

	氧化硅（Si〇2）
	≤1mg/L

	铁
	≤0.2mg/L

	镉
	≤0.005mg/L

	铅
	<0.05mg/L

	除铁、镉、铅以外的其他重金属
	<0.1mg/L

	氯离子（CL-）
	<2mg/L

	磷酸盐（P2o5）
	<0.5mg/L

	电导率（25℃时）
	<5μS/cm

	pH
	5.0-7.5

	外观
	无色、洁净、无沉淀

	硬度（碱性金属离子的总量）
	≤0.02mmol/L


蒸汽冷凝物的质量指标

	项目
	指标

	氧化硅（Sio2）
	<0.1mg/L

	铁
	<0.1mg/L

	镉
	<0.005mg/L

	铅
	<0.05mg/L

	除铁、镉、铅以外的重金属
	<0.1mg/L

	氯离子（CL-）
	<0.1mg/L

	磷酸盐（P205）
	<0.1mg/L

	电导率（25℃时）
	<3μS/cm

	pH
	5-7

	外观
	无色、洁净、无沉淀

	硬度（碱性金属离子的总量）
	<0.02mmol/L


诊疗器械、器具和物品的清洗消毒及灭菌技术操作规范

一、诊疗器械、器具和物品处理的基本要求

（一）通常情况下应遵循先清洗后消毒的处理程序。被朊毒体、气性坏疽及突发原因不明的传染病病原体污染的诊疗器械、器具和物品应遵循相关规定进行处理。

（二）耐湿、耐热的器械、器具和物品，应首选热力消毒或灭菌方法。

（三）应遵循标准预防的原则进行清洗、消毒、灭菌，消毒供应室人员防护着装符合要求。

消毒供应室人员防护及着装要求

	区域
	操作
	防护着装

	
	
	圆帽
	口罩
	防护服/防水围裙
	专用鞋
	手套
	护目镜/面罩

	诊疗场所
	污染物品回收
	√
	△
	
	
	√
	

	
去污区
	污染器械分类、核对、机械清洗装载
	√
	√
	√
	√
	√
	△

	
	手工清洗器械和用具
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	检查、包装及灭菌区
	器械检查、包装
	√
	△
	
	√
	△
	

	
	灭菌物品装载
	√
	
	
	√
	
	

	
	无菌物品卸载
	√
	
	
	√
	△,#
	

	无菌物品存放区
	无菌物品发放
	√
	
	
	√
	
	


注1:“√”表示应使用。注2:“△”表示可使用。注3:#表示具有防烫功能的手套

（四）设备、器械、物品及耗材使用应遵循生产厂家的使用说明或指导手册。

（五）外来医疗器械及植入物的处置应符合相关的要求。

二、诊疗器械、器具和物品处理的操作流程

（一）回收

1.使用者应将重复使用的诊疗器械、器具和物品与一次性使用物品分开放置；重复使用的诊疗器械、器具和物品直接置于封闭的容器中，精密器械应采用保护措施，由消毒供应室集中回收处理；被朊病毒、气性坏疽及突发原因不明的传染病病原体污染的诊疗器械、器具和物品，使用者应双层封闭包装并标明感染性疾病名称，由消毒供应室单独回收处理。

2.使用者应在使用后及时去除诊疗器械、器具和物品上的明显污物，根据需要做保湿处理。

3.不应在诊疗场所对污染的诊疗器械、器具和物品进行清点，应采用封闭方式回收，避免反复装卸。

4.回收工具每次使用后应清洗、消毒，干燥备用。

（二）分类

1.应在消毒供应室的去污区进行诊疗器械、器具和物品的清点、核查。

2.应根据器械物品材质、精密程度等进行分类处理。

（三）清洗

1.清洗方法包括机械清洗、手工清洗。

2.机械清洗适用于大部分常规器械的清洗。手工清洗适用于精密、复杂器械的清洗和有机物污染较重器械的初步处理。

3.清洗步骤包括冲洗、洗涤、漂洗、终末漂洗。

4.精密器械的清洗，应遵循生产厂家提供的使用说明或指导手册。

（四）消毒

1.清洗后的器械、器具和物品应进行消毒处理。方法首选机械湿热消毒，也可采用75%乙醇或其他消毒剂进行消毒。

2.湿热消毒应采用经纯化的水，电导率≤15μS/cm(25℃)。

3.湿热消毒方法的温度、时间应符合下表的要求。消毒后直接使用的诊疗器械、器具和物品，湿热消毒温度应≥90℃，时间≥5min，或A0值≥3000；消毒后继续灭菌处理的，其湿热消毒温度应≥90℃，时间≥1min，或A0值≥600。

湿热消毒的温度与时间
	湿热消毒方法
	温度/℃
	最短消毒时间/min

	消毒后直接使用
	93
	2.5

	
	90
	5

	消毒后继续灭菌处理
	90
	1

	
	80
	10

	
	75
	30

	
	70
	100


4.其他消毒剂的应用遵循产品说明书。

（五）干燥

1.宜首选干燥设备进行干燥处理。根据器械的材质选择适宜的干燥温度，金属类干燥温度70℃-90℃；塑胶类干燥温度65℃-75℃。

2.不耐热器械、器具和物品可使用消毒的低纤维絮擦布、压力气枪或≥95%乙醇进行干燥处理。

3.管腔器械内的残留水迹，可用压力气枪等进行干燥处理。

4.不应使用自然干燥方法进行干燥。

（六）器械检查与保养

1.应采用目测或使用带光源放大镜对干燥后的每件器械、器具和物品进行检查。器械表面及其关节、齿牙处应光洁，无血渍、污渍、水垢等残留物质和锈斑；功能完好，无损毁。

2.清洗质量不合格的，应重新处理；器械功能损毁或锈蚀严重，应及时维修或报废。

3.带电源器械应进行绝缘性能等安全性检查。

4.应使用医用润滑剂进行器械保养。不应使用石蜡油等非水溶性的产品作为润滑剂。

（七）包装

1.包装包括装配、包装、封包、注明标识等步骤。器械与敷料应分室包装。

2.包装前应依据器械装配的技术规程或图示，核对器械的种类、规格和数量。

3.手术器械应摆放在篮筐或有孔的托盘中进行配套包装。

4.手术所用盘、盆、碗等器皿，宜与手术器械分开包装。

5.剪刀和血管钳等轴节类器械不应完全锁扣。有盖的器皿应开盖，摞放的器皿间应用吸湿布、纱布或医用吸水纸隔开，包内容器开口朝向一致；管腔类物品应盘绕放置，保持管腔通畅；精细器械、锐器等应采取保护措施。

6.压力蒸汽灭菌包重量要求：器械包重量不宜超过7kg，敷料包重量不宜超过5kg。

7.压力蒸汽灭菌包体积要求：预真空压力蒸汽灭菌器不宜超过30cm×30cm×50cm。

8.包装方法及要求：灭菌物品包装分为闭合式包装和密封式包装。包装方法和要求如下：（1）手术器械若采用闭合式包装方法，应由2层包装材料分2次包装。

（2）密封式包装方法应采用纸袋、纸塑袋等材料。

（3）普通棉布包装材料应一用一清洗，无污渍，灯光检查无破损。

9.封包要求如下：

（1）包外应设有灭菌化学指示物。高度危险性物品灭菌包内还应放置包内化学指示物；如透过包装材料可直接观察包内灭菌化学指示物颜色变化，则不必放置包外灭菌化学指示物。

（2）闭合式包装应使用专用胶带，胶带长度应与灭菌包体积、重量相适宜，松紧适度。封包应严密，保持闭合完好性。

（3）纸塑袋、纸袋等密封包装，其密封宽度应≥6mm，包内器械距包装袋封口处应≥2.5cm。

（4）医用热封机在每日使用前应检查参数的准确性和闭合完好性。

（5）灭菌物品包装的标识应注明物品名称、包装者等内容。灭菌前注明灭菌器编号、灭菌批次、灭菌日期和失效日期等相关信息。标识应具有可追溯性。

（八）灭菌

压力蒸汽灭菌

1.耐湿、耐热的器械、器具和物品应首选压力蒸汽灭菌。

2.应根据待灭菌物品选择适宜的压力蒸汽灭菌器和灭菌程序。常规灭菌周期包括预排气、灭菌、后排汽和干燥等过程。快速压力蒸汽灭菌程序不应作为物品的常规灭菌程序。

3.灭菌器操作方法应遵循生产厂家的使用说明或指导手册。

4.管腔器械不应使用下排气压力蒸汽灭菌方式进行灭菌。

压力蒸汽灭菌器灭菌参数

	设备类别
	物品类别
	灭菌设定温度
	最短灭菌时间
	压力参考范围

	下排气式
	敷料
	121℃
	30min
	102.8kPa-122.9kPa

	
	器械
	
	20min
	

	预真空式
	器械、敷料
	132℃
	4min
	184.4kPa-210.7kPa

	
	
	134℃
	
	201.7kPa-229.3kPa


5.超大超重包装，应遵循厂家提供的灭菌参数。

6.压力蒸汽灭菌器操作程序包括灭菌前准备、灭菌物品装载、灭菌操作、无菌物品卸载和灭菌效果的监测等步骤。具体如下：

（1）灭菌前准备：

a.每天设备运行前应进行安全检查，包括灭菌器压力表处在“零”的位置；记录打印装置处于备用状态；灭菌器柜门密封圈平整无损坏，柜门安全锁扣灵活、安全有效；灭菌柜内冷凝水排出口通畅，柜内壁清洁；电源、水源、蒸汽、压缩空气等运行条件符合设备要求。

b.遵循产品说明书对灭菌器进行预热。

c.大型预真空压力蒸汽灭菌器应在每日开始灭菌运行前空载进行B-D试验。

（2）灭菌物品装载：

a.应使用专用灭菌架或篮筐装载灭菌物品，灭菌包之间应留间隙；

b.宜将同类材质的器械、器具和物品，置于同一批次进行灭菌；

c.材质不相同时，纺织类物品应放置于上层、竖放，金属器械类放置于下层；

d.手术器械包、硬质容器应平放；盆、盘、碗类物品应斜放，玻璃瓶等底部无孔的器皿类物品应倒立或侧放；纸袋、纸塑包装物品应侧放；利于蒸汽进入和冷空气排出；

（3）灭菌操作：

应观察并记录灭菌时的温度、压力和时间等灭菌参数及设备运行状况。

（4）无菌物品卸载：

a.从灭菌器卸载取出的物品，冷却时间＞30min;

b.应确认灭菌过程合格，结果应符合要求；

c.应检查有无湿包，湿包不应储存与发放，分析原因并改进；

d.无菌包掉落地上或误放到不洁处应视为被污染。

（5）灭菌效果的监测

灭菌过程的监测应符合相关规定。

（6）低温灭菌

1.低温灭菌适用于不耐热、不耐湿的器械、器具和物品的灭菌。

2.应符合以下基本要求：

a.灭菌的器械、物品应清洗干净，并充分干燥；

b.灭菌程序、参数及注意事项应遵循生产厂家使用说明书；

c.灭菌装载应利于灭菌介质穿透。

（九）储存

（一）灭菌后物品应分类、分架存放在无菌物品存放区。一次性使用无菌物品应去除外包装后，进入无菌物品存放区。

（二）物品存放架或柜应距地面高度≥20cm，距离墙≥5cm，距天花板≥50cm。

（三）物品放置应固定位置，设置标识。接触无菌物品前应洗手或手消毒。

（四）消毒后直接使用的物品应干燥、包装后专架存放。

（五）无菌物品存放要求如下：

1.无菌物品存放区环境的温度、湿度达到“工作区域温度、相对湿度及机械通风换气次数要求”的规定时，使用普通棉布材料包装的无菌物品有效期宜为14d。未达到环境标准时，使用普通棉布材料包装的无菌物品有效期不应超过7d。

2.医用一次性纸袋包装的无菌物品，有效期宜为30d；使用一次性医用皱纹纸、医用无纺布包装的无菌物品，有效期宜为180d；使用一次性纸塑袋包装的无菌物品，有效期宜为180d。硬质容器包装的无菌物品，有效期宜为180d。

（十）无菌物品发放

1.无菌物品发放时，应遵循先进先出的原则。

2.发放时应确认无菌物品的有效性和包装完好性。植入物的发放应符合相关制度的要求。

3.应记录无菌物品发放日期、名称、数量、物品领用科室、灭菌日期等。
4.运送无菌物品的器具使用后，应清洁处理，干燥存放。
第十四节 诊疗器械、器具和物品的手工清洗操作方法

一、操作程序

1.冲洗：将器械、器具和物品置于流动水下冲洗，初步去除污染物。

2.洗涤：冲洗后，应使用医用清洗剂浸泡后刷洗、擦洗。

3.漂洗：洗涤后，再用流动水冲洗或刷洗。

4.终末漂洗：应采用电导率≤15μS/cm（25℃）的水进行漂洗。

二、注意事项

1.手工清洗时水温宜为15℃-30℃。

2.去除干涸的污渍应先用医用清洗剂浸泡，再刷洗或擦洗。有锈迹，应除锈。

3.刷洗操作应在水面下进行，防止产生气溶胶。

4.器械可拆卸的部分应拆开后清洗。

5.管腔器械宜先选用合适的清洗刷清洗内腔，再用压力水枪冲洗。

6.不应使用研磨型清洗材料和用具用于器械处理，应选用与器械材质相匹配的刷洗用具和用品。

第十五节 诊疗器械、器具和物品的超声清洗操作方法

一、超声清洗器操作程序

1.清洗器内注入清洗用水，并添加医用清洗剂。水温应＜45℃。

2.冲洗：于流动水下冲洗器械，初步去除污染物。

3.洗涤：应将器械放入篮筐中，浸没在水面下，管腔内注满水。

4.超声清洗操作，应遵循器械和设备生产厂家的使用说明或指导手册。

二、注意事项

1.超声清洗可作为手工清洗或机械清洗的预清洗手段。

2.清洗时应盖好超声清洗机盖子，防止产生气溶胶。

3.应根据器械的不同材质选择相匹配的超声频率。

4.清洗时间不宜超过10min。

第十六节 朊病毒、气性坏疽及突发原因不明的病原体污染的诊疗器械、器具和物品处置方法

一、被朊病毒、气性坏疽及突发原因不明的传染病病原体污染的诊疗器械、器具和物品，使用者应双层封闭包装并做明确标识，由消毒供应室单独回收处理。

二、将回收的器械（器具）和物品按病原体的不同选择相应的消毒剂，进行浸泡消毒，严格控制消毒液浸泡时间，打开器械所有轴节和卡锁，完全浸没在液面下，以便器械和消毒液充分接触。

（一）朊病毒污染器械

1.浸泡于1mol∕L氢氧化钠溶液内作用60min，去除可见污染物，清水漂洗；

2.置于开口盘内，预真空压力蒸汽灭菌器134℃灭菌60min；

3.进入常规清洗流程，并按照一般程序灭菌。

4.注意事项：

（1）诊疗器械（器具）和物品使用后应立即处理，防止干燥；

（2）严格做好个人防护，如一次性外科口罩、防护镜、防护服、双层橡胶手套。

（3）使用的消毒液、清洗剂应每次更换。

（4）每次处理工作结束后，应立即消毒清洗器具，更换个人防护用品，洗手并消毒。

（5）小心操作，避免造成周围环境的污染和自身的职业暴露。

（6）不应使用快速灭菌程序；没有按正确方法消毒灭菌处理的物品应召回重新按规定处理。

（7）不能清洗和只能低温灭菌的，宜按特殊医疗废物处理。

（8）先放氢氧化钠，然后再缓慢倒入清水；禁止将氢氧化钠直接投入水中，防止溅出及烧伤。

（9）工作后，立即淋浴更衣。

（二）气性坏疽病原体污染器械

1.应先消毒，后清洗，再灭菌。

2.消毒一般污染采用含氯消毒剂1000mg/L-2000mg/L浸泡消毒30min—45min，有明显污染物时应采用含氯消毒剂5000mg/L-10000mg/L浸泡消毒≥60min。

3.消毒后再按规定的流程进行清洗，灭菌。

4.注意事项：

（1）严格做好个人防护，如一次性外科口罩、防护镜、防护服、双层橡胶手套。

（2）使用的消毒液、清洗剂应每次更换。

（3）每次处理工作结束后，应立即消毒清洗器具，更换个人防护用品，进行手的清洗与消毒。

（4）小心操作，避免造成周围环境的污染和自身的职业暴露。

（三）突发不明原因的传染病病原体污染的诊疗器械、器具与物品的处理应符合国家届时发布的规定要求。

第十七节 气性坏疽感染患者管理制度和感染防控措施

气性坏疽是产气荚膜梭菌、水肿杆菌、腐败杆菌、溶组织杆菌等厌氧的梭状芽孢杆菌感染引起的肌坏死或肌炎。多发生在开放性骨折伴血管损伤、挤压伤伴深部肌肉损伤、临近肛周会阴的严重创伤等缺氧环境下。其临床特点是病情重、进展快，常常需要外科处理，甚至手术治疗。由于产芽孢杆菌对各种消毒因子抗力高，常规的消毒措施不易将其杀灭，如果感控措施落实不到位，亦可造成医院内感染。根据《医疗机构消毒技术规范》《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》，制定气性坏疽感染患者管理制度和医院感染防控措施。

1.我院细菌室检出产气荚膜杆菌或科室接诊气性坏疽的患者，应第一时间报告院内感染控制科，并根据此项制度落实各项感染控制措施。

2.患者应单间安置，房间做醒目标识。诊疗、换药操作就地进行，减少转运环节。

3.医务人员严格执行手卫生制度，诊疗活动结束后应先洗手，再进行卫生手消毒。

4.宜使用一次性的诊疗用品，必须重复使用的医疗器械和诊疗用品，应密闭运送至消毒供应室集中处置，并做好交接与告知。

5.日常诊疗用品如血压计、听诊器、体温计等应专用，患者出院后进行终末消毒。

6.患者床旁备医疗废物袋，收集诊疗过程中产生的医疗废物及患者的生活垃圾。医疗废物袋使用双层包装，有效封口，做好标识，并对护工及医疗废物回收人员做好告知。

7.病室内加强通风，循环风空气消毒机消毒室内空气2次/日，2小时/次。物体表面和地面用有效氯500mg/L含氯消毒液擦拭消毒，有血液、体液分泌物污染时立即用2000mg/L进行局部消毒处理。

8.清洁工具专室专用，用后清洗干净，再用含有效氯500mg/L消毒液浸泡消毒，悬挂晾干备用。

9.患者需手术治疗时，应提前告知手术室，按隔离手术的要求进行人员及物品的准备。手术间的消毒按照“感染手术管理制度”执行。

10.重视医务人员的职业防护，科室配备合格足量的个人防护用品，医护人员在为患者进行诊疗护理操作时，应戴帽子、口罩、手套、穿一次性隔离衣，必要时戴护目镜。诊疗结束离开床单元之前，脱下防护用品，做卫生手消毒后方可离开。护目镜使用后用含有效氯500mg/L消毒液浸泡消毒30分钟。

11.患者出院后，应对病室进行终末消毒，可用3%过氧化氢熏蒸或喷洒，密闭24小时后开窗通风；患者用过的床单、被罩、衣物等单独收集，专包密封，标识清晰，压力蒸汽灭菌后再清洗。床垫、棉被、褥子、枕芯用床单位消毒机进行消毒；对空调滤网及空气消毒机的滤网清洗后用含有效氯500mg/L消毒液浸泡消毒。

12.与医院感染控制相关事宜未明者，请随时与院内感染控制科沟通。

第十八节 清洗消毒及灭菌效果监测标准操作规程

一、通用要求

（一）应专人负责质量监测工作。

（二）应定期对医用清洗剂、消毒剂、清洗用水、医用润滑剂、包装材料等进行质量检查。

（三）应进行监测材料卫生安全评价报告及有效期等的检查，检查结果应符合要求。

（四）应遵循设备生产厂家的使用说明或指导手册对清洗消毒器、封口机、灭菌器定期进行预防性维护与保养、日常清洁和检查。

（五）应按照以下要求进行设备的检测：

1.压力蒸汽灭菌器应每年对灭菌程序的温度、压力和时间进行检测；

2.压力蒸汽灭菌器应定期对压力表和安全阀进行检测；

3.低温灭菌器应每年定期遵循生产厂家的使用说明或指导手册进行检测；

4.封口机应每年定期遵循生产厂家的使用说明或指导手册进行检测。

二、清洗质量的监测

（一）日常监测

在检查包装时进行，应目测和（或）借助带光源放大镜检查。清洗后的器械表面及其关节、齿牙应光洁，无血渍、污渍、水垢等残留物质和锈斑。

（二）定期抽查

每月应至少随机抽查3—5个待灭菌包内全部物品的清洗质量，检查的内容同日常监测，并记录监测结果。

（三）清洗效果评价

可定期采用定量检测的方法，对诊疗器械、器具和物品的清洗效果进行评价。

三、消毒质量的监测

（一）湿热消毒

应监测、记录每次消毒的温度与时间或A0值。

（二）化学消毒

应根据消毒剂的种类特点，定期监测消毒剂的浓度、消毒时间和消毒时的温度，并记录，结果应符合该消毒剂的规定。

（三）消毒效果监测

消毒后直接使用物品应每季度进行监测，监测方法及监测结果应符合要求。每次检测3—5件有代表性的物品。

四、灭菌质量的监测

（一）原则

1.对灭菌质量采用物理监测法、化学监测法和生物监测法进行，监测结果应符合本标准的要求。

2.物理监测不合格的灭菌物品不得发放，并应分析原因进行改进，直至监测结果符合要求。
3.包外化学监测不合格的灭菌物品不得发放，包内化学监测不合格的灭菌物品和湿包不得使用。并应分析原因进行改进，直至监测结果符合要求。

4.生物监测不合格时，应尽快召回上次生物监测合格以来所有尚未使用的灭菌物品，重新处理；并应分析不合格的原因，改进后，生物监测连续三次合格后方可使用。

5.植入物的灭菌应每批次进行生物监测。生物监测合格后，方可发放。

6.使用特定的灭菌程序灭菌时，应使用相应的指示物进行监测。

7.按照灭菌装载物品的种类，可选择具有代表性的PCD进行灭菌效果的监测。

8.灭菌外来医疗器械、植入物、硬质容器、超大超重包，应遵循厂家提供的灭菌参数，首次灭菌时对灭菌参数和有效性进行测试，并进行湿包检查。

（二）压力蒸汽灭菌的监测

1.物理监测法

（1）日常监测：每次灭菌应连续监测并记录灭菌时的温度、压力和时间等灭菌参数。灭菌温度波动范围在+3℃内，时间满足最低灭菌时间的要求，同时应记录所有临界点的时间、温度与压力值，结果应符合灭菌的要求。

（2）定期监测：应每年用温度压力检测仪监测温度、压力和时间等参数，检测仪探头放置于最难灭菌部位。

2.化学监测法

（1）应进行包外、包内化学指示物监测。具体要求为灭菌包包外应有化学指示物，高度危险性物品包内应放置包内化学指示物，置于最难灭菌的部位。如果透过包装材料可直接观察包内化学指示物的颜色变化，则不必放置包外化学指示物。根据化学指示物颜色或形态等变化，判定是否达到灭菌合格要求。

（2）采用快速程序灭菌时，也应进行化学监测。直接将一片包内化学指示物置于待灭菌物品旁边进行化学监测。

3.生物监测法

（1）应至少每周监测一次，监测方法符合要求。

（2）紧急情况灭菌植入物时，使用含第5类化学指示物的生物PCD进行监测，化学指示物合格可提前放行，生物监测的结果应及时通报使用部门。

（3）采用新的包装材料和方法进行灭菌时应进行生物监测。

（4）小型压力蒸汽灭菌器因一般无标准生物监测包，应选择灭菌器常用的、有代表性的灭菌物品制作生物测试包或生物PCD，置于灭菌器最难灭菌的部位，且灭菌器应处于满载状态。生物测试包或生物PCD应侧放，体积大时可平放。

（5）采用快速程序灭菌时，应直接将一支生物指示物，置于空载的灭菌器内，经一个灭菌周期后取出，规定条件下培养，观察结果。

（6）生物监测不合格时，按相关规定处置。

4.B-D试验

预真空（包括脉动真空）压力蒸汽灭菌器应每日开始灭菌运行前空载进行B-D测试，B-D测试合格后，灭菌器方可使用。B-D测试失败，应及时查找原因进行改进，监测合格后，灭菌器方可使用。

5.灭菌器新安装、移位和大修后的监测

应进行物理监测、化学监测和生物监测。物理监测、化学监测通过后，生物监测应空载连续监测三次，合格后灭菌器方可使用。对于小型压力蒸汽灭菌器，生物监测应满载连续监测三次，合格后灭菌器方可使用。预真空（包括脉动真空）压力蒸汽灭菌器应进行B-D测试并重复三次，连续监测合格后，灭菌器方可使用。

（三）低温灭菌的监测

1.原则

低温灭菌器新安装、移位、大修、灭菌失败、包装材料或被灭菌物品改变，应对灭菌效果进行重新评价，包括采用物理监测法、化学监测法和生物监测法进行监测（重复三次），监测合格后，灭菌器方可使用。

2.过氧化氢低温等离子灭菌的监测

（1）物理监测法：每次灭菌应连续监测并记录每个灭菌周期的临界参数如舱内压、温度、等离子体电源输出功率和灭菌时间等灭菌参数。灭菌参数应符合灭菌器的使用说明或操作手册的要求。

（2）可对过氧化氢浓度进行监测。

（3）化学监测法：每个灭菌物品包外应使用包外化学指示物，作为灭菌过程的标志；每包内最难灭菌位置应放置包内化学指示物，通过观察其颜色变化，判定其是否达到灭菌合格要求。

（4）生物监测法：每天使用时应至少进行一次灭菌循环的生物监测，监测方法符合要求。

五、质量控制过程的记录与可追溯要求

（一）应建立清洗、消毒、灭菌操作的过程记录，内容包括：

1.应留存清洗消毒器和灭菌器运行参数打印资料或记录；

2.应记录灭菌器每次运行情况，包括灭菌日期、灭菌器编号、批次号、装载的主要物品、灭菌程序号、主要运行参数、操作员签名或代号，及灭菌质量的监测结果等，并存档。
（二）应对清洗、消毒、灭菌质量的日常监测和定期监测进行记录。

（三）记录应具有可追溯性，清洗、消毒监测资料和记录的保存期应≥6个月，灭菌质量监测资料和记录的保留期应≥3年。

（四）灭菌标识的要求如下：

1.灭菌包外应有标识，内容包括物品名称、检查打包者姓名或代号、灭菌器编号、批次号、灭菌日期和失效日期；或含有上述内容的信息标识。

2.使用者应检查并确认包内化学指示物是否合格、器械干燥、洁净等，合格方可使用。同时将手术器械包的包外标识留存或记录于手术护理记录单上。

（五）应建立持续质量改进制度及措施，发现问题及时处理，并应建立灭菌物品召回制度如下：

1.生物监测不合格时，应通知使用部门停止使用，并召回上次监测合格以来尚未使用的所有灭菌物品。同时应书面报告相关管理部门，说明召回的原因。

2.相关管理部门应通知使用部门对已使用该期间无菌物品的患者进行密切观察。

3.应检查灭菌过程的各个环节，查找灭菌失败的可能原因，并采取相应的改进措施后，重新进行生物监测3次，合格后该灭菌器方可正常使用。

4.应对该事件的处理情况进行总结，并向相关管理部门汇报。

（六）应定期对监测资料进行总结分析，做到持续质量改进。

附录1 压力蒸汽灭菌器的生物监测方法

一、标准生物测试包的制作方法

标准测试包由16条41cm×66cm的全棉手术巾制成，即每条手术巾的长边先折成3层，短边折成2层，然后叠放，制成23cm×23cm×15cm、1.5kg的标准测试包。将嗜热脂肪杆菌芽孢生物指示物置于标准测试包的中心部位，生物指示物应符合国家相关管理要求。

二、监测方法

将标准生物测试包或生物PCD（含一次性标准生物测试包），对满载灭菌器的灭菌质量进行生物监测。标准生物监测包或生物PCD置于灭菌器排气口的上方或生产厂家建议的灭菌器内最难灭菌的部位，经过一个灭菌周期后进行培养，自含式生物指示物遵循产品说明书。如果一天内进行多次生物监测，且生物指示物为同一批号，则只需设一次阳性对照。

三、结果判定

阳性对照组培养阳性，试验组培养阴性，判定为灭菌合格。阳性对照组培养阳性，试验组培养阳性，则灭菌不合格；同时应进一步鉴定试验组阳性的细菌是否为指示菌或是污染所致。

附录2 过氧化氢低温等离子灭菌的生物监测方法

一、管腔生物PCD或非管腔生物监测包的制作
采用嗜热脂肪杆菌芽孢生物指示物制作管腔生物PCD或非管腔生物监测包；生物指示物的载体应对过氧化氢无吸附作用，每一载体上的菌量应达到1×106CFU，所用芽孢对过氧化氢气体的抗力应稳定并鉴定合格；所用产品应符合国家相关管理要求。

二、管腔生物PCD的监测方法
灭菌管腔器械时，可使用管腔生物PCD进行监测，应将管腔生物PCD放置于灭菌器内最难灭菌的部位（按照生产厂家说明书建议，远离过氧化氢注入口，如灭菌舱下层器械搁架的后方）灭菌周期完成后立即将管腔生物PCD从灭菌器中取出，生物指示物应放置56℃±2℃培养7d（或遵循产品说明书），观察培养结果。并设阳性对照和阴性对照（自含式生物指示物不用设阴性对照）。

三、非管腔生物监测包的监测方法
灭菌非管腔器械时，应使用非管腔生物监测包进行监测，应将生物指示物置于特卫强材料的包装袋内，密封式包装后，放置于灭菌器内最难灭菌的部位（按照生产厂家说明书建议，远离过氧化氢注入口，如灭菌舱下层器械搁架的后方）。灭菌周期完成后立即将非管腔生物监测包从灭菌器中取出，生物指示物应放置56℃±2℃培养7d（或遵循产品说明书），观察培养结果。并设阳性对照和阴性对照（自含式生物指示物不用设阴性对照）。

四、结果判定

阳性对照组培养阳性，阴性对照组培养阴性，实验组培养阴性，判定为灭菌合格。阳性对照组培养阳性，阴性对照组培养阴性，实验组培养阳性，判定为灭菌失败；同时应进一步鉴定实验组阳性的细菌是否为指示菌或是污染所致。

五、遵循低温等离子菌器生产厂家提供的生物监测方法进行监测。

第十九节 植入物及外来医疗器械管理标准操作规程

外来医疗器械是由医疗器械生产厂家、公司租借或免费提供给医院的可重复使用的医疗器械，它是在普通手术器械基础上增加的局部周转性操作器械，由于这类器械品种繁杂、专业性强、价格昂贵，一般医院不做常规配备，其中以骨科植入性手术器械、动力工具等最为常见。由于这类医疗器械大多是高度危险性医疗器械，因此其安全性、有效性必须严格控制。

一、接收器械时间

应保证足够的处置时间，术者根据手术安排，联系器械供应商将外来器械送达消毒供应室，择期手术提前3天、急诊手术提前3小时。

二、核实清点签收

1.器械供应商提供清洁的外来器械和清单，与科室申请医师共同核查确认器械准确无误后签字，器械送达消毒供应室。

2.消毒供应室根据申请医生开具的“植入物及外来医疗器械使用申请单”与器械供应商共同清点核对器械后，双方签字确认。

3.“植入物及外来医疗器械使用申请单”和“外来器械清单”项目填写准确完整，由消毒供应室保存备查。

三、清洗和消毒

1.器械供应商应提供需要特殊处置程序的植入物及外来医疗器械的清洗、消毒参数和注意事项。

2.消毒供应室专职人员应对所有外来医疗器械进行清洗和消毒。

3.清洗和消毒流程应严格按规范要求执行。

（1）应分类清洗和消毒。

（2）可拆卸的器械必须拆卸。

（3）裸露的植入物必须装于专用清洗筐（架）内。

（4）耐水洗的器械可采用机械清洗；不耐水洗的动力工具可采用手工清洗。

（5）器械盒应清洗和消毒。

四、检查和包装

1.按照植入物及外来医疗器械清点签收单整理器械。

2.检查清洗效果和器械功能。

3.根据器械的材质和灭菌方式选择合适的包装材料。

4.灭菌包的体积和质量应严格按规范要求执行。

5.在灭菌包内最难灭菌处放置包内化学指示卡，硬质容器应将包内化学指示卡放于两对角。包外粘贴化学指示胶带。

6.包装标识明确，应有可追溯性。

五、灭菌

1.器械供应商应提供需要特殊处置程序的植入物及外来医疗器械的灭菌方式及灭菌循环参数。

2.根据器械材质进行分类灭菌，耐高温的器械应采用压力蒸汽灭菌。

3.应进行物理、化学和生物监测以证实灭菌效果和避免湿包。

4.对于超重和超大包裹应采用延长的灭菌循环参数。

5.转运时应有专门工具，避免搬运者身体损伤。

六、发放

1.发放前应确认无菌包灭菌合格，并无潮湿、无污染、无松散、包装密封或闭合完好。
2.植入物应在生物监测合格后，方可发放，并对相应的信息进行记录、存档。急诊手术可在生物PCD中加用五类化学指示物，五类化学指示物合格可作为提前发放的标志，但生物监测结果出来后应及时通报使用部门。

七、回收器械

1.手术结束后，器械应及时返还至消毒供应室去污区。

2.清点核对后，按规范进行清洗、消毒和整理。

3.通知器械供应商，双方共同清点、核对，确认无误后签字方可取回器械。

4.未使用的外来器械灭菌包被取走时，应撕毁标签并打开无菌包后方可带离。

八、质量追溯

所有外来医疗器械及植入物均应跟踪追溯，记录每套外来医疗器械及植入物的清洗、消毒、灭菌、监测及应用等相关信息，以便随时跟踪和查询。

附表：植入物及外来器械使用申请单

附表 植入物及外来器械使用申请单

	科室：              患者姓名：              住院号：

	术前诊断：

	拟定手术时间：

	外来器械名称：

	申请医师确认签字：                日期：  年  月  日  时  分

	消毒供应室签收人：                日期：  年  月  日  时  分

	器械供应商：

	送货人签字：                      联系电话：

	器械具体清单：
外来器械供应商与科室申请医师共同核查确认器械准确无误后，由本院消毒供应室按
规范流程予以处置。


本申请单与器械清单一同由消毒供应室保存备查。
第二十节 血液透析室医院感染预防与控制标准操作规程

一、基本设施

1.结构和布局

应遵循环境卫生学和感染控制的原则，做到布局合理、分区明确、标识清楚、功能流程合理，满足工作需要；区域划分应符合医疗机构相关感染控制要求。

（1）清洁区域：治疗准备室、水处理间、清洁库房、配液间、复用后透析器储存间及医护人员办公室和生活区；

（2）潜在感染区域：透析治疗室、专用手术室/操作室、接诊室/区及患者更衣室；

（3）污染区域：透析器复用间、污物处理室及洁具间。

进入潜在感染区域或污染区域的被污染物品，未经消毒不得返回清洁区域。

2.血液透析治疗室应合理设置医务人员手卫生设施每个分隔透析治疗区域均应配置洗手池、非手触式水龙头、洗手液、速干手消毒剂、干手物品或设备。手卫生设施的位置和数量应满足工作和感染控制的需要。

3.透析治疗室每个血液透析床/椅间距不小于1米。每个透析单元应当有电源插座组、反渗水供给接口、透析废液排水接口等。

4.应配备足够的工作人员个人防护设备手套、口罩、工作服、护目镜/防护面罩等。

5.透析治疗室应具备通风设施和/或空气消毒装置，光线充足、通风良好，达到《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）的Ⅲ类环境。

二、传染病隔离治疗室/区

1.具有传染性的乙型病毒性肝炎、丙型病毒性肝炎、梅毒及艾滋病等血源性传染疾病患者，应在隔离透析治疗室/区进行专机血液透析，也可进行居家透析治疗。

（1）满足下列条件之一的患者，应在隔离透析治疗室/区进行血液透析：

1）乙型肝炎病毒（hepatitisBvirus，HBV）：HBsAg（+）或HBV-DNA（+）。

2）丙型肝炎病毒（hepatitisCvirus，HCV）：HCV-RNA（+）。建议有条件的单位检测HCV抗原，有助于减少HCV感染窗口期的漏诊，HCV抗原（+）应隔离。

注意事项：对于急、慢性丙型肝炎患者在接受血液透析治疗期间HCV-RNA转阴的患者：

①HCV-RNA（+）定义为采用高灵敏度检测方法HCV-RNA≥15IU/ml。

②自患者HCV-RNA检测结果首次报告转阴之日起6个月内，患者继续在隔离透析治疗室/区透析，但相对固定透析机位，并在该患者每个透析日将其安排在该机位第一个进行透析。

透析前严格按照透析机使用说明对透析机进行消毒，对透析床单元严格按照医疗机构相关感染管理要求进行清洁、消毒，更换相应的物品，并做好记录。其间应当每月1次监测HCV-RNA。

③对于监测HCV-RNA持续阴性达到6个月以上的患者，可安置于普通透析室/区进行透析，相对固定透析机位，安排末班透析。透析结束后应当严格按照要求进行透析机和透析床单元的清洁和消毒。由隔离透析治疗室/区转入普通透析治疗室/区的患者应当在1、3、6个月各检测1次HCV-RNA。

④新导入或新转入HCV抗体（+）且HCV-RNA（－）的患者：如存在确切临床资料证实HCV-RNA（－）持续6个月以上，则无需隔离透析，但需要在普通透析治疗室/区持续末班透析6个月，每月1次监测HCV-RNA；对不能确认HCV-RNA（－）持续6个月以上的患者，可按照上述②方案安排血液透析。

（2）乙型肝炎病毒重叠丙型肝炎病毒感染的患者：应在隔离透析治疗室/区进行专机血液透析。如条件实在有限，可在乙肝透析治疗区透析，但相对固定透析机位，并安排末班透析。

（3）梅毒螺旋体：快速血浆反应素试验（rapidplasmareagintest，RPR）高滴度（+）、甲苯胺红不加热血清学试验（tolulizedredunheatedserumtest，TRUST）高滴度（+）、梅毒螺旋体IgM抗体（+）或暗视野显微镜下见到可活动的梅毒螺旋体。

（4）人类免疫缺陷病毒（HIV）：HIV抗体（+）或HIV-RNA（+）。

2.传染病隔离透析治疗室/区应配备专用的透析操作用品车，且不能在隔离透析治疗室/区和普通透析治疗室/区之间交叉使用；隔离治疗室/区的设备和物品如病历、血压计、听诊器、治疗车、机器等应有明确标识。

3.同时设置普通透析治疗室/区、乙型病毒性肝炎和丙型病毒性肝炎隔离透析治疗室/区的血液透析室（中心），并且未设置隔离透析室/区独立物品通道，物品的流动应分别从：清洁区→普通透析治疗室/区→丙型病毒性肝炎隔离透析治疗室/区→乙型病毒性肝炎隔离透析治疗室/区，被污染且未经消毒的物品不得逆向流动。

4.传染病隔离透析治疗室/区的护理人员相对固定，同一班次的护理人员不能交叉管理传染病隔离透析治疗室/区和普通透析治疗室/区的透析患者；传染病隔离透析治疗室/区的护理人员应加强防护，进行血管通路连接或断开操作时，应佩戴护目镜/防护面罩、穿隔离衣等。

5.建议HIV阳性或确诊传染性梅毒的血液透析患者到指定传染病专科医疗机构或卫生行政部门指定的医疗机构接受透析治疗，或进行居家透析治疗。

6.合并活动性肺结核的血液透析患者应在呼吸道隔离病房或到指定医疗机构接受透析治疗。

7.呼吸道传染病疫情期间，透析前应对患者进行体温检测等预检分诊措施，可疑和确诊患者应在呼吸道隔离病房或到指定医疗机构接受透析治疗。

8.合并呼吸道感染或传染病的患者进入透析室，应佩戴一次性医用外科口罩，做好个人防护。

三、治疗前准备

1.告知患者血液透析可能带来的血源性或呼吸道传染性疾病感染的风险，要求患者遵守血液透析室（中心）消毒隔离、定期监测等传染病控制的相关规定，并签署透析治疗知情同意书。透析器复用患者应同时签署透析器复用知情同意书。

2.首次开始血液透析的患者、由其他血液透析室（中心）转入或近期接受血液制品治疗的患者，必须在透析治疗前进行乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体及人类免疫缺陷病毒标志物（包括抗原和/或抗体）的检测，推荐同时检测HBV-DNA和HCVRNA。存在乙型肝炎病毒标志物阳性的患者，应进一步行HBV-DNA及肝功能指标的检测；HCV抗体阳性的患者，应进一步行HCV-RNA及肝功能指标的检测；乙型肝炎病毒抗原阴性但存在不能解释的转氨酶异常升高的患者，应进一步行HBV-DNA和HCV-RNA检测。保留原始记录，登记患者检查结果。

3.首次开始血液透析的患者、由其他血液透析室（中心）转入、既往或现患肺结核的患者，应进行胸部X线或肺部CT，以及结核感染标志物检查。

4.呼吸道传染病疫情期间，透析前应监测患者体温，发热患者应进行相关呼吸道传染病检查。

5.建立患者病历档案，在排班表、病历及相关文件上对合并传染性疾病的患者作明确标识。

四、血液透析治疗过程中的规范化操作

1.患者进行血液透析治疗时应当严格限制非工作人员进入透析治疗室/区。

2.以中心静脉导管或移植物内瘘作为血管通路的患者，血管通路的连接和断开均应进行无菌操作技术。

3.进入患者组织、无菌器官的医疗器械、器具和物品达到灭菌水平。

4.接触患者完整皮肤、黏膜的医疗器械、器具和物品达到消毒水平。

5.各种用于注射、穿刺、采血等有创操作的医疗器具一人一用一灭菌。

6.一次性使用的医疗器械、器具（包括注射器等）不得重复使用。

7.血液透析室（中心）使用的消毒药械、一次性使用医疗器械和器具应当符合要求。

8.治疗药品配制

（1）治疗过程中所需的肝素溶液、低分子量肝素制剂、红细胞生成刺激剂、铁剂等药品的配制，必须在透析治疗准备室针对每位患者进行配制。

（2）配制后的药品直接送至每位患者的透析单元，标识清楚，一人一用。已经进入透析治疗室/区的药品不可返回进入透析治疗准备室。

（3）指定患者配制的、已进入透析单元的未使用药品不能用于其他患者。

9.对于需要紧急血液透析治疗，且血源性传染疾病标志物检测结果尚未回报的患者，可安排用于急诊的血液透析机治疗，透析结束后对血液透析机表面和内部进行严格消毒。

五、医疗废物处理

1.遵循医疗废物与生活垃圾分类处理原则。

2.使用专用包装袋或容器，包装应防渗漏、遗撒和穿漏。医疗废物包装袋及盛放容器应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的要求。

3.按规定的时间、线路移送到暂时存放的专用设施，并定期清洁消毒。

4.存放时间不得超过24h。

六、感染控制监测

（一）透析室物体表面和空气监测

1.每月对透析室空气、物体、机器表面及部分医务人员手抽样进行病原微生物的培养监测，保留原始记录，建立登记表。

2.空气平均细菌菌落总数应≤4CFU/（5min•9cm直径平皿），物体表面平均细菌菌落总数应≤10CFU/cm2，医务人员卫生手消毒后手表面细菌菌落总数应≤10CFU/cm2。

（二）透析患者传染病病原微生物监测

1.首次开始血液透析的患者、由其他血液透析室（中心）转入或近期接受血液制品治疗的患者，即使血源性传染病标志物检测阴性，至少3个月内重复检测传染病标志物。

2.长期透析的患者应每6个月检查1次乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体及人类免疫缺陷病毒标志物，保留原始记录并登记。

3.存在不能解释的肝脏转氨酶异常升高的血液透析患者，应进行HBV-DNA和HCV-RNA定量检测。

4.血液透析室（中心）出现乙型肝炎病毒标志物（HBsAg或HBV-DNA）或丙型肝炎病毒标志物（HCV抗体或HCV-RNA）阳转的患者，应立即对密切接触者（使用同一台血液透析机或相邻透析单元的患者）进行乙型肝炎病毒或丙型肝炎病毒标志物（抗原和/或抗体）检测，包括HBV-DNA和HCV-RNA检测；检测阴性的患者应3个月内重复检测。

5.建议乙型肝炎病毒易感（HBsAb阴性）患者接种乙型肝炎病毒疫苗。

6.建议丙型肝炎患者进行药物治疗。

（三）传染病隔离透析治疗区患者的解除隔离标准与实施方案

1.患者解除隔离标准合并血源性传染疾病、在隔离透析治疗室/区进行血液透析的患者，满足下列全部条件，可考虑解除隔离：

（1）乙肝病毒性肝炎患者HBsAg（－）和HBV-DNA（－）。

（2）丙型病毒性肝炎患者：HCV-RNA（－）。检测HCV抗原时，HCV抗原（－）。

（3）梅毒患者：规范治疗1年以上，IgM抗体（－）、RPR和TRUST阴性或低滴度、暗视野显微镜下无梅毒螺旋体。

2.满足上述标准的患者，可实施解除隔离透析治疗的方案

（1）传染病标志物检测首次转阴之日起6个月继续在隔离透析治疗室/区进行血液透析，相对固定透析机位，透析日安排第一个透析。监测传染病标志物，每月1次，连续6个月。

（2）传染病标志物持续阴性达到6个月以上患者，可安排在普通透析治疗室/区进行血液透析，相对固定透析机位，透析日安排最后一个透析。转入普通透析治疗室/区后的1、3和6个月各检测1次标志物，持续转阴者按普通透析患者每6个月检测1次标志物。

（3）传染病标志物监测过程中，如果出现传染病标志物阳性，则转回隔离透析治疗室/区进行血液透析；如果持续传染病标志物阴性，则在普通透析治疗室/区进行血液透析。

（四）透析用水和透析液监测

1.每年每台透析机应至少进行1次透析液的细菌和内毒素检测。透析用水和透析液培养方法参照《血液透析及相关治疗用水》（YY0572-2015）标准规范执行，可选择胰化蛋白胨葡萄糖（tryptoneglucoseextractagar，TGEA）培养基、R2A营养琼脂培养基或其他确认能提供相同结果的培养基，不能使用血琼脂培养基和巧克力琼脂培养基。推荐17～23℃的培养温度和7d的培养时间。

2.应使用鲎试剂法测定内毒素，或其他确认能提供相同结果的检测方法。

3.每月1次进行透析用水和透析液的细菌检测，保持细菌数量≤100CFU/ml；细菌数量＞50CFU/ml应进行干预。

4.至少每3个月进行1次内毒素检测，保持透析用水内毒素≤0.25EU/ml及透析液内毒素≤0.5EU/ml；超过最大允许水平的50%应进行干预。

5.透析用水的细菌或内毒素水平达到干预水平，应对水处理系统进行消毒；透析用水的细菌和内毒素水平合格，而透析液的细菌或内毒素水平超标，应对所有同型号透析机进行透析液细菌和内毒素检测，并校验透析机消毒程序。对于不符合或达到干预标准的水处理系统和/或透析机，必须重新消毒且符合标准后方可使用。

七、医疗机构内感染和传染病上报

（一）血液透析室（中心）发生医疗机构内感染的上报要求

1.医疗机构经调查证实发生以下情形时，应当于12h内向所在地的县级地方人民政府卫生健康行政部门报告，并同时向所在地疾病预防控制机构报告。

（1）5例以上医疗机构相关感染暴发。

（2）由于医疗机构相关感染暴发直接导致患者死亡。

（3）由于医疗机构相关感染暴发导致3人以上人身损害后果。

2.医疗机构发生以下情形时，应当按照《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范（试行）》的要求进行报告：

（1）10例以上的医疗机构相关感染暴发事件。

（2）发生特殊病原体或者新发病原体的医疗机构相关感染。

（3）可能造成重大公共影响或者严重后果的医疗机构相关感染。

（二）血液透析室（中心）新发传染病患者的上报要求

按照《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》：

1.甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感患者或疑似患者，或其他传染病和不明原因疾病暴发，2h内上报。

2.其他乙、丙类传染病患者或疑似患者诊断后，24h内上报。

3.新发传染病的血液透析患者应填写传染病报告表。

4.乙型病毒性肝炎、丙型病毒性肝炎、梅毒及艾滋病患者血液透析诊治概述（见下表）。

乙型病毒性肝炎、丙型病毒性肝炎、梅毒及艾滋病患者血液透析诊治一览表

注：HBV-DNA：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸；HCV-RNA：丙型肝炎病毒核糖核酸；HCV：丙型肝炎病毒；HBsAg：乙型肝炎病毒表面抗原；RPR：快速血浆反应素试验；TRUST：甲苯胺红不加热血清学试验；

HIV：人类免疫缺陷病毒（又称“艾滋病病毒”）；HIV-RNA：人类免疫缺陷病毒核糖核酸。

八、工作人员职业安全防护和手卫生规范

（一）工作人员职业安全防护

1.工作人员上岗前应掌握和遵循血液透析室（中心）感染控制制度和规范。

2.建立工作人员健康档案，定期（原则上至少1次/年）进行健康体检以及乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体和人类免疫缺陷病毒标志物检测，并管理保存体检资料。建议乙型肝炎病毒易感（HBsAb阴性）的工作人员注射乙型肝炎病毒疫苗。

3.个人防护装备的使用医护人员在执行可能暴露于血液、体液的操作（血管穿刺及血管通路连接与断开等操作）时，应遵循标准预防的个人防护装备使用要求，合理选择所需的个人防护装备。处置传染病患者时，应遵循《中华人民共和国传染病防治法》和《国务院办公厅关于加强传染病防治人员安全防护的意见》（国办发〔2015〕1号），在基于标准预防的基础上根据传播途径采取额外的隔离措施，并选择不同防护级别的个人防护装备。

4.工作人员遇锐器伤后处理应遵循《血源性病原体职业接触防护导则》（GBZ/T213-2018）的要求处理。

（1）紧急处理办法：从近心端向远心端挤出伤口部位的血液，避免挤压伤口局部，尽可能挤出损伤处的血液，再用流动水冲洗（黏膜用生理盐水反复冲洗），然后用聚维酮碘（碘伏）或其他消毒液（如75%乙醇）进行消毒并用防水敷料包扎伤口。

（2）填写《医务人员职业暴露登记表》，上交感染防控管理部门备案。

（3）锐器伤后传染病预防措施：

1）被HBV阳性患者血液、体液污染的锐器刺伤：①未接种乙型肝炎病毒疫苗者，应注射乙型肝炎病毒免疫球蛋白和接种疫苗；②接种过疫苗并且HBsAb阳性者，无需处理；③接种过疫苗但HBsAb阴性者，应注射乙型肝炎病毒免疫球蛋白和接种疫苗；④乙型肝炎病毒感染状况不明确，应注射乙型肝炎病毒免疫球蛋白和接种疫苗，同时检测乙肝病毒血清学标志，根据结果确认是否接种第2、3针乙肝疫苗。建议在最后一剂疫苗接种1～2个月后进行病毒抗体追踪检测。

2）被HCV阳性患者血液、体液污染的锐器刺伤，目前不推荐采用接触后预防性药物治疗。建议于接触4～6个月后进行丙型肝炎抗体和谷丙转氨酶（又称丙氨酸转氨酶）基线检测和追踪检测。

3）被HIV阳性患者血液、体液污染的锐器刺伤，应有专业人员对暴露级别进行评估，根据暴露级别和病毒的载量水平，咨询专业医师考虑是否进行预防性治疗。

（二）工作人员手卫生规范

1.下列情况下医务人员应洗手和/或使用速干手消毒剂进行卫生手消毒。

（1）接触患者前；

（2）清洁、无菌操作前，包括进行侵入性操作前；

（3）暴露患者体液风险后，包括接触患者黏膜、破损皮肤或伤口、血液、体液、分泌物、排泄物、伤口敷料之后；

（4）接触患者后；

（5）接触患者周围环境后，包括接触患者周围的医疗相关器械、用具等物体表面后。

2.手部没有肉眼可见污染时，宜用速干手消毒剂进行卫生手消毒。

3.下列情况应洗手，不可单纯使用速干手消毒剂进行卫生手消毒。

（1）当手部有血液或其他体液等肉眼可见的污染；

（2）可能接触艰难梭菌、肠道病毒等对速干手消毒剂不敏感的病原微生物。

4.下列情况医务人员应先洗手，然后进行卫生手消毒。

（1）接触传染病患者的血液、体液和分泌物以及被传染性病原微生物污染的物品；

（2）直接为传染病患者进行检查、护理、治疗或处理传染病患者污物。

5.戴手套不能代替手卫生，戴手套前和脱手套后应进行手卫生。

6.戴手套的时机

（1）接触透析单元内可能被污染的物体表面时戴清洁手套；

（2）注射药物、抽血、处理血标本、处理插管及通路部位、处理或清洗透析机等操作时戴清洁手套；

（3）进入不同治疗单元、清洗不同机器时应洗手或使用速干手消毒剂进行卫生手消毒，并更换清洁手套；

（4）进行深静脉插管、拔管和连接血管通路以及移植物内瘘穿刺时戴无菌手套；

（5）处理医疗废物时要戴清洁手套；

（6）复用透析器的工作人员应戴清洁手套。

7.不戴手套的时机

（1）透析前准备（透析机检测、安装及冲洗管路和透析器）；

（2）测量患者血压等体检操作；

（3）离开透析单元时，应脱下手套，并进行洗手或卫生手消毒；

（4）配制各种药品；

（5）接触医疗文件；

（6）接触门把手、电脑、键盘、电话等公用物品；

（7）接触手机等个人用品。

九、高传染性呼吸道传染病防控管理规范

维持性血液透析治疗患者因免疫力低下是呼吸道传染病的易感人群。血液透析室（中心）人群高度集中、接触频繁，以及患者每周2～3次往返社区和医院，并且我国目前绝大多数的血液透析室（中心）不具备呼吸道传染病防控设施条件，容易引发医护人员与患者、患者之间、患者家属之间的呼吸道传染病传播。因此，需要加强血液透析室（中心）的呼吸道传染病防控管理。
（一）医疗机构管理

1.建议各级卫生健康行政部门依据本地区维持性血液透析治疗患者数量及呼吸道传染病的流行情况，指定设置定点血液透析治疗医院，主要收治传染性结核，以及合并流行性、传染性较强的呼吸道传染病的血液透析患者。

2.定点血液透析治疗医院应具备呼吸道传染病的医疗服务能力，其血液透析室（中心）应具备呼吸道传染病的防控设施。

3.合并传染性结核或确诊高传染性呼吸道传染病的在透或拟导入透析治疗的患者，应转入定点血液透析治疗医院进行血液透析治疗。

4.疑似高传染性呼吸道传染病的在透或拟导入透析治疗的患者，应收入院单人隔离治疗。住院期间应迅速完善相关检测和检查，尽快明确诊断。无紧急血液透析适应证的患者，可延缓血液透析；存在紧急血液透析适应证的患者，可采用床旁肾脏替代治疗。

5.处于高传染性呼吸道传染病隔离观察期的患者

（1）建议集中在指定机构进行隔离观察和床旁肾脏替代治疗。

（2）拟导入透析治疗的患者，无紧急血液透析适应证，可延缓至隔离观察期结束后再进行透析导入；存在紧急血液透析适应证的患者，可先在隔离区进行床旁肾脏替代治疗。

（3）符合标准出院后需要进一步隔离观察的患者，建议继续在定点医院进行血液透析，完成隔离观察。

6.高传染性呼吸道传染病疫期内，拟导入透析治疗的患者建议优先选择腹膜透析治疗；存在腹膜透析禁忌证的患者，按照上述方式进行血液透析导入。

7.建议血液透析室（中心）具备自然通风条件。使用新风系统装置，疫期内应加强清洁消毒，增加换气频率；发生疑似或确诊病例后，应立即关闭空调通风系统，采取清洗、消毒措施，经检测合格后方可重新运行。

（二）高传染性呼吸道传染病疫期补充执行的规章制度

在执行常规血液透析室（中心）感染控制规章制度的基础上，高传染性呼吸道传染病疫期内应补充执行以下规章制度：

1.每日排查报告制度根据传染病特点，建立相应的排查流程与表格，每日进行排查并记录。血液透析室（中心）出现呼吸道传染病确诊和疑似病例的血液透析患者，应立即上报所在医疗机构，并当日上报所在省级肾病学/血液净化质控中心。

2.工作人员每日报告制度血液透析室（中心）全部工作人员，包括医护人员、技师、辅助护理人员、保洁员、外送员等，每日需报告个人去向，以及2次（上午、下午各1次）体温监测数据。发生疑似或确诊呼吸道传染病的工作人员，按照规定隔离治疗；与疑似或确诊呼吸道传染病患者密切接触的工作人员，应按照呼吸道传染病特点进行隔离观察，其间不能上岗。

3.风险教育和感控培训制度包括严格执行手卫生操作，全面落实并执行标准预防措施；参照国家卫生健康行政部门制定的呼吸道传染病诊疗规范进行防护；加强全员防控知识培训。

4.家属/陪护的培训宣教制度包括防疫知识、通风、手卫生、正确佩戴口罩、呼吸道卫生及防护用具使用等宣教。

5.患者和家属应签署疫情防控知情同意书患者和家属应承诺如实向医护人员告知透析期间移动轨迹，与传染病疫区人员、传染病确诊或疑似患者及隔离观察者的接触史及是否出现呼吸道传染病症状，配合防疫排查工作，杜绝隐瞒不报。

（三）高传染性呼吸道传染病疫期血液透析室（中心）管理措施

1.设置预检分诊护士

（1）护士正确佩戴合适的口罩、护目镜/防护面罩、戴乳胶手套，建议穿防护服。

（2）岗位职责

①测量并记录患者体温；

②调查并记录患者及其家属在透析期间移动轨迹，与传染病疫区人员及传染病确诊、疑似患者及隔离观察者的接触史；

③询问患者透析期间有无乏力、咳嗽、咳痰、鼻塞、流涕、咽痛及呼吸困难等传染病症状；

④对体温≥37.3℃、可疑感染患者护送至发热门诊。

2.患者及其家属/陪护人员管理

（1）患者管理：①在血液透析室（中心）期间佩戴合适的口罩；②进出血液透析室（中心）前后洗手；③透析期间不进食；④透析前后测量体温，并在透析治疗单中记录。

（2）患者家属及其陪护人员管理：疫情防控期内患者家属和陪护人员禁止进入血液透析室（中心）。血液透析室（中心）护士或辅助护理人员应协助患者更衣及在透析室内移动。

3.消毒措施

（1）每班次治疗后，开窗通风30min。

（2）每日治疗结束后用紫外线照射或符合呼吸道传染病消毒要求的方式进行消毒，做好监测及消毒记录。

（3）环境物体表面和地面的消毒严格按照《医疗机构消毒技术规范》（WS/T367-2012）进行。机器、床、餐桌等物体表面和地面采用500mg/L含氯消毒剂彻底擦拭消毒，并做好记录。

（4）机器、床、餐桌等物体表面及地面如有患者血迹、排泄物、分泌物、呕吐物等污染，先用吸湿材料如纸巾去除可见的污染，再用1000mg/L含氯消毒剂擦拭消毒，并做好记录。

（5）推荐使用非接触式体温仪进行体温排查，如为接触式，应一用一消毒。

（6）严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》有关规定处置和管理医疗废物，分类、标识、密闭运送并登记。强化使用后医疗废物管理，集中处置，杜绝二次污染。

十、血液透析室（中心）管理规范

（一）候诊区和接诊室管理规范

候诊区和接诊室既是患者等候区域，也是患者称量体重，医护人员分配患者透析单元、评估生命体征、制订治疗方案，以及开取处方和化验单等的工作区域，应注重该区域的秩序管理。

1.教育患者遵守透析室规章制度，积极配合医护人员工作，保障就诊和治疗有序。

2.保持透析等候区、更衣室环境安静和整洁。

3.患者等候区应保持地面清洁、防湿滑，不得摆放杂物，避免患者跌绊。

4.设置有清晰的挂号、就诊、收费、取药、化验和辅助检查等诊治流程的提示板。

5.在人群集中高峰时段，安排专人进行疏导和管理。

（二）血液透析治疗准备室管理规范

1.治疗准备室功能与设置

治疗准备室是放置各种药物和无菌物品的清洁区域，设置在血液透析室（中心）清洁区的位置。每班次应设置专职护士进行相关操作，进出该区域的人员应由透析中心的管理人员授权，封闭管理。

2.治疗准备室管理

（1）非传染病和传染病的患者应分区，宜设置传染病患者专用治疗准备室。

（2）药品管理

①各种药品标识明确，独立存放，毒麻药双人双锁专人管理。

②静脉用、口服用、外用药物、一次性使用医疗物品标识明确并分类存放，按有效期顺序放置。

③根据不同药物特性放入冰箱或药柜中保存，按照时间顺序分类放置。

④定期检查治疗室存放药品的有效期，过期药品及时更换。

（3）冰箱应使用冰箱温度表持续监测，保持清洁，物品分类摆放整齐。

（4）进入透析治疗区域的物品不得再次进入治疗准备室。

（5）生活垃圾桶加盖，垃圾产生后随时清理；不得放置医疗废物桶。

（6）治疗准备室应达到Ⅲ类环境。

3.药物配制流程

血液透析过程中所需的肝素溶液、低分子量肝素制剂、红细胞生成刺激剂、铁剂等药品的配制，必须在治疗准备室对每位患者分别进行配制。

（1）药品准备

①医护人员进入治疗准备室，应衣帽整洁、戴口罩，严格执行无菌操作原则。

②每次配药前先对治疗台面进行清洁消毒擦拭，确保治疗台干净整洁。

③根据医嘱仔细核对药名剂量，检查有效期、有无破损变色渗漏沉淀等，严格执行无菌原则，保证用药安全性。

④摆药、配药后产生的垃圾及时分类处理。

⑤每班清点药物。

（2）药品配制

①操作台上多种药物时要采取阻隔措施。

②配药时应遵循一药一具，不得交叉使用。

③静脉药物现用现配。

4.药物使用

（1）配制好的药品注明患者姓名、药品名称、剂量及配制时间，放置在专用无菌治疗盘内备用，根据药品说明书要求存放，不能超过2h。

（2）出治疗准备室进入患者透析单元的药品，不得再送回治疗准备室。

（3）指定患者配制的、已进入透析单元的未使用药品，不能用于其他患者。

（4）各种一次性使用医疗物品应遵循一人、一穿刺针、一注射器和一次性废弃原则。

（5）所有接触过患者的一次性使用物品直接丢弃，所有接触过患者的可复用物品如治疗车、托盘、仪器等必须经过清洁、消毒后才可再次进入治疗准备室。

（6）药品配制前后应二人查对并签名，药品使用前应再次进行查对。

（三）血液透析治疗室/区管理规范

1.透析治疗室/区应禁止摆放鲜花、带土植物及水生植物水族箱，不得存放工作人员的生活用品。

2.透析治疗室/区不能存放非本班次、未使用的透析耗材、浓缩液及消毒用品。

3.医疗物品与患者生活物品不得混放。

4.透析机开机、透析管路安装及预冲期间，患者及其照护人员不能进入透析治疗室/区。

5.一个透析单元不能同时放置多个患者的治疗用品。

6.在实施有创操作时，正确使用个人防护用具（手套、口罩、护目镜/防护面罩），禁止在非操作区域戴手套。

7.打开的透析用医疗物品应封闭保存，注明开包时间，有效期4h。

8.每次治疗结束对透析机表面清洁消毒并做好记录，机器表面不得有胶迹、血渍、污渍等。

9.监护仪、除颤器、输液泵、理疗仪等公用医疗器械一人一用一消毒。

10.一次性使用氧气湿化瓶和氧气管专人专用，应一次性使用。

11.复用氧气湿化瓶要一人一用一消毒。

12.急救车内喉镜、开口器、舌钳、重复使用简易呼吸气囊等用后送消毒供应中心集中清洗消毒，避污保存。

13.透析治疗室/区应达到Ⅲ类环境。

（四）水处理间与配液间管理规范

1.水处理间、配液间应授权封闭管理。

2.保持地面清洁、干燥，不得堆放杂物。

3.使用过的透析液桶、消毒液桶等放置在专门存放区，不能与未使用桶装液体混放。

4.各种水质监测工具应独立存放，保存完好，有效期、功能状态正常。

5.透析浓缩液配制前，对透析干粉进行二人查对，现用现配。
6.水处理间与配液间应达到Ⅲ类环境。

（五）污物处理室管理规范

1.污物处理室是暂时存放医疗及生活废弃物的场所。各种医疗废弃物处理原则：第一时间、现场（透析治疗区）分类处理，封闭包装，封闭转运，严禁渗漏和遗撒，严禁锐器、生活与医疗废物混放。

2.透析穿刺针、注射针头等使用后应即刻放置专用锐器盒中。

3.治疗结束后应尽快将透析器膜内、膜外及管路内液体通过污水管道密闭排放。

4.透析器、管路及相关用毕的医疗用品（注射器、护理包、棉签、手套等）放于黄色医疗废物袋中。

5.生活废弃物品一律放置黑色垃圾袋中。

6.污物处理室消毒及环境要求

①污物处理室保持干净整齐，通风良好，无异味。

②各种医疗、生活废弃物密闭存放，存放时间不能超过24h。

③污物间台面、地面、门把手和保洁车等，每天用含氯消毒液（500mg/L）进行消毒。

（六）洁具间管理规范

洁具间是存放各种保洁工具及其清洗、消毒的场所。

1.洁具间保持干净整齐，通风良好，无异味。

2.消毒剂应现用现配，监测有效浓度，记录翔实。

3.清洁用具应分区使用，各区域使用清洁用具分开放置，并在清洁用具上做清晰标识。

4.配置清洁区与污染区（含潜在感染风险区域）分开，普通区与隔离区分开的水池和拖布清洗池，各区域使用清洁工具分别冲洗、消毒，分开干燥存放。

第二十一节 内镜室医院感染管理标准操作规程

一、规章制度健全：内镜室消毒隔离措施、内镜清洗消毒操作规程、内镜监测制度等，内容符合本院实际工作。

二、从事内镜诊疗和内镜清洗消毒工作的医务人员，必须具备内镜清洗消毒方面的知识，接受医院感染相关知识的培训，有培训证明或培训记录。

三、环境及设施要求

1.内镜清洗消毒室与诊疗室应分开设置。

2.不同部位内镜的诊疗工作应分室进行，如不能分室者必须分时间段进行。

3.灭菌内镜的诊疗工作应在达到手术室标准的区域内进行，并按照手术室的要求进行管理。裸式灭菌设备可放在诊疗区。

4.清洗消毒室应保持通风良好，如通风不良者应安装排风设备。

5.清洗消毒设施及物品齐全。

6.配备储镜柜或镜房，定时或定期清洁消毒。没有消毒设施的镜柜应每周清洁、消毒一次。

7.内镜及附件的数量应满足接诊患者及清洗消毒周转的需求。

8.内镜诊疗室应清洁整齐，通风良好；每日清洁环境，遇污染及时消毒处理。

9.使用内镜清洗消毒/灭菌机，应有卫生健康行政部门颁发的卫生许可批件；省级食品药品监督管理局颁发的产品注册证；科室应留存附件，掌握产品的适用范围及注意事项。

四、内镜及附件必须达到一人一用一清洗、消毒或灭菌的原则。

五、按照内镜清洗消毒/灭菌的流程操作，清洗质量符合要求。消毒、灭菌选择正确，方法恰当。

六、使用邻苯二甲醛或其他消毒液消毒/灭菌时，根据消毒产品卫生安全评价报告的要求进行更换及监测浓度；如发现浓度不足，应随时更换，不得添加。

七、职业防护要求

1.工作人员清洗消毒内镜时，应做好个人防护，穿戴相应的防护用品。

2.进行ERCP诊疗时，操作人员应穿防射线服，颈围等。

3.防护用品使用后应清洁、消毒，干燥保存。

八、做好内镜清洗消毒登记，项目齐全，内容真实。

九、医务人员每次进行诊疗操作前、后均应洗手或卫生手消毒，每治疗一位病人后必须更换手套。

十、诊疗室内无菌物品和一次性物品定位放置，有效期内使用。无菌用棉签开启有效时间为24h；碘酒、酒精瓶每周更换灭菌2次；止血带一人一用一消毒；氧气湿化瓶每日更换，使用无菌水；吸氧管或面罩一人一用一更换；浸泡灭菌后的内镜附件应储存于密闭无菌容器中，有效期不超过4h。

十一、每位病人诊疗后应更换枕套（巾），更换弯盘处治疗巾。

十二、医疗废物规范处置。

十三、监测

1.消毒液浓度监测：每天使用前监测戊二醛浓度、每日监测含氯消毒液浓度并记录。

2.软式内镜生物学监测：每季度一次，细菌总数≤20cfu/件，不得检出致病菌。

3.使用中的戊二醛染菌量监测：用于附件灭菌，每月一次，无细菌生长；用于内镜消毒，每季度一次，消毒液染菌量≤100cfu/ml并未检出致病菌。

第二十二节 硬式内镜清洗消毒标准操作规程

一、硬式内镜清洗消毒（灭菌）原则

1.凡进入人体无菌组织、器官或经外科切口进入人体无菌腔室的内镜及附件，如腹腔镜、关节镜、脑室镜、膀胱镜、宫腔镜、胆道镜等必须灭菌。

2.凡穿破黏膜的内镜附件如活检钳、高频电刀等必须灭菌。

3.凡进入人体消化道、呼吸道等与黏膜接触的硬镜，如喉镜、阴道镜、直肠镜等，应高水平消毒。

4.内镜数量与接诊病人数相适应或灭菌方法可满足诊疗需要。

二、清洗消毒设施和物品准备

1.清洗消毒设施：专用流动水清洗池、冲洗池、高压水枪、高压气枪、超声清洗机、干燥设备、消毒设施或消毒液等。

2.物品：清洗刷、纱布、棉签、多酶洗液、水溶性润滑剂等。

三、人员防护

工作人员清洗内镜时应穿工作服、防水服或防水围裙、袖套，工作帽、防护面罩或眼镜、手套等。

四、清洗消毒流程

（一）预处理

1.硬镜使用后立即用湿纱布擦去外表面的血液、黏液等残留污物，拆分各部件，易损部件、镜头、锐器应妥善保护；

2.将硬镜置于防渗漏的密闭容器内，由消毒供应中心回收或送内镜清洗消毒室处理。

3.特殊感染如气性坏疽、破伤风、朊毒体以及原因不明病原体感染等使用后的硬镜应双层密闭包装，标明特殊感染，由消毒供应中心或内镜清洗消毒室单独回收特殊处理。

（二）冲洗

1.在冲洗池内用流动水和纱布彻底清洗镜身及镜头，注意避免划伤镜面。

2.用清洁软毛刷彻底刷洗器械咬合面、轴节、穿刺鞘等有腔器械内壁。

3.管腔、管道用高压水枪彻底冲洗，并擦干各部件；可拆卸部分必须拆开清洗。

4.清洗纱布应当一次性使用，清洗刷一用一消毒。

5.每日清洗工作结束时，应用500mg／L的含氯消毒液对清洗池进行刷洗和消毒。

（三）酶洗

1.多酶洗液配置比例和浸泡时间根据产品说明书。

2.将擦干的内镜及附件置于酶洗槽中浸泡；用注射器抽吸多酶洗液冲洗注水管、吸引及气腹管道。

3.酶洗液一用一更换，容器一用一消毒。

（四）超声清洗

1.用超声清洗器清洗5～10分钟，去除器械缝隙和管道内的污物。

2.也可在超声清洗机内加酶洗液，酶洗超声同时进行。

3.传染病或感染性疾病使用的内镜，超声清洗用水（酶洗液）一用一更换并消毒超声机内槽。

（五）漂洗

更换手套，按照冲洗的方法用纯净水或软化水或蒸馏水漂洗各部件。

（六）消毒

1.耐高温部件可采用热力消毒，温度应≥90℃，时间≥1min。

2.不耐高温部件可用酒精消毒。

3.特殊感染器械消毒参照《医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌技术操作规范》执行。

（七）润滑

用水溶性润滑剂保养可润滑部件，宜使用喷雾法，减少润滑剂污染。

（八）干燥

1.用干燥箱以适宜温度烘干所有器械。

2.无干燥设备及不耐热器械、物品可使用消毒的低纤维絮擦布擦干。

3.管腔类器械使用气枪或95%乙醇进行干燥处理。

（九）包装

1.采用布类包装方法，应用2层包装材料分2次包装。

2.使用纸塑袋包装，可用一层，密封宽度应≥6mm，包内器械距包装袋封口处≥2.5cm。

3.使用无纺布包装材料，应用2层包装材料分2次包装。

（十）灭菌或消毒

根据硬镜的性能要求选择合格的灭菌方法。

1.浸泡法：可使用2%碱性戊二醛或原卫生部、国家卫健委批准的其他灭菌剂，灭菌时间按厂家说明操作。用2%碱性戊二醛浸泡灭菌硬镜必须≥10小时，消毒硬镜应30—45min；浸泡时应充分打开轴节，将管腔内充满灭菌剂；使用前用无菌水彻底冲洗，再用无菌纱布擦干。使用中的戊二醛应每二周更换，并对盛装容器彻底清洗、灭菌；每次使用前应监测戊二醛浓度。

2.低温灭菌法。

（十一）储存

1.灭菌后的内镜及附件按无菌物品储存要求进行储存。有效期：布类包装7天；纸塑包装6个月。非专用包装无纺布材料包装的器械，有效期＜6个月。

2.裸露灭菌的内镜4h内使用，不能储存。

3.备用的内镜置于清洁器械柜中。

五、附件的清洁和灭菌

（一）摄像头及连线的清洗、灭菌

1.取下与摄像机电子连接部分，将防水盖覆盖电子部分。

2.流动水下擦洗表面，不防水处（摄像头、C型接口等）用湿纱布反复擦拭至清洁。

3.摄像头电子部分如遇水或潮湿时应立即吹干或用棉棒擦干，切勿将电子部分的插件弄弯或打折。

4.灭菌方法：摄像头及连线、电凝线等可用低温等离子灭菌。

（二）导光束的清洗、消毒与存放

1.清洗方法同摄像头；禁止超声波清洗。

2.导光束清洗时必须将其盘好放于柔软容器内；勿折、勿压、勿打结、远离利器。3.灭菌方法：低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌或按厂家说明书进行灭菌。

（三）气腹管、宫腔镜注水管

按照清洗—酶洗—冲洗—干燥的流程进行清洗后，采用压力蒸汽灭菌或低温等离子灭菌。

第二十三节 软式内镜清洗消毒标准操作规程

一、管理要求

1.制定内镜诊疗室和内镜清洗消毒的各项规章制度并落实。

2.护理部、院内感染控制科及总务后勤科在各自职权范围内，对内镜室管理履行以下职责：

（1）根据工作量合理配置内镜诊疗室的工作人员。

（2）落实岗位培训制度。内镜诊疗室人员经过培训持证上岗，培训内容包括内镜清洗消毒专业知识和相关医院感染预防与控制知识，培训应纳入继续教育计划。

（3）对内镜清洗、消毒、灭菌和质量监测进行指导和监督，定期进行检查与评价。

（4）发生可疑内镜相关感染时，组织、协调内镜诊疗室和相关部门进行调查分析，提出改进措施。

（5）对内镜诊疗室新建、改建与扩建的设计方案进行卫生学审议；对清洗、消毒与灭菌设备的配置与质量指标提出意见。

（6）负责设备购置的审核（合格证、技术参数）；建立对厂家设备安装、检修的质量审核、验收制度；专人负责内镜诊疗室设备的维护和定期检修，并建立设备档案。

（7）保障内镜室的水、电、气的供给和质量，定期进行设施、管道的维护和检修。

二、内镜诊疗室的管理要求

1.应建立健全岗位职责、清洗消毒操作规程、质量管理、监测、设备管理、器械管理、职业安全防护、继续教育和培训等管理制度和突发事件的应急预案。

2.应有相对固定的专人从事内镜清洗消毒及质量监测工作，其数量与本单位的工作量相匹配。

3.工作人员进行内镜诊疗或清洗消毒时，应遵循标准预防原则，穿戴必要的防护用品。

内镜诊疗中心（室）不同区域人员防护着装要求
	区域
	防护着装

	
	工作服
	手术帽
	口罩
	手套
	护目镜
或面罩
	防水围裙
或防水隔离衣
	专用鞋

	诊疗室
	V
	V
	V
	V
	△
	
	

	清洗消毒室
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	注：V应使用，△宜使用。


5.内镜诊疗室的工作人员应接受与其岗位职责相应的岗位培训和继续教育，正确掌握以下知识与技能：

（1）内镜及附件的清洗、消毒、灭菌的知识与技能；

（2）内镜构造及保养知识；

（3）清洗剂、消毒剂及清洗消毒设备的使用方法；

（4）标准预防及职业安全防护原则和方法；

（5）医院感染预防与控制的相关知识。

三、布局及设施、设备要求

（一）基本要求

1.内镜诊疗室应设立办公区、患者候诊区、诊疗室、清洗消毒室、内镜与附件储存库（柜）等，其面积应与工作需要相匹配。

2.应根据开展的内镜诊疗项目设置相应的诊疗室。

3.不同系统（如呼吸、消化系统）软式内镜的诊疗工作应分室进行。

（二）内镜诊疗室

1.诊疗室内的每个诊疗单位应包括诊查床1张、主机（含显示器）、吸引器、治疗车等。

2.软式内镜及附件数量应与诊疗工作量相匹配。

3.灭菌内镜的诊疗环境至少应达到非洁净手术室的要求。

4.应配备手卫生装置，采用非手触式水龙头。

5.应配备口罩、帽子、手套、护目镜或防护面罩等。

6.注水瓶内的用水应为无菌水，每天更换。

7.宜采用全浸泡式内镜。

8.宜使用一次性吸引管。

（三）清洗消毒室

1.应独立设置。

2.应保持通风良好，采用机械通风。

3.清洗消毒流程应做到由污到洁，应将操作规程以文字或图片方式在清洗消毒室适当的位置张贴。

4.不同系统（如呼吸、消化系统）软式内镜的清洗槽、内镜自动清洗消毒机应分开设置和使用。

5.应配有以下设施、设备：

（1）清洗槽。手工清洗消毒操作还应配备漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽。

（2）全管道灌流器、各种内镜专用刷、压力水枪、压力气枪、测漏仪器、计时器、内镜及附件运送容器、低纤维絮且质地柔软的擦拭布、垫巾。

（3）手卫生设施符合要求，采用非手触式水龙头。

（4）宜配备内镜自动清洗消毒机。

6.内镜自动清洗消毒机应包括：

（1）应具备清洗、消毒、漂洗、自身消毒功能；

（2）宜具备测漏、水过滤、干燥、数据打印等功能。

7.清洗消毒室的耗材应满足以下要求：

（1）水：应有自来水、纯化水、无菌水。纯化水应保证细菌总数<10CFU/100mL；生产纯化水所使用的滤膜孔径应<0.2um，并定期更换。无菌水为经过灭菌工艺处理的水。必要时对纯化水或无菌水进行微生物学检测。

（2）压缩空气：应为清洁压缩空气。

（3）医用清洗剂：应满足以下要求：

a.应选择适用于软式内镜的低泡医用清洗剂；

b.可根据需要选择特殊用途的医用清洗剂，如具有去除生物膜作用的医用清洗剂。

（4）医用润滑剂：应为水溶性，与人体组织有较好的相容性，不影响灭菌介质的穿透性和器械的机械性能。

（5）消毒剂：应满足以下要求：

a.应适用于内镜且符合国家相关规定，并对内镜腐蚀性较低；

b.可选用戊二醛、二氧化氯、复方含氯消毒剂，也可选用其他消毒剂；

（6）灭菌剂：应满足以下要求：

a.应适用于内镜且符合国家相关规定，并对内镜腐蚀性较低；

b.可选用戊二醛、过氧乙酸，也可选用其他灭菌剂；

（7）消毒剂浓度测试纸：应符合国家相关规定并在有效期内使用。

（8）干燥剂：应配备75%～95%乙醇。

（9）个人防护用品：应配备防水围裙或防水隔离衣、医用外科口罩、护目镜或防护面罩、帽子、手套、专用鞋等。

（10）内镜与附件储存库（柜）：内表面应光滑、无缝隙，便于清洁和消毒，与附件储存库（柜）应通风良好，保持干燥。

四、清洗消毒操作规程

（一）基本原则

1.所有软式内镜每次使用后均应进行彻底清洗和高水平消毒或灭菌。

2.软式内镜及重复使用的附件、诊疗用品应遵循以下原则进行分类处理：

（1）进入人体无菌组织、器官，或接触破损皮肤、破损黏膜的软式内镜及附件应进行灭菌；

（2）与完整黏膜相接触，而不进入人体无菌组织、器官，也不接触破损皮肤、破损黏膜的软式内镜及附属物品、器具，应进行高水平消毒；

（3）与完整皮肤接触而不与黏膜接触的用品宜低水平消毒或清洁。

3.内镜清洗消毒应遵循以下流程：





4.注意事项如下：

（1）内镜使用后应按以下要求测漏：

a.宜每次清洗前测漏；

b.条件不允许时，应至少每天测漏1次。

（2）内镜消毒或灭菌前应进行彻底清洗。

（3）清洗剂和消毒剂的作用时间应遵循产品说明书。确诊或疑似分枝杆菌感染患者使用过的内镜及附件，其消毒时间应遵循产品的使用说明。

（4）消毒后的内镜应采用纯化水或无菌水进行终末漂洗，采用浸泡灭菌的内镜应采用无菌水进行终末漂洗。

（5）内镜应储存于清洁、干燥的环境中。

（6）每日诊疗工作开始前，应对当日拟使用的消毒类内镜进行再次消毒、终末漂洗、干燥后，方可用于患者诊疗。

（二）手工操作流程

1.预处理流程如下

（1）内镜从患者体内取出后，在与光源和视频处理器拆离之前，应立即用含有清洗液的湿巾或湿纱布擦去外表面污物，擦拭用品应一次性使用；

（2）反复送气与送水至少10s;

（3）将内镜的先端置入装有酶液的容器中，启动吸引功能，抽吸酶液直至流入吸引管；

（4）盖好内镜防水盖；

（5）放入运送容器，送至清洗消毒室。

2.测漏流程如下

（1）取下各类按钮和阀门；

（2）连接好测漏装置，并注入压力；

（3）将内镜全浸没于水中，使用注射器向各个管道注水，以排出管道内气体；

（4）首先向各个方向弯曲内镜先端，观察有无气泡冒出；再观察插入部、操作部、连接部等部分是否有气泡冒出；

（5）如发现渗漏，应及时报修送检；

（6）测漏情况应有记录；

（7）也可采用其他有效的测漏方法。

3.清洗流程如下

（1）在清洗槽内配制酶液，将内镜、按钮和阀门完全浸没于酶液中。

（2）用擦拭布反复擦洗镜身，应重点擦洗插入部和操作部。擦拭布应一用一更换。

（3）刷洗软式内镜的所有管道，刷洗时应两头见刷头，并洗净刷头上的污物；反复刷洗至没有可见污染物。

（4）连接全管道灌流器，使用动力泵将各管道内充满酶液，浸泡时间应遵循产品说明书。

（5）刷洗按钮和阀门。

（6）每清洗1条内镜后酶液应更换。清洗刷清洗干净，高水平消毒后备用。

4.漂洗流程如下

（1）将清洗后的内镜连同全管道灌流器、按钮、阀门移入漂洗槽内；

（2）使用动力泵或压力水枪充分冲洗内镜各管道至无清洗液残留；

（3）用流动水冲洗内镜的外表面、按钮和阀门；

（4）使用动力泵或压力气枪向各管道充气至少30s，去除管道内的水分；

（5）用擦拭布擦干内镜外表面、按钮和阀门，擦拭布应一用一更换。

5.消毒（灭菌）流程如下

（1）将内镜连同全管道灌流器及按钮、阀门移入消毒槽，并全部浸没于消毒液中；

（2）使用动力泵将各管道内充满消毒液，消毒方式和时间应遵循产品说明书；

（3）更换手套，向各管道至少充气30s，去除管道内的消毒液；

6.终末漂洗流程如下：

（1）将内镜连同全管道灌流器，以及按钮、阀门移入终末漂洗槽；

（2）使用动力泵或压力水枪，冲洗内镜各管道至少2min，直至无消毒剂残留；

（3）冲洗内镜的外表面、按钮和阀门；

（4）取下全管道灌流器。

7.干燥流程如下

（1）将内镜、按钮和阀门置于铺设无菌巾的专用干燥台。无菌巾应每4h更换1次。

（2）用75%乙醇灌注所有管道。

（3）使用压力气枪，用洁净压缩空气向所有管道充气至少30s，至其完全干燥。

（4）用无菌擦拭布、压力气枪干燥内镜外表面、按钮和阀门。

（5）安装按钮和阀门。

（三）内镜清洗消毒机操作流程

1.使用内镜清洗消毒机前应先遵循手工操作流程的1、2、3、4的规定对内镜进行预处理、测漏、清洗和漂洗。

2.内镜清洗消毒机的使用应遵循产品使用说明。

3.无干燥功能的内镜清洗消毒机，应遵循手工操作的干燥流程。

（四）复用附件的清洗消毒与灭菌

1.附件使用后应及时浸泡在酶液中保湿，如为管腔类附件应向管腔内注入酶液。

2.附件的内外表面及关节处应仔细刷洗，直至无可见污染物。

3.采用超声清洗的附件，应遵循附件的产品说明书使用医用清洗剂进行超声清洗。清洗后用流动水漂洗干净，干燥。

4.附件的润滑应遵循生产厂家的使用说明。

5.复用附件消毒方法：

（1）耐湿、耐热附件可选用热力消毒，或消毒剂进行消毒。消毒剂的使用方法应遵循产品说明书；使用消毒剂消毒后，应采用纯化水或无菌水漂洗干净，干燥备用。

（2）耐湿、耐热附件灭菌首选压力蒸汽灭菌；不耐热的附件应采用低温灭菌。

五、储存

1.内镜干燥后应储存于内镜与附件储存库（柜）内，镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位，并将取下的各类按钮和阀门单独储存。

2.内镜与附件储存库（柜）应每周清洁消毒1次，遇污染时应随时清洁消毒。

3.灭菌后的内镜、附件及相关物品应遵循无菌物品储存要求进行储存。

六、设施、设备及环境的清洁消毒
1.每日清洗消毒工作结束，应对清洗槽、漂洗槽等彻底刷洗，并采用含氯消毒剂、过氧乙酸或其他符合国家相关规定的消毒剂进行消毒。

2.每次更换消毒剂时，应彻底刷洗消毒槽。

3.每日诊疗及清洗消毒工作结束后，应对内镜诊疗室的环境进行清洁和消毒处理。

七、监测与记录

（一）内镜清洗质量监测

1.应采用目测方法对每件内镜及其附件进行检查。内镜及其附件的表面应清洁、无污渍。清洗质量不合格的，应重新处理。

2.可采用蛋白残留测定、ATP生物荧光测定等方法，定期监测内镜的清洗效果。

（二）使用中的消毒剂或灭菌剂监测

1.浓度监测

（1）应遵循产品使用说明书进行浓度监测。

（2）产品说明书未写明浓度监测频率的，一次性使用的消毒剂或灭菌剂应每批次进行浓度监测；重复使用的消毒剂或灭菌剂配制后应测定一次浓度，每次使用前进行监测；消毒内镜数量达到规定数量的一半后，应在每条内镜消毒前进行测定。

2.染菌量监测

每季度应监测1次。

3.内镜消毒质量监测

（1）消毒内镜应每季度进行生物学监测。内镜数量少于等于5条的，应每次全部监测；多于5条的，每次监测数量应不低于5条。

（2）消毒内镜监测合格标准：菌落总数<20CFU/件。

（3）当怀疑医院感染与内镜诊疗操作相关时，应进行致病性微生物检测。

4.内镜清洗消毒机的监测

（1）内镜清洗消毒机新安装或维修后，应对清洗消毒后的内镜进行生物学监测，监测合格后方可使用。

（2）内镜清洗消毒机的其他监测，应遵循国家的有关规定。

5.手卫生和环境消毒质量监测

（1）每季度应对医务人员手消毒效果进行监测。

（2）每季度应对诊疗室、清洗消毒室的环境消毒效果进行监测。

6.质量控制过程的记录与可追溯要求

（1）应记录每条内镜的使用及清洗消毒情况，包括：诊疗日期、患者标识与内镜编号（均应具唯一性）、清洗消毒的起止时间以及操作人员姓名等。

（2）应记录使用中消毒剂浓度及染菌量的监测结果。

（3）应记录内镜的生物学监测结果。

（4）宜留存内镜清洗消毒机运行参数打印资料。

（5）应记录手卫生和环境消毒质量监测结果。

（6）记录应具有可追溯性，消毒剂浓度监测记录的保存期应>6个月，其他监测资料的保存期应>3年。

部分消毒（灭菌）剂使用方法

	消毒/

灭菌剂
	高水平消毒及灭菌参数
	使用方式
	注意事项

	邻苯二甲
醛（OPA）
	浓度：0.55%(0.5%～0.6%)

时间：消毒>5min
	1.内镜清洗消毒机。
2.手工操作：消毒液应注满各管道，浸泡消毒。
	1.易使衣服、皮肤、仪器等染色。
2.接触蒸气可能刺激呼吸道和眼睛。

	戊二醛

(GA)
	浓度>2%（碱性）
时间：支气管镜消毒浸泡时间>20min；其他内镜消毒>10min；结核杆菌、其他分枝杆菌等特殊感染患者使用后的内镜浸泡>45min；灭菌>10h
	1.内镜清洗消毒机。
2.手工操作：消毒液应注满各管道，浸泡消毒。
	1.对皮肤、眼睛和呼吸具有致敏性和刺激性，并能引发皮炎、结膜炎、鼻腔发炎及职业性哮喘，宜在内镜清洗消毒机中使用。
2.易在内镜及清洗消毒设备上形成硬结物质。

	过氧乙酸
PAA

	浓度：0.2%～0.35%（体积分数），时间：消毒>5min，灭菌>10min
	内镜清洗消毒机
	对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激性。

	二氧
化氯
	浓度：100mg/L～500mg/L时间：消毒3min～5min
	1.内镜清洗消毒机。

2.手工操作：消毒液应注满各管道，浸泡消毒。
	活化率低时产生较大刺激性气味，宜在内镜清洗消毒机中使用。

	注1：表中所列的消毒（灭菌）剂，其具体使用条件与注意事项等遵循产品使用说明书。
注2：表中未列明的同类或其他消毒（灭菌）剂，其使用方式与注意事项等遵循产品使用说明书。


第二十四节 病区医院感染防控标准操作规程

一、术语和定义

1.病区：由一个护士站统一管理的多个病室（房）组成的住院临床医疗区域，与住院部公共区域或公共通道由门分隔。一般包括病室（房）、护士站、医生办公室、医务人员值班室、治疗室、污物间等。

2.病室（房）：病区内住院患者接受医学观察、诊疗、睡眠、休息和就餐的房间，一般配备床单元、隔离帘、座椅、呼叫系统、氧源、负压吸引系统、手卫生设施、卫生间、非医疗废物桶等。

3.床单元：病室（房）内为每位住院患者配备的基本服务设施，一般包括病床及其床上用品、床头柜、床边治疗带等。

二、管理要求

（一）医院感染管理小组

1.应建立职责明确的病区医院感染管理小组，负责病区医院感染管理工作，小组人员职责明确，并落实。

2.科主任为本病区医院感染管理第一责任人。本科室医院感染管理小组人员包括医师和护士，人员宜为病区内相对固定人员，医师宜具有主治医师以上职称。

3.职责

（1）医院感染管理小组负责本病区医院感染管理的各项工作，结合本病区医院感染防控工作特点，制定相应的医院感染管理制度，并组织实施。

（2）根据本病区主要医院感染特点，如医院感染的主要部位、主要病原体、主要侵袭性操作和多重耐药菌感染，制定相应的医院感染预防与控制措施及流程，并组织落实。

（3）配合院内感染控制科进行本病区的医院感染监测，及时报告医院感染病例，并应定期对医院感染监测、防控工作的落实情况进行自查、分析，发现问题及时改进，并做好相应记录。

（4）结合本病区多重耐药菌感染及细菌耐药情况，落实医院抗菌药物管理的相关规定。

（5）负责对本病区工作人员医院感染管理知识和技能的培训。

（6）接受职能部门对本病区医院感染管理工作的监督、检查与指导，落实医院感染管理相关改进措施，评价改进效果，做好相应记录。

（二）工作人员

1.应积极参加医院感染管理相关知识和技能的培训。

2.应遵守标准预防的原则，落实标准预防的具体措施。

3.应遵循医院感染防控的各项规章制度。

4.应开展医院感染的监测，按要求进行报告。

5.应了解本病区、本专业相关医院感染特点，包括感染率、感染部位、感染病原体及多重耐药菌感染情况。

6.在从事无菌技术诊疗操作如注射、治疗、换药等，应遵守无菌技术操作规程。

7.应遵循国家抗菌药物合理使用的管理原则，合理使用抗菌药物。

8.保洁员、配膳员等应掌握与本职工作相关的清洁、消毒等知识和技能。

（三）教育与培训

1.病区医院感染管理小组每季度组织本病区医务人员学习医院感染管理相关知识，并做好考核。

2.病区医院感染管理小组应定期考核保洁员的医院感染管理相关知识，如清洁与消毒、手卫生、个人防护等，并根据其知识掌握情况开展相应的培训与指导。

3.病区医院感染管理小组应对患者、陪护及其他相关人员进行医院感染管理相关知识如手卫生、隔离等的宣传及教育。

三、布局与设施

1.病区内病房、治疗室等各功能区域内的房间应布局合理，洁污分区明确。

2.收治传染病患者的病区应具备隔离条件，独立设区，病房内通风良好。

3.设施、设备应符合医院感染防控要求，应设有适用于隔离的房间和符合要求的手卫生设施。

4.治疗室等诊疗区域内应分区明确，洁污分开，配备手卫生设施；应保持清洁干燥，通风良好。没有与室外直接通风条件的房间应配空气消毒设施。

5.新建、改建病房宜设置独立卫生间，多人房间的床间距应大于0.8m，床单元之间可设置隔帘，病室床位数单排不应超过3床；双排不应超过6床。

四、医院感染监测与报告

（一）医院感染病例监测

1.病区医务人员应按要求配合院内感染控制科开展医院感染及其相关监测，包括医院感染病例监测、医院感染的目标性监测、医院感染暴发监测、多重耐药菌感染的监测等。

2.病区医务人员应按要求报告医院感染病例，对监测发现的感染危险因素进行分析，并及时采取有效控制措施。

3.病区医务人员应根据本病区医院感染防控主要特点开展针对性风险因素监测。怀疑医院感染暴发时，应及时报告院内感染控制科，并配合调查，认真落实感染控制措施。

4.如发现传染病疫情或者发现其他传染病暴发、流行以及突发原因不明的传染病时，应当按照相关要求内容、程序、方式和时限报告。

（二）消毒相关监测

1.应根据病区采用的消毒方法开展相应监测。使用不稳定消毒剂如含氯消毒剂时，应现配现用，并在每次配制后进行浓度监测，符合要求后方可使用。

2.采用紫外线灯进行物体表面及空气消毒时，做好日常监测，内容包括消毒地点、照射时间、累计时间、灯管清洁等。紫外线灯辐照强度监测每半年一次。

3.怀疑医院感染暴发与空气、物体表面、医务人员手、消毒剂等污染有关时，应对空气、物体表面、医务人员手、消毒剂等进行监测，并针对目标微生物进行检测。

五、医院感染预防与控制

（一）标准预防措施

1.进行有可能接触患者血液、体液的诊疗、护理、清洁等工作时应戴清洁手套，操作完毕，脱去手套后立即洗手或进行卫生手消毒。

2.在诊疗、护理操作过程中，有可能发生血液、体液飞溅到面部时，应戴医用外科口罩、防护眼镜或防护面罩；有可能发生血液、体液大面积飞溅或污染身体时，应穿戴具有防渗透性能的隔离衣或者围裙。

3.在进行侵袭性诊疗、护理操作过程中，如在置入导管、经椎管穿刺等时，应戴医用外科口罩等医用防护用品，并保证光线充足。

4.使用后针头不应回套针帽，确需回帽应单手操作或使用器械辅助；不应用手直接接触污染的针头、刀片等锐器。废弃的锐器应直接放入耐刺、防渗漏的专用锐器盒中；重复使用的锐器，应放在防刺的容器内密闭运输和处理。

5.接触患者黏膜或破损的皮肤时应戴无菌手套。

6.应密封运送被血液、体液、分泌物、排泄物污染的被服。

7.有呼吸道症状（如咳嗽、鼻塞、流涕等）的患者、探视者、医务人员等应采取呼吸道卫生（咳嗽礼仪）相关感染控制措施。

（二）手卫生

1.应配备符合要求的手卫生设施，包括洗手池、清洁剂、干手设施如干手纸巾、速干手消毒剂等，设施位置应方便医务人员、患者和陪护人员使用；应有醒目、正确的手卫生标识，包括洗手流程图或洗手图示等。

2.清洁剂、速干手消毒剂宜为一次性包装。

3.应有医务人员手卫生正确性和依从性的自查和监督检查，发现问题，及时改进。

（三）清洁与消毒

1.应保持病区内环境整洁、干燥，无卫生死角。

2.医疗器械、器具的消毒应达到以下要求：

（1）进入人体无菌组织、器官、腔隙，或接触人体破损皮肤、破损黏膜、组织的诊疗器械、器具和物品应进行灭菌；

（2）接触完整皮肤、完整黏膜的诊疗器械、器具和物品应进行消毒；

（3）各种用于注射、穿刺、采血等有创操作的医疗器具应一用一灭菌；

（4）使用的消毒药械、一次性医疗器械和器具应符合国家有关规定；

（5）一次性使用的医疗器械、器具应一次性使用。

3.诊疗用品的清洁与消毒

（1）重复使用的器械、器具和物品应遵循我院“医疗器械和物品的消毒方法”；接触完整皮肤的医疗器械、器具及物品如听诊器、监护仪导联、血压计袖带等应保持清洁，被污染时应及时清洁与消毒。

（2）湿化水使用灭菌水。

（3）治疗车上物品应摆放有序，上层放置清洁与无菌物品，下层放置使用后物品；治疗车应配备速干手消毒剂，每天进行清洁与消毒，遇污染随时进行清洁与消毒。

4.患者生活卫生用品的清洁与消毒

（1）生活卫生用品如毛巾、面盆、痰盂（杯）、便器、餐饮具等，应保持清洁，个人专用，定期消毒；患者出院、转院或死亡后应对其使用过的生活卫生用品应进行终末消毒。

（2）对传染病患者及其用物应采取相应的消毒、隔离和管理措施。

5.床单元的清洁与消毒

（1）应进行定期清洁和（或）消毒，遇污染应及时清洁与消毒；患者出院时应进行终末消毒。

（2）床单、被套、枕套等直接接触患者的床上用品，应一人一更换；患者住院时间超过一周时，应每周更换；被污染时应及时更换。更换后的用品应及时清洗与消毒。

（3）被芯、枕芯、褥子、病床隔帘、床垫等间接接触患者的床上用品，应定期清洗与消毒；被污染时应及时更换、清洗与消毒。

（4）甲类及按甲类管理的乙类传染病患者、不明原因病原体感染的患者，使用后的床上用品及患者尸体等应按相关要求处理。

（5）消毒方法应合法、有效，其使用方法与注意事项等应遵循产品的使用说明。

6.物体表面、地面的清洁与消毒。

（1）物体表面（包括监护仪器、设备等的表面）应每天湿式清洁，保持清洁、干燥；遇污染时应及时清洁与消毒。

（2）擦拭物体表面的布巾，不同患者之间和洁污区域之间应更换，擦拭地面的地巾不同病房及区域之间应更换，用后集中清洗、消毒，干燥保存。

7.应保持通风良好，发生呼吸道传染病（麻疹除外）时应进行空气消毒。

（四）隔离

1.应根据疾病传播途径的不同，采取接触隔离、飞沫隔离或空气隔离措施，标识正确、醒目。

2.隔离的确诊或疑似传染病患者或隔离的非传染病感染患者，除确诊为同种病原体感染之外，应安置在单人隔离房间。

3.隔离患者的物品应专人专用，定期清洁与消毒，患者出院或转院、死亡后应进行终末消毒。

4.接触隔离患者的工作人员，应按照隔离要求，穿戴相应的隔离防护用品，如穿隔离衣、戴医用外科口罩、手套等，并进行手卫生。

（五）抗菌药物的使用管理

1.应遵照《抗菌药物临床应用管理办法》的相关制度。

2.应对感染患者及时采集标本送检，并参考临床微生物标本检测结果，结合患者的临床表现等，合理选用抗菌药物。

3.应对抗菌药物临床应用实行分级管理。

4.使用特殊使用级抗菌药物应掌握用药指征，经抗菌药物管理工作组指定的专业技术人员会诊后，由具有相应处方权的医师开具处方。

5.手术预防使用抗菌药物时间应控制在术前30min～1h（剖宫产手术除外），抗菌药物品种选择和使用疗程应合理。

（六）消毒物品与无菌物品的管理

1.应根据药品说明书的要求配置药液，现用现配。

2.抽出的药液和配制好的静脉输注用无菌液体，放置时间不应超过2h；启封抽吸的各种溶媒不应超过24h。

3.无菌棉球、纱布的灭菌包装一经打开，使用时间不应超过24h；干罐储存无菌持物钳使用时间不应超过4h。

4.碘伏、复合碘消毒剂、季铵盐类、氯己定类、碘酊、醇类皮肤消毒剂应注明开瓶日期或失效日期，开瓶后的有效期应遵循厂家的使用说明，无明确规定使用期限的应根据使用频次、环境温湿度等因素确定使用期限，确保微生物污染指标低于100CFU/mL。连续使用最长不应超过7d；对于性能不稳定的消毒剂如含氯消毒剂，配制后使用时间不应超过24h。

5.盛放消毒剂进行消毒与灭菌的容器，应达到相应的消毒与灭菌水平。

（七）—次性医疗器械的管理

1.一次性医疗器械应一次性使用。

2.—次性医疗器械应由医院统一购置，妥善保管，正确使用。

3.使用前应检查包装的完好性，有无污损，并在有效期内使用。

4.使用过程中密切观察患者反应，如发生异常，应立即停止使用，做好留样与登记，并及时按照医院要求报告；同批未用过的物品应封存备查。

5.用后的一次性医疗器械的处理，应按医疗废物的要求管理。

（八）医疗废物及污水的管理

1.医疗废物分类收集，感染性医疗废物置于黄色废物袋内，锐器置于锐器盒内。

2.少量的药物性废物可放入感染性废物袋内，但应在标签上注明。

3.医疗废物容器应符合要求，不遗洒；标识明显、正确，医疗废物不应超过包装物或容器容量的3/4。应使用有效的封口方式封闭包装物或者容器的封口。

4.隔离的（疑似）传染病患者或隔离的非传染病感染患者产生的医疗废物应使用双层包装物包装，并及时密封。

5.不应取出放入包装物或者容器内的医疗废物。

6.应有具体措施防止医疗废物的流失、泄漏、扩散，一旦发生前述情形时，应按照规定及时采取紧急处理措施。

7.我院有污水消毒处理设施并达标排放，患者的引流液、体液、排泄物等，可直接排入污水处理系统。

8.与医院内转运人员做好交接登记并双签字，记录应保存3年。

六、职业防护

1.应遵循标准预防的原则，在工作中执行标准预防的具体措施。

2.存在职业暴露风险者，如无免疫史并有相关疫苗可供使用，宜接种相关疫苗。

3.发生职业暴露后，应及时进行局部处理，并按照我院《职业暴露应急处置预案》要求进行处置。

第二十五节 病区聚集性发热及呼吸道感染病例防控措施

聚集性的发热及呼吸道感染极易在短时间内迅速传播，造成感染流行和暴发，严重危害人体健康和生命安全。为防止各病区在收治聚集性的发热及呼吸道感染病例时造成迅速传播和扩散，保护患者和医务人员的健康，结合我院实际情况，拟定防控措施，供临床参考执行。

一、“聚集性病例”定义

在48小时内同一病区累计达到5例及以上的发热（腋温≥38℃）及呼吸道感染病例视为“聚集性病例”发生。

二、报告程序

1.各病区加强监测，确保“聚集性病例”早发现、早报告、早隔离、早诊治。

2.一旦确定为“聚集性病例”，应在12小时内由科室负责人电话上报院内感染控制科，并积极采取防控措施。

3.院内感染控制科接到报告，立即通报医务科及护理部，协助科室查找发病原因，必要时申请医务科组织院内专家组会诊排查。

4.经会诊确定为不明原因肺炎病例，立即转诊至感染科隔离病房观察诊疗，并电话上报新城区疾控中心，同时按相关规定对不明原因肺炎病例进行网络直报及后续的订正报告。

5.“聚集性病例”实行日报告：由该病区感控护士认真填写“聚集性病例报告表”（见表一），感控医师如实填写“聚集性病例基本情况调查表”（见表二）。每天上午11点感控护士将当天病区内发热病例汇总结果电话上报院内感染控制科。

三、消毒隔离

1.患者安置：发热患者集中收治在病区一端，采取分类隔离的方式进行管理：腋温≥38℃的病人可隔离收治在同一间病房，体温恢复正常者在另一间病房隔离观察，两天后无明显不适症状者解除隔离；隔离病房外贴粉色隔离警示标识。

2.严格体温监测：“聚集性病例”发生期间，病区每天给普通患者监测体温两次，发热病例按护理文书的要求监测体温（每日至少测温4次）。

3.做好病区环境卫生清洁工作，保持室内通风良好，通风不良时进行空气消毒。

4.隔离病房每日循环风空气消毒机消毒空气2次，每次2小时；地面和物表用500mg/L含氯消毒液消毒3次，并做好相关消毒记录。

5.医务人员诊疗过程中做好标准预防，戴外科口罩，做好手卫生。

6.医务人员（含护工）当日上、下班前在病区测温，并做好记录。建议体温≥38℃的人员休息，体温正常后方能上班。

7.做好患者及家属的沟通与宣教工作：食品、物品不混用，不互串病房或随意外出。

8.减少探视，对探视人员要进行红外线体温监测，体温≥38℃的探视人员原则上不得探视病人。探视人员佩戴外科口罩，离开病房前做好手卫生

附表1 聚集性病例报告表

科室：                                监测时间点：当日10点——次日10点

	报告日期
	在发热总人数
	新增发热人数
	较上次监测时点体温降至正常人数
	在发总人数体温分级
	电话
报告人

	
	
	
	
	低热
37.2-38℃
	中热
38.1-39℃
	高热
39.1-40℃
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注1：表中所列的消毒（灭菌）剂，其具体使用条件与注意事项等遵循产品使用说明书。

注2：表中未列明的同类或其他消毒（灭菌）剂，其使用方式与注意事项等遵循产品使用说明书。

附表2 聚集性病例基本情况调查表
科室：                                                                                年     月
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	住院号
	主要诊断
	开始发热时间
	最高体温
	主要相关临床症状及体征
	处理措施
	病原学结果
	医师
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第二十六节 感染科医院感染预防与控制标准操作规程

感染科应当标识明确、相对独立、通风良好、流程合理、具有消毒隔离条件和必要的防护用品。

一、流程布局

1.患者和医务人员通道分开；发热门诊患者通道应与其他门诊患者通道分开。

2.明确三区分布与功能。清洁区包括医务人员专用通道、值班室、更衣间、休息室与库房等；半污染区为治疗室等；污染区为候诊区、诊室、隔离观察室等。

3.因受场地限制，必要时配备专人为患者提供送样、配药、交费等提供服务。医务人员应做好个人防护与手卫生。

4.发热门诊、肠道门诊均应设立隔离观察室。

5.肠道门诊应独立设立患者专用卫生间，污水纳入医院污水处理系统。

二、物资与设施配备与使用

1.感染科内应为医务人员、患者和陪护等提供方便、有效的手卫生设施与相关用品，如流动水、非手触式水龙头、洗手液、干手纸、速干手消毒剂等。

2.感染科内必须配备足够的个人防护装备，如外科口罩、防护口罩、防护服、隔离服、手套等，防护用品的使用方法正确。

3.门诊诊室窗户等处应设立防蝇等设施。

4.感染科内必须配备消毒剂和消毒设备。

三、消毒隔离

1.患者安置原则：不同类感染病人分开安置，同类感染病人相对集中，传染病患者应按国家有关规定收治。

2.病室应保持整洁，空气新鲜无异味，定时开窗通风，每日至少2次，每次30min。每日进行空气消毒。

3.地面湿式清洁消毒，每日至少1次，遇污染时即刻消毒。

4.病床湿式清扫，一床一套（巾），床头柜等物体表面每日清洁擦拭一次，遇有污染时应立即清洁与消毒，抹布一桌一用，用后清洗、消毒晾干备用。

5.病人被服每周更换一次，如遇有污染时随时更换。禁止在病房、走廊清点脏被服，更换下来的脏被服应由专人负责收取。被褥芯、枕芯、床垫等定期消毒。

6.保洁用具（抹布、拖布）分区使用，标志明显，用后清洗消毒，悬挂晾干备用。

四、终末消毒

病人出院、转科或死亡后，病床单元应终末消毒处理。床头柜、床等物体表面用500mg/L的含氯消毒液擦拭消毒；床垫、枕芯、棉絮暴晒、紫外线照射或用床单位消毒机消毒。空气用紫外线照射消毒。

五、注意事项

1.感染科患者产生的生活垃圾应按医疗废物处置。

2.重视日常清洁工作。保持诊室、病房的地面整洁、干净，人流量较多时加强清洁消毒次数。

3.重视厕所的清洁卫生。

第二十七节 治疗室准备室医院感染管理标准操作规程

治疗准备室是为患者实施治疗前准备的场所，医院感染预防直接关系到医疗安全和治疗质量。为规范治疗准备室管理，特制订以下防控措施。

一、布局、设施
1.清洁区、污染区划分明确，标识明显。

2.清洁区：应设在远离水池、污物存放处。可放治疗台、物品柜、药品柜、液体柜、器械柜、治疗车等。

3.污染区：应设在水池周围，可放置污物桶及回收物品等。

4.手卫生设施配备：非手触式水龙头、洗手液和干手纸巾。

5.室内冰箱只能用于存放与治疗相关的物品，每周检查清洁一次，每月除霜一次，保持清洁。

6.与治疗无关的物品不得放入治疗准备室内。

二、人员管理

1.工作人员进入应衣着整洁，严格执行手卫生规范及无菌技术操作。

2.非工作人员严禁入内。

3.禁止在室内聊天、吃饭等做与操作无关的事。

三、医疗用品

（一）无菌物品管理

1.无菌物品与非无菌物品分柜/层放置，无菌物品距离地面20cm、距墙5cm、距房顶50cm以上，柜内表面光滑，清洁、干燥；各类物品按有效期依次放置，标识清晰。仅有

一个储物柜时，无菌物品放在上层，清洁物品放在下层，不得放杂物。

2.无菌物品包装完好，无潮湿、破损，小包装应有名称、有效期、灭菌标识，每日检查有效期。

3.严格执行无菌物品、无菌溶液的使用时间，消毒液及容器按时更换。

（1）无菌容器中敷料、物品、棉签等一经打开，使用时间不得超过24h，打开时注明开启时间。

（2）碘伏、酒精密闭保存，一次性小包装启封后使用时间不超过7天。

4.抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体需注明开启时间，超过2h不得使用；启封抽吸的各种溶媒超过24h不得使用。溶媒瓶上不得插针头与外界相通。

5.一次性使用无菌医疗用品不得重复使用。

6.取用无菌物品时，必须用无菌持物钳或无菌镊子。无菌持物钳或无菌镊子可采用干缸或湿缸保存，镊子或持物钳与消毒容器应配套使用，一容器一器械。干缸保存有效期为4h，使用前需注明启用时间；湿缸戊二醛保存，容器每周灭菌，并更换戊二醛。

（二）物品的清洁、消毒处理

1.氧气湿化瓶、氧气面罩、雾化吸入管道、吸引器瓶等，一人一用一处置，清洗后用500mg/L含氯消毒剂浸泡30min后冲净、晾干备用。可复用的呼吸机管道统一由供应室回收处置。

2.止血带一人一用一消毒，用后按照清洁—消毒—冲洗—干燥保存的程序进行。使用500mg/L的含氯消毒剂浸泡30min。

3.开口器、舌钳、压舌板（也可用一次性）压力蒸汽灭菌。

4.输液网套、输液挂牌使用后清洁保存。

5.治疗车每日使用后，应清洁消毒。

四、室内清洁、消毒

（一）日常保洁

1.室内保持整洁，每日开窗通风2次，每次30min。

2.工作前清洁台面，治疗结束后进行消毒；地面湿式清洁，每日2次。

3.拖、抹布专用，用后清洗消毒，悬挂晾干。

4.室内清洁消毒应按清洁区到污染区顺序进行。

（二）空气消毒方法（可任选其一，消毒时均要关闭门窗）

1.循环风紫外线空气消毒机消毒：每次2小时，可以人机共存，动态消毒时保持室内清洁无尘，日常消毒及维护保养做好记录。

2.紫外线照射消毒：每日治疗前消毒，照射时间30分钟以上，消毒时人不得在室内，并保持室内清洁、干燥。日常消毒、灯管清洁及强度监测做好记录。

五、医疗废物

1.医疗废物分类收集，医疗废物桶加盖并保持清洁，标识清楚。

2.医疗废物按时交接，交接资料保存3年。

六、消毒灭菌效果和环境卫生学监测

1.紫外线灯管和循环风空气消毒机定期进行监测；

2.当发生医院感染暴发，考虑与治疗室和处置室有关时，及时进行环境卫生及消毒效果的监测。

第二十八节 治疗室、处置室医院感染管理标准操作规程

一、布局、相关设施和用品

1.治疗室布局合理，清洁区、污染区分区明确，标识清楚。

2.手卫生设施符合要求，非手触水龙头、洗手液、速干手消毒剂、干手设施等。

二、工作人员管理

1.工作人员着装要求：医护人员进入换药室内应衣帽整齐，戴口罩。2.工作人员手套的使用规定：

（1）接触黏膜和非完整皮肤或进行无菌操作时，须戴无菌手套。

（2）接触血液、体液、分泌物、排泄物或处理被污染的物品时，要戴清洁手套。（3）给不同病人换药，应更换手套。

（4）特殊感染患者和HIV/AIDS病人进行高危操作，应戴双层手套。

3.工作人员应严格执行手卫生规范。

4.工作人员每年必须接受医院感染相关知识培训。

三、无菌操作和无菌物品管理

1.医护人员应严格执行无菌技术操作规范。

2.无菌物品应按灭菌日期先后依次放入专柜内，柜内保持清洁干燥。

3.无菌物品必须一人一用一灭菌。

4.无菌物品、无菌溶液应在规定时间内使用，消毒液及容器应定期更换。

（1）抽出的药液和开启的静脉输入用无菌液体，需注明开启时间，超过2h不得使用；启封抽吸的各种溶媒，超过24h不得使用，最好采用小包装。

（2）碘伏、酒精应密闭保存，最好使用一次性小包装，启封后注明开启时间，有效期7日。

（3）灭菌物品（棉签、纱布等）一经打开注明开启时间，有效期不得超过24小时，提倡使用小包装。

（4）治疗车上物品应摆放有序：上层为清洁区，放置无菌物品、快速手消毒剂；下层为污染区，放置使用后的污染物品。

（5）换药操作应按清洁伤口、感染伤口、隔离伤口依次进行。

（6）对于朊毒体、炭疽、气性坏疽、破伤风等特殊感染伤口的病人，应就地（诊室或病室）严密隔离处置，不得进入换药室。

（7）重复使用的器械、器具和物品，置于密闭容器湿保存，由消毒供应室集中回收处理；特殊感染伤口宜选用一次性器械、器具和物品；被朊毒体、气性坏疽及突发原因不明的传染病病原体污染的器械、器具和物品，用双层封闭包装并注明感染性疾病的名称，由消毒供应室单独回收处理。

四、环境管理

1.室内保持整洁，每日开窗通风2次，每次30min。

2.空气消毒可采用紫外线照射（>30分钟）或采用循环风空气消毒机（2小时）消毒，有记录。

3.台面和地面用湿式清洁，每日至少2次，治疗结束后进行终末消毒。

4.室内拖布、抹布专用，用后清洗、消毒，悬挂晾干。

五、医疗废物管理

1.医疗废物分类收集，容器有标识，加盖并及时启闭。

2.医疗废物包装符合要求，标识清楚，交接双签字，资料保存3年。

3.特殊感染病人产生的医疗废物应双袋封扎，标识明确。

第二十九节 医用织物管理标准操作规程

一、人员管理

1.对工作人员进行岗前培训，使其熟练掌握消毒隔离与感染控制基础知识、常用消毒剂使用方法等。

2.工作人员遵循标准预防的原则，清洁区和污染区的防护用品不得交叉使用。

3.在污染区应穿戴工作服（包括衣裤）、帽、口罩、手套、防水围裙和胶鞋，并进行手卫生。根据实际工作需要可选穿隔离衣。

4.在清洁区应穿工作服、工作鞋，并保持手卫生。可根据实际工作需要戴帽和手套。

二、建筑布局要求

（一）应独立设置，远离诊疗区域；周围环境卫生、整洁。

（二）各区域功能用房设置合理，标识明确。

1.应设有缓冲区，供工作人员更换防护用品。

2.设医用织物接收与发放的专用通道，织物周转库房分污染区和清洁区，通风、采光良好，两区之间应有完全隔离屏障，不交叉、不逆行。清洁区内可设置部分隔离屏障。

3.污染区设洗手设施，宜采用非手触式水龙头。

4.污染区应安装空气消毒设施。

5.清洁区应保持清洁干燥。

6.室内地面、墙面和工作台面应坚固平整、便于清洁，装饰材料防水、耐腐蚀。

7.有防蝇、防鼠等有害生物防治设施。

三、分类收集、运送要求

1.脏污织物分拣、清点处理工作应在洗衣房污染区内进行。清点时穿戴工作服、帽、口罩、手套、防水围裙和胶鞋，必要时穿隔离衣，并做好手卫生。分拣时，应仔细检查各类织物内是否有金属等利器，防止意外伤害。分类收集时应减少抖动。

2.感染性织物（朊病毒、气性坏疽、突发不明原因传染病的病原体或其他有明确规定的传染病病原体污染的感染性织物，以及多重耐药菌感染或定植患者使用后的感染性织物）应在患者床边密闭收集，并做好标识。用于盛装感染性织物的包装袋应防透水，也可用一次性专用塑料包装袋盛装，包装袋收集感染性织物时不应超过其装载量的2/3，装袋后与洗涤（消毒）前持续保持密封状态；当包装袋外表面被感染性物质污染时，应再装入另一个新的包装袋内。

3.专车、专线运输，运送车辆洁污分开，标识明显。清洁区内专用盛装容器应定期消毒处理，污染区内使用的专用盛装容器应一用一清洗消毒，用500mg／L含氯消毒液擦拭。

4.使用后的一次性收集袋应按感染性废物进行处理，可重复使用的布袋必须一用一清洗消毒。

5.清洁织物使用可重复的专用袋（箱）转运。

四、储存要求

1.使用后医用织物和清洁织物应分别存放于使用后医用织物接收区（间）和清洁织物储存发放区（间）的专用盛装容器、柜架内，并有明显标识；清洁织物存放架或柜应距地面高度20cm—25cm，离墙5cm—10cm，距天花板≥50cm。

2.使用后医用织物的暂存时间不应超过48h；清洁织物存放时间过久，如发现有污渍、异味等感官问题应重新洗涤。

3.使用后医用织物每次移交后，应对其接收区（间）环境表面、地面进行清洁，并根据工作需要进行物表、空气消毒。

4.清洁织物储存发放区（间）环境受到污染时应进行清洁、消毒。

5.环境清洁消毒方法及清洁工具的使用参照我院“医院环境表面清洁与消毒标准操作规程”执行。

五、清洁织物卫生质量要求

（一）指标要求

1.感官指标：清洁织物外观应整洁，干燥，无异味、异物、破损。

2.物理指标：清洁织物表面的pH应达到6.5-7.5；

3.微生物指标：

	项目
	指标

	细菌菌落总数/(CFU/100cm2)
	≤200

	大肠菌群
	不得检出

	金黄色葡萄球菌
	不得检出


（二）检测要求

1.清洁织物洗涤质量的感官指标应每批次进行检查。

2.pH应根据工作需要进行测定。

3.怀疑医院感染暴发与医用织物有关时，应进行菌落总数和相关指标菌检测。

（三）社会化洗涤服务机构提供物理和微生物检测结果并报送我院护理部备案。

六、资料管理与保存要求

1.洗衣房的各项相关制度、风险责任协议书、微生物监测报告，以及所用消毒剂、消毒器械的有效证明（复印件）等资料应建档备查，及时更新。

2.使用后医用织物和清洁织物收集、交接时，应有记录单据，记录内容应包括医用织物的名称、数量、外观、洗涤消毒方式、交接时间等信息，并有质检员和交接人员签字；记录单据宜一式三联。从事医用织物洗涤服务的社会化洗涤服务机构还应有单位名称、交接人与联系方式并加盖公章，供双方存查、追溯。日常质检记录、交接记录应具有可追溯性，记录的保存期应≥6个月。

第三十节 皮肤软组织医院感染预防控制措施

一、疖、痈、蜂窝织炎、急性淋巴管炎和淋巴结炎

锻炼身体，增强体质，及早治疗糖尿病等。注意个人卫生，常洗头、洗澡，衣服宽松，减少皮肤摩擦和刺激。积极治疗皮肤病，减少抓破损伤。注意皮肤出现的浅表伤口，防止继发感染。及时处理体表软组织的损伤，积极治疗原发病，如扁桃体炎、龋齿及手足癣感染。对住院的危重症病人应加强皮肤护理，勤翻身，防止褥疮产生。

二、新生儿皮下坏疽

新生儿护理应手法轻柔，更换尿布、内衣时要防止损伤皮肤。尿布应柔软，勤于更换。保持婴儿皮肤干燥，经常更换其体位，以防局部长期受压。做好产房和婴儿室的消毒隔离工作，控制感染源。

三、压疮

1.避免局部皮肤长期受压，勤翻身，保护骨隆起处和支持身体空隙处。

2.尽量避免潮湿、摩擦及排泄物刺激。

3.增进局部血液循环，对于易发生褥疮的病人应经常检查受压部位。

4.增加营养摄入，增强体质。

四、烧伤感染

1.加强感染监控：严重烧伤患者的感染发生发展有一定过程，且变化快，注重感染早期症状，及早采取措施，便于终止其进一步发展。有效的监控措施包括保持环境卫生，实施保护性隔离，对有细菌定植的病人的病情进行监控，科室感染监控小组及时发现感染征兆，及时送创面分泌物培养和药敏试验，指导临床合理用药，及时分析评估临床治疗效果。

2.严格的无菌隔离措施：准备有消毒隔离条件的病房，最好是单间，做好床旁隔离，减少或防止细菌的入侵；静脉输液时，避免或尽量远离创面做静脉切开；注意妥善保护创口，及时更换渗湿的敷料；采用屏障护理技术，防止经污染物传播病原菌；注意饮食卫生，消除来自饮食中的潜在病原菌；病房器具专用；工作人员接触病人前后严格执行医务人员手卫生规范，换衣、戴手套制度；实行终末消毒制度。

第三十一节 免疫抑制病人隔离措施

一、严格控制探视人员，禁止患有传播性疾病尤其是上呼吸道感染者前来探视。

二、进入病房的医护人员或家属需戴口罩，必要时穿隔离衣、

 HYPERLINK "http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S鞋套&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink" 鞋套。
三、病房内物品摆放尽量简单，不摆放鲜花、

 HYPERLINK "http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S细菌&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink" 植物等易携带细菌的物品。
四、病人的餐具、毛巾等必须专用，并做好清洗、消毒和保洁工作。

五、注意饮食卫生。
六、病人勤换内衣裤，切实做好皮肤护理和定期擦浴等基础护理。

七、与病人接触前做到用肥皂液和流动水洗手或使用手快速消毒剂。
八、病人的治疗操作尽量集中进行，以避免过多的人员流动而把细菌带入病室。

九、严格执行无菌技术操作规程。

十、医护人员患有或怀疑患有呼吸道疾病或咽部带菌者，应避免接触病人。

十一、做好空气及物体表面常规清洁与消毒工作。

十二、严格执行医务人员手卫生规范。

第三十二节 胃肠道感染预防控制措施

一、做好病人及陪护的饮食健康宣教。

二、注意饮水及饮食卫生，不喝生水，不食变质食物，尤其注意不要生食或半生食物海产品、水产品。食物要彻底煮熟、煮透。剩余食品、隔餐食品要彻底加热后再食用，防止病从口入。

三、讲究个人卫生，养成饭前便后洗手的良好习惯，常剪指甲，勤换衣。

四、注意劳逸结合，起居有度、生活有规律。

五、当发生腹痛、腹泻恶心呕吐等胃肠道症状时，要及时留取标本送检，查找可能的感染原因，切断传播途径，并严格执行接触隔离的各项措施。

六、保持室内的环境清洁，消灭苍蝇等。

第三十三节 新生儿暖箱清洗消毒标准操作规程

新生儿暖箱（蓝光箱）是低体重儿、危重儿进行抢救治疗的暂居场所，保持暖箱内小环境的良好状态，可预防新生儿医院感染及并发症。

一、使用中的新生儿床和暖箱内表面，日常清洁应以清水为主，不应使用任何消毒剂。外表面在清洁的基础上，使用中效消毒剂（建议使用季铵盐类）进行消毒。

二、水杯式暖箱终末清洗消毒方法：处置按照先上后下，先内后外的顺序进行。

1.取下袖套、输液软垫进行消毒；

2.打开恒温罩，取出床隔板与婴儿床、床垫；

3.抬起台面把手，取出密封条，清洗，浸泡消毒；

4.水箱处置：放掉箱内残余水，用清水刷洗箱内，再放去水；

5.水杯清洗：使用中水杯只需用棉签擦拭杯内面，并通过放掉水箱内水进行冲洗清洁。终末处理需拆卸清洗：逆时针拧下水杯（旋拧中及时调整挡杆即可拧下）；用毛刷或棉签刷洗内壁，冲洗，安装；

6.水箱、水杯消毒：将水箱内浸泡消毒液（水杯一并消毒），30分钟；

7.拧开温度控制仪面板上旋钮，取出温度控制仪（因电热管暴露，刚用完防止烫伤），擦拭内部，湿棉签擦拭风叶，安装；

8.打开机箱背面空气过滤器，取出过滤网清洗，晾干；

9.倒掉水箱内消毒液，清水冲洗，使用消毒抹布擦干；

10.装入消毒后的密封条；

11.消毒液擦拭台面，内壁；

12.放入消毒过的床隔板与婴儿床、床垫，放下恒温罩；

13.安装消毒后的袖套、输液软垫；

14.安装过滤网；

15.擦拭恒温罩外表面、机身及架体。

三、消毒液选择

1.建议使用低毒、刺激性小的消毒剂，如消毒湿巾等。

2.暖箱不能使用酒精消毒。

四、如果新生儿住院时间较长，建议一周更换一次暖箱，做终末清洗消毒。

五、终末消毒后的新生儿暖箱晾20分钟以后，新生儿方可入内。

第三十四节 空气消毒设备维护与保养要求

一、空气消毒设备主要包括空气消毒机、吊装紫外线灯管、紫外线灯车，按要求建立消毒及维护保养记录。

二、维护保养人员应根据暴露的风险穿戴适宜的个人防护用品：如口罩、护目镜、手套、防水围裙等。

三、感控员对空气消毒设备的日常使用、登记、维护保养进行监督检查，每周一次并签字。

四、空气消毒设备的维护保养要求

（一）每周维护及保养项目

1.空气消毒机：擦拭清洁机壳及显示屏，特别注意出、入风口处；用75%酒精擦拭清洁氧离子发生器；检查消毒机过滤网，有破损及时更换，有积灰及时清洗。

2.紫外线灯管：用75%酒精擦拭清洁。

3.执行后由操作者用“Δ”标记。

（二）每月～每季度维护及保养项目（本条仅适用于循环风空气消毒机）

1.根据空气消毒机的性能对过滤网进行冲洗或擦拭清洁，必要时使用清洁剂去除污垢。

2.当使用场所污染严重时，应增加过滤网的清洗/清洁频次。

3.执行后由操作者用“▲”标记。

（三）每半年～1年维护及保养项目

1.空气消毒机：由厂家工程师彻底检查、维护与保养，必要时监测机内紫外线辐照强度。

2.紫外线灯管：由科室监测辐照强度，在监测指示卡上注明：监测时间、监测结果、监测人，指示卡粘贴在登记本上备查。

3.做好维护保养记录、存档备查。

第四部分：医院常用的清洁与消毒方法

第一节 环境表面清洁与消毒标准操作规程
一、术语和定义

1.环境表面：医疗机构建筑物内部表面和医疗器械设备表面，前者如墙面、地面、玻璃窗、门、卫生间台面等，后者如监护仪、呼吸机、透析机、新生儿暖箱的表面等。

2.环境表面清洁：消除环境表面污物的过程。

3.清洁工具：用于清洁和消毒的工具，如擦拭布巾、地巾和地巾杆、盛水容器、手套（乳胶或塑胶）、洁具车等。

4.清洁单元：邻近某一患者的相关高频接触表面为一个清洁单元，如该患者使用的病

床、床边桌、监护仪、呼吸机、微泵等视为一个清洁单元。

5.高频接触表面：患者和医务人员手频繁接触的环境表面，如床栏、床边桌、呼叫按钮、监护仪、微泵、床帘、门把手、计算机等。

6.污点清洁与消毒：对被患者的少量体液、血液、排泄物、分泌物等感染性物质小范围污染的环境表面进行清洁与消毒处理。

7.消毒湿巾：以非织造布、织物、无尘纸或其他原料为载体，纯化水为生产用水，适量添加消毒剂等原材料，制成的具有清洁与消毒作用的产品，适用于人体、一般物体表面、医疗器械表面及其他物体表面。

9.隔断防护：医疗机构内部改建、修缮、装修等工程实施过程中，采用塑料、装饰板等建筑材料作为围挡，以完全封闭施工区域，防止施工区域内的尘埃、微生物等污染非施工区域内环境表面的措施。

10.低度风险区域：基本没有患者或患者只作短暂停留的区域。如行政管理部门、图书馆、会议室、病案室等。

11.中度风险区域：有普通患者居住，患者体液、血液、排泄物、分泌物对环境表面

存在潜在污染可能性的区域。如普通住院病房、门诊科室、功能检查室等。

12.高度风险区域：有感染或定植患者居住的区域以及对高度易感患者采取保护性隔离措施的区域，如感染性疾病科、手术室、产房、重症监护病区、移植病房、烧伤病房、早产儿室等。

二、管理要求

1.医院环境清洁消毒人员应在科室护士长/科主任及院内感染控制科的指导下开展工作。

2.总务后勤科负责对环境清洁人员的管理，院办、护理部、院内感染控制科参与环境清洁质量监督，并对环境清洁人员开展业务指导，并协调日常清洁与突发应急事件的消毒。

3.医务人员应负责诊疗设备与仪器的日常清洁与消毒工作；应指导环境清洁人员对诊疗设备与仪器等进行清洁与消毒。

4.医院开展内部建筑修缮与装饰时，应建立有院内感染控制科人员参与的综合小组，对施工相关区域环境污染风险进行评估，提出有效、可行的干预措施，指导施工单位做好施工区域的隔断防护，并监督措施落实的全过程。

5.医疗机构应对清洁与消毒质量进行审核，并将结果及时反馈给相关部门与人员，促进清洁与消毒质量的持续改进。

6.应对所有环境清洁消毒人员开展上岗培训和定期培训。培训内容应包括医院感染预防的基本知识与基本技能。

三、清洁与消毒原则

1.应遵循先清洁再消毒的原则，采取湿式卫生的清洁方式。

2.根据风险等级和清洁等级要求制定标准化操作规程，内容应包括清洁与消毒的工作流程、时间和频率、使用的清洁剂与消毒剂名称、配制浓度、作用时间以及更换频率等。

3.应根据环境表面和污染程度选择适宜的清洁剂。

4.有明确病原体污染的环境表面，应根据病原体抗力选择有效的消毒剂，消毒产品的使用按照其使用说明书。无明显污染时可采用消毒湿巾进行清洁与消毒。

5.清洁病房或诊疗区域时，应有序进行，由上而下，由里到外，由轻度污染到重度污染；有多名患者共同居住的病房，应遵循清洁单元化操作。

6.实施清洁与消毒时应做好个人防护，工作结束时应做好手卫生与人员卫生处理。

环境清洁人员个人防护用品选择
	风险等级
	工作服
	手套
	专用鞋
/鞋套
	口罩
	隔离衣/防水围裙
	护目镜
/面罩
	帽子

	低度风险区域
	+
	±
	±
	－
	－
	－
	－

	中度风险区域
	+
	+
	±
	+
	±
	－
	－

	高度风险区域
	+
	+
	+/±
	++/+
	+
	±
	±

	注1:“++”表示应使用N95口罩，“+”表示应使用，“±”表示可使用或按该区域的个人防护要求使用，“－”表示可以不使用。
注2：处理患者体液、血液、排泄物、分泌物等污染物、医疗废物和消毒液配制时，应佩戴上述所有个人防护物品。


8.对高频接触、易污染、难清洁与消毒的表面，可采取屏障保护措施，用于屏障保护的覆盖物（如塑料薄膜、铝箔等）实行一用一更换。

9.清洁工具应分区使用，实行颜色标记，宜使用微细纤维材料的擦拭布巾和地巾。

10.对精密仪器设备表面进行清洁与消毒时，应参考仪器设备说明书，关注清洁剂与消毒剂的兼容性，选择适合的清洁与消毒产品。

11.在诊疗过程中发生患者体液、血液等污染时，应随时进行污点清洁与消毒。

12.环境表面不宜采用高水平消毒剂进行日常消毒。使用中的新生儿床和暖箱内表面，日常清洁应以清水为主，不应使用任何消毒剂。

13.不应将使用后或污染的擦拭布巾或地巾重复浸泡至清洁用水、使用中清洁剂和消毒剂内。

四、日常清洁与消毒

1.不同等级的风险区域的日常清洁与消毒管理

	风险等级
	环境清洁等级分类
	方式
	频率/（次/d）
	标准

	低度风
险区域
	清洁级
	湿式卫生
	1~2
	要求达到区域内环境干净、干燥、
无尘、无污垢、无碎屑、无异味
等

	中度风
险区域
	卫生级
	湿式卫生，可采用清洁剂辅助清洁
	2
	要求达到区域内环境表面菌落总
数<10CFU/cm2，或自然菌减少1
个对数值以上

	高度风
险区域
	消毒级
	湿式卫生，可采用清洁剂辅助清洁
	>2
	要求达到区域内
环境表面菌落总数要求

	
	
	高频接触的环境表面，实施中、低水平消毒
	>2
	


注1：各类风险区域的环境表面一旦发生患者体液、血液、排泄物、分泌物等污染时应立即实施污点清洁与消毒。

注2：凡开展侵入性操作、吸痰等高度危险诊疗活动结束后，应立即实施环境清洁与消毒。

注3：在明确病原体污染时，应选择有效的消毒剂和消毒方法进行消毒。

2.应遵守清洁与消毒原则。

3.被患者体液、血液、排泄物、分泌物等污染的环境表面，应先采用可吸附的材料将其清除，再根据污染的病原体特点选用适宜的消毒剂进行消毒。

2.常用环境表面消毒方法。

表1 环境表面常用消毒剂杀灭微生物效果
	消毒剂
	消毒水平
	细菌
	真菌
	病毒

	
	
	繁殖体
	结核杆菌
	芽孢
	
	亲脂类（有包膜）
	亲水类（无包膜）

	含氯消毒剂
	高水平
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	二氧化氯
	高水平
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	过氧乙酸
	高水平
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	过氧化氢
	高水平
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	碘类
	中水平
	+
	+
	-
	+
	+
	+

	醇类
	中水平
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	季铵盐类*
	低水平
	+
	-
	-
	+
	+
	-

	注：“+”表示正确使用时，正常浓度的化学消毒剂可以达到杀灭微生物的效果。“－”表
示较弱的杀灭作用或没有杀灭效果。

	*部分双长链季铵盐类为中效消毒剂。


表2 环境表面常用消毒方法
	消毒
产品
	使用浓度有效成分mg/L）
	作用时间
	使用
方法
	适用范围
	注意事项

	含氯
消毒
剂
	400～700mg/L
	>10min
	擦拭
拖地
	细菌繁殖体、结核杆菌、真菌、亲脂类病毒
	对人体有刺激作用；对金属有腐蚀作用；对织物、皮草类有漂白作用；有机物污染对其杀菌效果影响很大

	
	2000~5000mg/L
	>30min
	擦拭
拖地
	所有细菌（含芽孢）、真菌、病毒
	

	过氧
乙酸
	1000~2000mg/L
	30min
	擦拭
	所有细菌（含芽孢）、真菌、病毒
	对人体有刺激作用；对金属有腐蚀作用；对织物、皮草类有漂白作用

	过氧

化氢
	3%
	30min
	擦拭
	所有细菌（含芽孢）、真菌、病毒
	对人体有刺激作用；对金属有腐蚀作用；对织物、皮草类有漂白作用

	含氯

消毒

剂
	400～700mg/L
	>10min
	擦拭

拖地
	细菌繁殖体、结核杆菌、真菌、亲脂类病毒
	对人体有刺激作用；对金属有腐蚀作用；对织物、皮草类有漂白作用；有机物污染对其杀菌效果影响很大

	
	2000～5000mg/L
	>30min
	擦拭

拖地
	所有细菌（含芽孢）、真菌、病毒
	

	过氧

乙酸
	1000～2000mg/L
	30min
	擦拭
	所有细菌（含芽孢）、真菌、病毒
	对人体有刺激作用；对金属有腐蚀作用；对织物、皮草类有漂白作用

	过氧
化氢
	3%
	30min
	擦拭
	所有细菌（含芽孢）、真菌、病毒
	对人体有刺激作用；对金属有腐蚀作用；对织物、皮草类有漂白作用


表3 环境表面常用消毒方法
	消毒产品
	使用浓度（有效成分）
	作用
时间
	使用
方法
	适用范围
	注意事项

	碘伏
	0.2%～0.5%
	5
	擦拭
	除芽孢外的细菌、真菌、病毒
	主要用于采样瓶和部分医疗器械表面消毒；对二价金属制品有腐蚀性；不能用于硅胶导尿管消毒

	醇类
	70%～80%
	3
	擦拭
	细菌繁殖体、结核杆菌、真菌、亲脂类病毒
	易挥发、易燃，不宜大面积使用

	季铵盐类
	1000～
2000mg/L
	15～30
	擦拭、拖地
	细菌繁殖体、真菌、亲脂类病毒
	不宜与阴离子表面活性剂如肥皂、洗衣粉等合用

	自动化过氧化氢喷雾消毒器
	按产品说明使用
	喷雾
	环境表面耐药菌等病原微生物的污染
	有人情况下不得使用

	紫外线
辐照
	按产品说明使用
	照射
	环境表面耐药菌等病原微生物的污染
	有人情况下不得使用

	消毒湿巾
	按产品说明使用
	擦拭
	依据病原微生物特点选择消毒剂，按产品说明使用
	日常消毒；湿巾遇污染或擦拭时无水迹应丢弃


5.在实施清洁与消毒时，应设有醒目的警示标志。

五、强化清洁与消毒

（一）下列情况应强化清洁与消毒

1.发生感染暴发时，如不动杆菌属、艰难梭菌、诺如病毒等感染暴发；

2.环境表面检出多重耐药菌，如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、产超广谱3-内酰胺酶（ESBLs）细菌以及耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌（CRE）等耐药菌。

（二）强化清洁与消毒时，应落实接触传播、飞沫传播和空气传播的隔离措施执行。

（三）强化清洁与消毒时，应增加清洁与消毒频率，并根据病原体类型选择消毒剂。

（四）对感染朊病毒、气性坏疽、不明原因病原体的患者周围环境的清洁与消毒措施应参照相关制度执行。

（五）应开展环境清洁与消毒质量评估工作，并关注引发感染暴发的病原体在环境表面的污染情况。

六、清洁工具复用处理要求

（一）医疗机构宜按病区或科室的规模设立清洁工具复用处理的房间，房间应具备相应的处理设施和储存条件，并保持环境干燥、通风换气。

（二）清洁工具的数量、复用处理设施应满足病区或科室规模的需要。

（三）清洁工具使用后应及时清洁与消毒，干燥保存。

1.抹布：用后及时清洗干净，用250mg/L有效氯消毒剂浸泡30min，冲净消毒液，悬挂晾干备用。

2.拖布、保洁手套：清洗干净，用500mg/L有效氯消毒剂浸泡30min，冲净消毒液，悬挂晾干备用。

4.抹布、拖布、保洁用手套应分区使用。普通病房拖布每拖1间应清洗/更换；同一拖布拖地使用的清洁剂/消毒液根据清洁程度及时更换。处理接触隔离的患者应一用一更换。清洁消毒流程应遵循清洁—消毒—清洁。

5.脱卸头的地巾应一巾一用一洗一消毒，晾干备用。

七、环境清洁卫生质量审核方法与标准

1.目测法：采用格式化的现场检查表格，培训考核人员，统一考核评判方法与标准，以目测检查环境是否干净、干燥、无尘、无污垢、无碎屑、无异味等。

2.荧光标记法：将荧光标记在邻近患者诊疗区域内高频接触的环境表面。在环境清洁服务人员实施清洁工作前预先标记，清洁后借助紫外线灯检查荧光标记是否被有效清除，计算有效的荧光标记清除率，考核环境清洁工作质量。

3.微生物法：采样方法和评价标准参照我院环境微生物监测标准执行。

环境清洁卫生质量审核标准
	风险等级
	清洁卫生管理等级
	审核标准

	
	
	目测法
	荧光标记法
	微生物法

	低度风险区域
	清洁级
	整洁卫生、无尘、无碎屑、无异味等
	无要求
	无要求

	中度风险区域
	卫生级
	整洁卫生、无污垢、无污迹、无异味等
	质量抽查使用，无荧光痕迹
	细菌菌落总数<10CFU/cm2，或自然菌减少1个对数值以上

	高度风险区域
	消毒级
	整洁卫生、无污垢、无污迹、无异味等
	定期质量抽查使用，无荧光痕迹
	按不同环境类别评判


第二节 医疗器械及常用物品清洗消毒灭菌方法

一、消毒、灭菌基本要求

1.重复使用的诊疗器械、器具和物品，使用后应先清洗/洁，再消毒/灭菌。

2.被阮病毒、气性坏疽及突发不明原因的传染病病原体污染的诊疗器械、器具和物品，按相关规定要求进行处理。

3.耐热、耐湿的手术器械，应首选压力蒸汽灭菌，不应采用化学消毒剂浸泡灭菌。

4.环境与物体表面，一般情况下先清洁，再消毒；当受到患者的血液、体液等污染时，先去除污染物，再清洁与消毒。

5.消毒使用的消毒产品应符合相应标准技术规范，并应遵循产品使用说明书的规定。

二、消毒、灭菌方法的选择原则

（一）根据物品污染后导致感染的风险高低选择相应的消毒或灭菌的方法。

1.高度危险性物品，应采用灭菌方法处理。

2.中度危险性物品，应达到中水平消毒以上效果的消毒方法。

3.低度危险性物品，宜采用低水平消毒方法，或做清洁处理；遇有病原微生物污染时，

针对所污染病原微生物的种类选择有效的消毒方法。

（二）根据物品上污染微生物的种类、数量选择消毒或灭菌方法：

1.对受到致病菌芽孢、真菌孢子、分枝杆菌和经血传播病原体（乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、艾滋病病毒等）污染的物品，应采用高水平消毒或灭菌。

2.对受到真菌、亲水病毒、螺旋体、支原体、衣原体等病原微生物污染的物品，应采用中水平以上的消毒方法。

3.对受到一般细菌和亲脂病毒等污染的物品，采用达到中水平或低水平的消毒方法。

4.杀灭被有机物保护的微生物时，应加大消毒剂的使用剂量和（或）延长消毒时间。

5.消毒物品上微生物污染特别严重时，应加大消毒剂使用剂量和/或延长消毒时间。

（三）根据消毒物品的性质选择消毒或灭菌方法：

1.耐高热、耐湿的诊疗器械、器具和物品，应首选压力蒸汽灭菌；耐热的油剂类和干粉类等应采用干热灭菌。

2.不耐热、不耐湿的物品，宜采用低温灭菌方法灭菌。

3.物体表面消毒，应考虑表面性质，光滑表面宜选择合适的消毒剂擦拭或紫外线消毒器近距离照射；多孔材料表面宜采用浸泡或喷雾消毒法。

附表1 医疗器械及物品的灭菌方法

附表2 医疗用品清洁消毒方法

附表3 环境表面清洁消毒方法

附表4 皮肤黏膜消毒方法

附表1 医疗器械及物品的灭菌方法
	序号
	灭菌对象
	清洗与清洁方法
	灭菌方法
	注意事项

	1
	科室常用器械如各类镊、剪刀、钳、开口器、舌钳、导管、穿刺针、介入器械、活检器械、
各专科器械包等。
	密闭送消毒供应室处置
	1.压力蒸汽灭菌。
2.低温等离子灭菌。
	科室使用后的器械封闭式保存。

	2
	蒸汽或气体不能穿透的物品如油剂、粉剂等。
	
	干热灭菌或用一次性无菌小包
装。
	包装一经打开，24小时有效。

	3
	重复使用的消毒剂玻璃瓶和持物筒。
	密闭送消毒供应室处置
	压力蒸汽灭菌。
	每周灭菌2次。

	4
	各种布类敷料、纱布类、棉球类。
	布类一用一清洗，纱布类、
棉球类一次性使用。
	压力蒸汽灭菌。
	感染性疾病使用的布类应密闭运送，标
识明显。

	5
	手术用器械及物品如各类手术器械包（盒）、手术缝线、精密锐利手术器械（刀、锯、眼科、耳鼻喉科、显微外科及各专科精密器械）麻醉器材、各种导管、外科手术刀具、手术
材料等。
	1.机械清洗或手工清洗。
2.复杂及管腔器械使用超声
清洗机、高压水枪清洗。
3.镀铬器械、眼科精细器械
宜采用手工清洗。
	1.压力蒸汽灭菌。
2.低温灭菌。
	1.一次性无菌物品不得重复使用。2.所有手术缝线不允许重复灭菌。
3.严禁戊二醛浸泡灭菌。

	6
	非无菌植入物及外来医疗器械
	1.经由我院消毒供应室处置后方可在我院手术中使用。
2.植入性产品一次性使用。
	1.压力蒸汽灭菌。
2.应遵循器械供应商提供的植入
物和外来器械处置方法和参数。
	1.植入物灭菌应每批次做生物监测。
2.紧急情况用5类化学指示物监测指示物合格可提前放行。生物监测结果应
及时通报使用部门。


注：1.器械首选机械清洗，精密和有机物污染较重器械手工清洗。2.机械清洗按机器使用说明进行操作。3.手工清洗按冲洗、洗涤
（应用酶浸泡后刷洗、擦洗）、漂洗、终末漂洗。4.清洗后干燥首选干燥设备或使用消毒的低纤维絮擦布干燥。
附表2 医疗用品清洁消毒方法
	序号
	消毒对象
	清洗/清洁与消毒
	频次
	注意事项

	1
	体温计、听诊器、血压计袖带、
气压止血带袖带
	1.75%酒精擦拭消毒；
2.有可见污染物，立即清洗后浸泡消毒500mg/L
含氯消毒液浸泡30分钟）。
	每周
	1.医疗用品应一人一用一消毒；日常保持清洁，遇污染随时清洗消毒；患者出院终末消毒。

2.含氯消毒剂原液含有效氯不低于5%。

3.含氯消毒液宜现用现配，监测浓度合格后方可使用，并加盖使用，连续使用者应每日更换。

4.清洁消毒时应穿戴必要的防护用品。

5.含氯消毒液对被消毒物品有腐蚀时，消毒作用时间后则应去残留。

6.一次性物品不重复使用。

7.需要清洁干燥保存备用的医疗用品，每周检查处置一次。

	2
	止血带
	科室集中回收清洗、消毒、干燥保存。（用含氯消毒
液500mg/L浸泡消毒30min）。
	每次
	

	3
	砂轮
	保持清洁，75%酒精擦拭。
	每日
	

	4
	治疗车、治疗盘、弯盘
	日常清洁擦拭，有可见污染时，先清洁，再用含氯
消毒液500mg/L擦拭消毒。
	每班
	

	5
	可复用呼吸机螺纹管
	送消毒供应室集中处置。
	每次
	

	6
	氧气湿化瓶、连接管、面罩、
呼吸气囊等
	1.管腔类送消毒供应室清洗。
2.先清洗再用含氯消毒液500mg/L浸泡消毒30min，
清水漂洗去除消毒剂残留。
3.有水垢应除垢，可用食醋（白醋）少量浸泡1—2min
即可除去。
	每次
	

	7
	雾化器及连接管等
	
	
	

	8
	吸引瓶、瓶塞连接管、引流瓶、
吸痰管接头等
	
	
	

	9
	喉镜、可视喉镜、护目镜
	清洁后用75%酒精擦拭消毒2遍。
	
	

	10
	病历夹、网套、夹子
	含氯消毒液500mg/L擦拭消毒。
	每周
	

	11
	电话、电脑、键盘
	75%酒精或消毒湿巾擦拭消毒。
	每周
	


附表3 环境表面清洁消毒方法
	序号
	消毒对象
	清洗/清洁与消毒方法
	注意事项

	1
	空气
	每日开窗通风，保持室内空气清新，必要时空气消毒，消毒时应关闭门窗，可采用：
1.循环风空气消毒机消毒2小时/次，或动态使用。2.紫外线消毒≥30分钟（应在无人状态下使用）。
	1.循环风空气消毒机：每周清洁机器表面；每月至少清洗滤网一次；每半年彻底维护保养。
2.紫外线灯管：每周用75%酒精擦拭，每半年监测辐照强度一次。

	2
	患者床单元（含床栏、床头柜、床旁桌、呼叫器）床旁诊疗仪器
	1.每日湿式清洁，一床一巾。
2.不同清洁单元应更换抹布。
	1.感染高风险科室每日消毒。
2.暖箱终末消毒晾20min后患儿方可入内。3.患者离开床单元应进行终末消毒。
4.当受到体液、血液、排泄物分泌物污染时先去除污染再消毒。
5.抹布用后消毒备用。不应将使用后或污染的擦拭布或地巾重复浸泡至清洁用水、使用中清洁剂和消毒剂内。

	3
	约束带、轮椅、推车
	保持清洁，每周用500mg/L含氯消毒液消毒，遇污染随时消毒。
	

	4
	新生儿床、婴儿车、暖箱、蓝光箱
	使用中新生儿床和暖箱内表面日常清洁以清水为主，不应使用任何消毒剂。
	

	5
	窗台、台面、地面、水龙头、门把手、扶手等
	每日湿式清洁，必要时含氯消毒液500mg/L擦拭消毒。
	

	6
	床单、被套、枕套
	应一人一更换，住院时间长应每周更换，被污染随时更换。
	1.患者出院时应进行终末消毒。
2.甲类及按类管理的乙类传染病、不明原因病原体感染患者等使用后应终末消毒。

	7
	被芯、枕芯、褥子、床垫
	紫外线照射30－60min或曝晒6小时或床单元消毒机消毒。
	

	8
	沙袋套、平车套
	每周用500mg/L含氯消毒液消毒。
	保持清洁，遇污染随时清洗消毒。

	9
	坐便器、尿壶、便盆
	每日清洗消毒，含氯消毒液500mg/L。
	腹泻患者一用一消毒。

	10
	窗帘、隔帘、屏风
	送洗衣房集中处置，普通科室1次/半年，感染高风险科室1次/季度。
	遇污染随时清洗消毒。

	11
	I类和Ⅱ类环境墙壁2.2米高度范围
	每月清洁擦拭，遇污染时进行污点清洁与消毒，用500mg/L含氯消毒液消毒。
	固定每月卫生日清洁墙面。


注：1.感染高风险科室：手术室、产房、导管室、重症监护病房、新生儿室、血液透析病房、烧伤病房、感染疾病科、口腔科、检验科、急诊科等。
2.床单元终末处理：出院或转科后清理患者所有用物，含氯消毒液500mg/L擦拭消毒。
3.甲类传染病：鼠疫、霍乱；按甲类管理的乙类传染病：传染性非典型性肺炎、肺炭疽。
附表4 皮肤黏膜消毒方法
	序号
	消毒对象
	清洗与清洁方法
	消毒方法
	注意事项

	1
	医务人员手
	手部有可见污染时应用流动水洗手：淋湿、取洗手液、揉搓双手不少于15秒、冲净洗手液、擦干双手。

按照我院外科手消毒标准操作规程进行。
	1.无肉眼可见污染时，可用速干手消毒剂消
毒双手代替洗手。
2.外科手消毒：取适量免洗外科手消毒液均匀涂抹至双手的每个部位、前臂和上臂下1/3，并认真揉搓直至消毒剂干燥（取液量、揉搓时间及使用方法按产品说明）。
	1.戴手套不能代替洗手或卫生手消毒。
2.外科手消毒应先洗手，后消毒，不同患者之
间、手套破损时应重新外科手消毒。
3.先洗手后进行卫生手消毒的情形包括：接触患者血液、体液、分泌物及被传染性致病微生物污染的物品后；直接为传染病患者进行检查、
治疗、护理或处置传染病患者污物后。

	2
	手术部位
	术前用抗菌皂清洗手术区域的皮肤，
有条件时沐浴。
	1.0.5%碘伏消毒液涂擦2-3遍，作用至少2min。2.2%碘酊直接涂擦皮肤2遍以上，作用时间
1—3min后75%乙醇脱碘。
	在手术野及其外扩展15cm部位由内向外擦拭。

	3
	注射部位
穿刺部位
	局部清洁
	0.5%碘伏消毒液涂擦2遍，或75%酒精擦拭2
遍，作用3min。
	一次性小包装消毒剂开启有效期不超过一周。

	4
	黏膜及
创面消毒
	局部清洁
	1.0.1%～0.2%碘伏擦拭作用3—5min。
2.0.05%碘伏冲洗作用到产品规定时间。
3.3%双氧水冲洗、擦拭3—5min。
	


注：速干手消毒剂启用后使用期限遵循产品说明书。
附表5 常用消毒管理要求
	常用项目
	有效时间
	具体要求

	一次性小包装碘伏、酒精
	7天
	注明启用时间，过期勿用

	500ml消毒剂
	1个月
	不直接蘸取使用，倒取时注意无菌操作，及时盖紧盖子

	速干手消毒剂
	含醇类：30天
	注明启用时间，过期勿用

	
	非醇类：60天
	

	消毒湿巾
	1个月
	注明开启时间，使用后及时封严

	各类皮试液
	现用现配
	一人一针一管一用一废弃

	抽出的药液
开启的静脉输入用液体
	2小时
	注明开启时间，过期勿用

	启封抽吸的各种溶媒
开启的灭菌纱布、棉签等
	24小时
	注明开启时间，污染、潮湿、过期勿用

	氧气湿化瓶、内芯湿化液
	24小时
	可复用的湿化瓶、内芯和湿化液每日更换；一次性氧气湿化瓶一人使用后废弃；湿化液用灭菌水

	雾化器
	一人一用一消
	清洁、干燥保存

	可复用呼吸机外置管路
	1—2次/周
	由消毒供应室统一消毒或灭菌

	持物钳及容器
	灭菌干罐4小时
	高压灭菌，干式保存使用，过期勿用

	
	戊二醛浸泡7天
	容器高压灭菌，每周更换2%戊二醛、监测浓度

	集尿袋
	普通型2次/周
	注明启用时间，按时更换；每日观察评估，发现尿液性状、颜色异常及时更换

	
	密闭型1次/周
	

	紫外线空气消毒
	>30分钟
	灯管用75%酒精擦拭1次/周，强度监测2次/年

	止血带
	一用一洗一消毒
	保持容器清洁干燥，消毒液每日更换

	体温表
	一人一用一消毒
	75%酒精擦拭消毒（肠道病毒感染患者不能用酒精消毒）

	普通胰岛素注射液
	7天
	启用后注明开启时间，可常温保存（最高不超过25℃，避免光照和受热）

	胃管
	橡胶类可1周
	注明留置时间，按时更换；
更换时间应遵循产品使用说明书

	
	硅胶类可1月
	

	静脉留置针
	72—96小时
	注明留置时间，每日观察，如有异常应立即拔管，更换穿刺部位，重新穿刺

	PICC
	1月～1年
	注明留置时间，具体留置时间遵照产品说明书

	清洁工具、保洁手套
	分区使用，用后集中清洗消毒，悬挂晾干备用
	抹布
	含氯消毒液250mg/L浸消30分钟

	
	
	地巾
	含氯消毒液500mg/L浸消30分钟


第三节 医院常用消毒剂的使用
消毒剂：能杀灭传播媒介上的微生物并达到消毒要求的制剂。包括灭菌剂、高效消毒剂、中效消毒剂和低效消毒剂。

一、基本要求

1.使用前应认真阅读产品包装上的产品说明、使用范围、使用方法和注意事项等，并严格遵照执行。

2.消毒剂应放置于阴凉通风处，避光、防潮、密封保存。

3.按产品说明，根据有效成分含量按稀释定律配制所需浓度。

4.多数消毒剂配制后稳定性下降，应现用现配、使用前监测浓度。连续使用的消毒剂应每日更换，或每次使用前监测浓度。

5.用过的医疗器材和物品，应先去除污染，彻底清洗干净，再消毒。

6.用于浸泡消毒时容器应加盖，并存放于通风良好的环境中。

7.消毒剂均有一定的腐蚀性，不宜长时间浸泡物品或残留在物品表面，作用时间达到后应取出，对于不耐腐蚀的物体表面或采取有效措施去除残留消毒剂。

8.消毒人员应做好个人防护，必要时戴口罩、橡胶手套、护目镜或防护面罩等。有强烈刺激性气味时，人员应尽可能离开消毒现场或加强环境通风。

二、常用消毒剂
（一）戊二醛：属灭菌剂

1.适用范围：适用于不耐热诊疗器械、器具与物品的浸泡消毒与灭菌。

2.使用方法

（1）诊疗器械、器具与物品的消毒与灭菌：将洗净、干燥的诊疗器械、器具与物品放入2%的碱性戊二醛溶液中完全浸没，并应去除器械表面的气泡，容器加盖，温度20℃~25℃，消毒作用到产品使用说明的规定时间，灭菌作用10h。无菌方式取出后用无菌水反复冲洗干净，再用无菌纱布等擦干后使用。其他戊二醛制剂的用法遵循卫生行政部门或国家相关规定进行。

（2）用于内镜的消毒或灭菌应遵循国家有关要求。

3.注意事项

（1）诊疗器械、器具与物品在消毒前应彻底清洗、干燥。新启用的诊疗器械、器具与物品先除去油污及保护膜，再用清洁剂清洗去除油脂，干燥后及时消毒或灭菌。

（2）戊二醛对人有毒性，应在通风良好的环境中使用。对皮肤和黏膜有刺激性，使用时应注意个人防护。不慎接触，应立即用清水连续冲洗干净，必要时就医。

（3）戊二醛不应用于物体表面的擦拭或喷雾消毒、室内空气消毒、手和皮肤黏膜的消毒。

（4）强化酸性戊二醛使用前应先加入pH调节剂（碳酸氢钠），再加防锈剂（亚硝酸钠）充分混匀。

（5）用于浸泡灭菌的容器，应洁净、密闭，使用前应先经灭菌处理。

（6）在20℃~25℃温度条件下，加入pH调节剂和亚硝酸钠后的戊二醛溶液连续使用时间应≤14d。

（7）应确保使用中戊二醛浓度符合产品使用说明的要求。

（8）戊二醛应密封，避光，置于阴凉、干燥、通风的环境中保存。

（二）含氯消毒剂

1.适用范围：适用于物品、物体表面、分泌物、排泄物等的消毒。

2.消毒方法

①浸泡法：将待消毒的物品浸没于装有含氯消毒剂溶液的容器中，加盖。对细菌繁殖体污染物品的消毒，用含有效氯500mg/L的消毒液浸泡＞10min，对经血传播病原体、分枝杆菌和细菌芽孢污染物品的消毒，用含有效氯2000mg/L～5000mg/L消毒液，浸泡＞30min。

②擦拭法：大件物品或其他不能用浸泡消毒的物品用擦拭消毒，消毒所用的浓度和作用时间同浸泡法。

③喷洒法：对一般污染的物品表面，用含有效氯400mg/L～700mg/L的消毒液均匀喷洒，作用10min～30min；对经血传播病原体、结核杆菌等污染表面的消毒，用含有效氯2000mg/L的消毒液均匀喷洒，作用＞60min。喷洒后有强烈的刺激性气味，人员应离开现场。

④干粉消毒法：对分泌物、排泄物的消毒，用含氯消毒剂干粉加入分泌物、排泄物中，使有效氯含量达到10000mg/L，搅拌后作用＞2h；对医院污水的消毒，用干粉按有效氯50mg/L用量加入污水中，并搅拌均匀，作用2h后排放。

3.配制方法及消毒对象
	配制浓度
(mg/L)
	消毒液配制比（ml）
	配制
比例
	片剂配制
（500mg/片）
	消毒时
间（分）
	消毒对象

	
	消毒剂
	加水量
	
	
	
	

	250
	5
	995
	1:200
	0.5片/L
	10-30
	一般物体表面、抹布

	500
	10
	990
	1:100
	1片/L
	10-30
	细菌繁殖体等污染的物品、地巾

	1000
	20
	980
	1:50
	2片/L
	>30
	

	2000
	40
	960
	1:25
	4片/L
	>30
	经血传播病原体、分枝杆菌和细
菌芽孢污染物品的消毒


4.注意事项

（1）水剂应于阴凉处密闭保存，所需溶液应现用现配，长期使用者每日更换。

（2）含氯消毒剂对金属有腐蚀性，对织物有漂白作用，不应用于金属器械和有色织物的消毒。

5.含氯消毒液监测

（1）G—1型消毒剂试纸适用于过氧乙酸、次氯酸盐、二氧化氯、其他含氯消毒剂和含次氯酸钠的消毒剂等。

（2）使用方法：将试纸置于消毒剂溶液中片刻取出。半分钟内在自然光线下与标准色比较，读出溶液所含有效成分浓度值。

（3）当溶液有效成分>1500mg/L或对固体消毒剂检测时，应稀释至100～1000mg/L浓度后，再检测。

（4）每次配制后化学监测浓度；每季度进行生物监测。

（三）醇类消毒剂（含乙醇、异丙醇、正丙醇或两种成分的复方制剂）

1.适用范围：适用于手、皮肤、物体表面及诊疗器具的消毒。

2.使用方法

①手消毒：使用符合国家有关规定的含醇类手消毒剂，手消毒方法遵循WS/T313的要求。

②皮肤消毒：使用70%～80%（体积比）乙醇溶液擦拭皮肤2遍，作用3min。

③物体表面的消毒：使用70%～80%（体积比）乙醇溶液擦拭物体表面2遍，作用3min。

④诊疗器具的消毒：将待消毒的物品浸没于装有70%～80%（体积比）的乙醇溶液中消毒≥30min，加盖；或进行表面擦拭消毒。

3.注意事项

①醇类易燃，不应有明火。

②不应用于被血、脓、粪便等有机物严重污染表面的消毒。

③用后应盖紧，密闭，置于阴凉处保存。

④醇类过敏者慎用。

（四）含碘类消毒剂：碘伏

1.适用范围：适用于手、皮肤、黏膜及伤口的消毒。

2.使用方法

①消毒液配制：冲洗黏膜时，根据有效碘含量用灭菌蒸馏水或纯化水，按照稀释定律，将碘伏稀释成所需浓度。

②消毒方法

擦拭法：皮肤、黏膜擦拭消毒，用浸有碘伏消毒液原液的无菌棉球或其他替代物品擦拭被消毒部位。外科手消毒用碘伏消毒液原液擦拭揉搓作用至少3min。手术部位的皮肤消毒，用碘伏消毒液原液局部擦拭2～3遍，作用至少2min。注射部位的皮肤消毒，用碘伏消毒液原液局部擦拭2遍，作用时间遵循产品的使用说明。口腔黏膜及创面消毒，用含有效碘1000mg/L～2000mg/L的碘伏擦拭，作用3min～5min。

冲洗法：对阴道黏膜及创面的消毒，用含有效碘500mg/L的碘伏冲洗，作用到使用产品的规定时间。

3.注意事项

①应置于阴凉处避光、防潮、密封保存。

②含乙醇的碘制剂消毒液不应用于黏膜和伤口的消毒。

③碘伏对二价金属制品有腐蚀性，不应做相应金属制品的消毒。

④碘过敏者慎用。

第五部分：微生物监测标准操作规程

第一节 洁净环境空气微生物监测
采样时间：在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样。

自净时间：在规定的换气次数条件下，洁净手术室从污染后（例如停机后或一台手术后）的低洁净度级别，恢复到固有静态高洁净度级别（例如开机后或另一台手术开始前要求的级别）的时间（min）。百级手术室自净时间为10min；千级和万级手术室自净时间为20min；十万级手术室自净时间为30min。

采样方法：用直径90mm平皿，在空气中暴露30min，送细菌室培养。

沉降菌采样布点方法参考（空态或静态）
	等级
	空气洁净
程度等级
	布点方法
	最少
点数
	最少
皿数
	布点示意
	正常值：
个/30min.φ90皿

	Ⅰ
	手术区
	100级
	均匀布点
	5
	13
	▲
▲
	▲

▲

▲

▲
	▲

▲

▲

▲

▲
	▲
▲
	0.2

	
	周边区
	1000级
	每边内
两点
	8
	5
	▲

▲

▲

▲
	▲

▲

▲

▲
	0.4

	Ⅱ
	手术区
	1000级
	双对角线
	3
	5
	▲

▲▲▲

▲
	0.75

	
	周边区
	10000级
	长边内2点短边内1点
	6
	3
	▲
▲

▲
	▲

▲

▲
	1.5

	Ⅲ
	手术区
	10000级
	单对角线
	3
	3
	▲

▲

▲
	2

	
	周边区
	100000级
	每边内1点
	4
	3
	▲

▲▲

▲
	4


采样注意事项：

（1）布点时应从房间的里面开始，依次向外布放。收取平板时顺序由外向里依次收取。

（2）空白对照：每次采样设2次空白对照，第一次用于检测培养皿（不打开平皿），第二次每室或每区用一个平皿模拟操作过程（打开平皿，立刻合上），同其他平皿一起送培养。两次空白对照结果都必须为阴性。

（3）采样高度不超过80cm；可放置在固定设备如手术床上。

（4）空气洁净级别相同的房间，应每个净化级别至少监测一间房间的空气净化状况。

（5）采样用的物品必须消毒擦拭后方可进入室内；

（6）开机30min后开始采样，采样前先布点；

（7）采样人员不得超过2人，必须洗手或手消毒，穿无菌手术衣、戴帽子、口罩。

结果计算：

（1）手术区平均细菌数（个/皿）=手术区菌落总数÷放置平皿数

（2）周边区平均细菌数（个/皿）=周边区菌落总数÷放置平皿数

结果判定：

细菌最大平均浓度不超过各洁净度等级的正常值；未检出金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌为合格。必要时进行空气浮游菌监测。

洁净手术室卫生标准（空态或静态）
	洁净度
	沉降法（浮游法）细菌最大平均浓度
	空气洁净度级别

	
	手术区
	周边区
	手术区
	周边区

	5级
	0.2个/30min·φ90皿
（5个/m3）
	0.4个/30min·φ90皿
（10个/m3）
	100级
	1000级

	6级
	0.75个/30min·φ90皿
（25个/m3）
	1.5个/30min·φ90皿
（50个/m3）
	1000级
	10000级

	7级
	2个/30min·φ90皿
（75个/m3）
	4个/30min·φ90皿
（150个/m3）
	10000级
	100000级


说明：

（1）沉降法细菌浓度：简称沉降菌浓度。用直径90mm培养皿在空气中暴露30min，盖好培养皿后经过培养得出的菌落数（CFU），代表空气中可以沉降下来的细菌数，个／皿。

（2）浮游法细菌浓度：简称浮游菌浓度。在空气中随机采样，对采样培养基经过培养得出菌落数（CFU），代表空气中的浮游菌数，个／m3。

第二节 非洁净环境空气消毒效果监测

采样时间：在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样。

采样方法：沉降法（平板暴露法）

（1）布点方法：室内面积≤30m2，设内、中、外对角线3点，内、外点布点部位距墙壁1米处；室内面积＞30m2，设4角及中央5点，4角布点部位距墙壁1米处。

（2）平板暴露方法：将普通营养琼脂平皿（Φ90mm）放置各采样点，采样高度为距地面0.8m～1.5m；采样时将平皿盖打开，扣放于平皿旁，暴露规定时间（I类环境暴露30min，Ⅱ类环境暴露15min，Ⅲ、Ⅳ类环境暴露5min）后盖上平皿盖及时送检。

结果计算：

（1）平板暴露法按平均每皿的菌落数报告：cfu/（皿·暴露时间）。

（2）空气中菌落总数cfu/m3=采样器各平皿菌落数之和（cfu）÷采样速率（L/min）×采样时间（L/min）。

结果判定：
	环境类别
	空气平均菌落数

	
	cfu/皿（沉降法）
	cfu/m3（浮游法）

	Ⅰ类
环境
	洁净手术部
	符合GB50333要求
	≤150

	
	其他洁净场所
	≤4.0(30min)
	

	Ⅱ类环境
	≤4.0(15min)
	—

	Ⅲ类环境
	≤4.0(5min)
	—

	Ⅳ类环境
	≤4.0(5min)
	—


第三节 物品和环境表面消毒效果监测

采样时间：在消毒处理后进行采样。

采样面积：被采样本表面积＜100cm2取全部表面；面积≥100cm2，取100cm2。

采样方法：用5cm×5cm灭菌规格板，放在被检物体表面，采样面积≥100cm2，连续采样4个，用浸有含相应中和剂的无菌洗脱液的棉拭子1支，在规格板内横竖往返均匀涂擦各5次，并转动棉拭子，剪去手接触部位后，将棉拭子投入10ml含有相应中和剂的无菌洗脱液试管内，立即送检。门把手等不规则的小型物体表面用棉拭子直接涂擦采样。

结果计算：

细菌总数（cfu/cm2）=平皿上菌落数×采样液稀释倍数÷采样面积（cm2）

结果判定：

（1）Ⅰ、Ⅱ类区域：细菌总数≤5cfu/cm2，不得检出致病菌。

（2）Ⅲ、Ⅳ类区域：细菌总数≤10cfu/cm2，不得检出致病菌。

第四节 手和皮肤黏膜消毒效果监测

采样时间：洗手或消毒后立即采样。

采样方法：

（1）手的采样：被检人五指并拢，用浸有含相应中和剂的无菌洗脱液的棉拭子在双手指屈面从指根到指端往返涂抹2次（一只手涂擦面积约30cm2），并随之转动棉拭子，剪去手接触部位，将棉拭子投入10ml含相应中和剂的无菌洗脱液试管内，立即送检。

（2）皮肤黏膜采样：用5cm×5cm灭菌规格板，放在被检皮肤处，用浸有含相应中和剂的无菌洗脱液的棉拭子1支，在规格板内横竖往返均匀涂擦各5次，并随之转动棉拭子，剪去手接触部位，将棉拭子投入10ml含相应中和剂的无菌洗脱液试管内，立即送检。不规则的黏膜皮肤处可用棉拭子直接涂擦采样。

结果计算：

细菌总数（cfu/cm2）=平皿上菌落数×采样液稀释倍数÷30×2采样面积（cm2）

结果判断：

（1）卫生手消毒后医务人员手表面的菌落总数应≤10cfu/cm2。

（2）外科手消毒后医务人员手表面的菌落总数应≤5cfu/cm2。

第五节 使用中消毒剂与灭菌剂监测

化学监测：

（1）G-I型消毒剂浓度测试：

①适用于过氧乙酸及其他含氯消毒剂和含次氯酸钠的清洗消毒剂等的监测。

②使用方法：取试纸条于消毒剂溶液中，片刻取出。0.5min内在自然光下与标准色块比较，直接读出溶液所含有效成分浓度值，时间超过1min，着色逐渐消退。

（2）戊二醛消毒剂浓度测试：从瓶中取出一张测试卡，并旋紧瓶盖，将指标色块完全浸没于待测消毒液中，去除多余的液体，横置于瓶盖上等候5～8min（不要将色块面朝下，以免受到污染），观察色块着色变化，若指示色块变成均匀黄色，表示溶液浓度＞2.0%，若色块全部或仍有部分白色，表示溶液浓度＜2.0%；

生物监测：

（1）采样时间：采集更换前、使用中的消毒液与无菌器械保存液。

（2）采样量及方法：在无菌条件下，用无菌吸管吸取1ml被检液，加入9ml稀释液中混匀送检。

注意事项：

（1）不同消毒剂使用不同的中和剂中和以消除残效作用。

（2）采集消毒液样品时应在更换有效期内且消毒液内无物品时进行采样，采样1h内送检。

结果判定：

（1）使用中皮肤黏膜消毒剂染菌量≤10cfu/ml，其他使用中消毒剂染菌量≤100cfu/ml，不得检出致病微生物。

（2）使用中灭菌剂必须无菌生长。

第六节 内镜消毒灭菌效果监测

采样时间：消毒后，使用前。

采样部位：有内腔的内镜采内腔面，无内腔的内镜采表面。

采样方法：取清洗消毒后内镜，采用无菌注射器抽取50mL含相应中和剂的洗脱液，从活检口注入冲洗内镜管路，并全量收集（可使用蠕动泵）送检。将洗脱液充分混匀，取洗脱液1.0mL接种平皿，将冷至40℃~45℃的熔化营养琼脂培养基每皿倾注15mL～20mL，36℃±1℃恒温箱培养48h，计数菌落数（cfu/件）。将剩余洗脱液在无菌条件下采用滤膜（0.45μm）过滤浓缩，将滤膜接种于凝固的营养琼脂平板上（注意不要产生气泡），置36℃±1℃温箱培养48h，计数菌落数。

结果判定：

（1）消毒后内镜（如胃镜、肠镜、喉镜、气管镜、鼻窦镜等）细菌总数≤20cfu/件，不得检出致病菌。

（2）灭菌后内镜（如腹腔镜、关节镜、胆道镜、膀胱镜、胸腔镜、脑室镜等）不得检出任何微生物。

第七节 紫外线辐照强度监测

紫外线灯采样：分库存紫外灯和使用中紫外线灯。

监测方法：

（1）仪器法：开启紫外线灯5min后，将测定波长为253.7nm的紫外线辐照计探头置于被检紫外线灯下垂直距离1m的中央处，待仪表稳定后，所示数据即为该紫外线灯的辐射照度值。

（2）指示卡法：开启紫外线灯5min后，将指示卡置紫外灯下垂直距离1m处，有图案一面朝上，照射1min，观察指示卡色块颜色，将其与标准色块比较。

（3）注意事项：紫外线辐照计必须在计量部门检定的有效期内使用；紫外线监测指示卡应经国家卫生行政部门批准，并在有效期内使用。

结果判定：

（1）普通30W直管型紫外线灯，新灯辐射强度应≥90uw/cm2，为合格。

（2）使用中紫外线灯管辐射强度应≥70uw/cm2，为合格。

（3）30W高强度紫外线新灯的辐射强度应≥180uw/cm2，为合格。

第八节 医用织物消毒效果监测

采样时间：洗涤消毒等工序完成后于规定的储存时间内采样。

采样方法：将衣物等内侧面对折并使内侧面和外侧面同时暴露，用5cmX5cm灭菌规格板放在其两面暴露部位的中央或上下两部25cm2的面积范围内，用1个浸湿无菌采样液（0.03mol/L磷酸盐缓冲液或生理盐水）的棉拭子在规格板内横竖往返各涂擦5次，涂擦过程中同时转动棉拭子，连续采样4个规格板面积（各采样点不应重复采取），共采集100cm2，用灭菌剪刀剪去或折断棉签上手接触的部分，将棉拭子放入10mL采样液管内送检。

结果判定：清洁织物细菌菌落总数≤200cfu/100cm2，不得检出大肠菌群和金黄色葡萄球菌。

第六部分：临床微生物标本采集与运送标准操作规程

感染性疾病的正确诊治需要以正确的病原学检测作为指导，而正确的病原学检测其前提是采集和送检合格标本。因此，必须规范微生物标本的采集和运送，避免因标本的不合格，产生错误的病原学检测结果而误导临床治疗。

一、微生物标本采集的基本原则

1.在抗菌药物使用前采集标本。临床疑似感染的患者，必须先采集微生物标本送检，再使用抗菌药物进行治疗。

2.无菌部位的标本更具有临床价值，有菌部位采集的标本需要清除正常菌群和定植细菌才有意义。应尽量送检无菌部位的标本，尤其是血培养。有菌部位标本应避免“正常菌群导致标本的污染”。人体很多部位，如下呼吸道（痰液标本）、皮肤伤口等处的正常菌群极易污染标本。因此，采集标本要尽可能降低正常菌群或定植细菌对标本污染的可能性。有菌部位的标本不是最理想的微生物标本。

3.标本的标签和申请单信息要完整。

对于每一份标本，实验室都需要了解该患者和标本的详细信息以及医生的送检目的。事实上，实验室对于标本所做的所有分析，都必须基于这些信息。申请单的内容应包括：

（1）患者信息：姓名、性别、年龄、患者唯一编码（如住院号）等。

（2）申请科室、申请医生。

（3）标本信息：标本类型、采集日期及时间、采集部位。

（4）临床诊断。

（5）检测目的。

（6）是否已使用抗菌药物。

每份标本上必须贴有标签，都应含有以下信息：

（1）患者姓名。

（2）患者唯一编码（如住院号）。

（3）标本类型。

（4）检测目的。

（5）采集日期及时间、采集部位。

4.严格无菌操作。应严格执行无菌操作，避免标本被污染。盛放标本的容器使用一次性无菌杯或经灭菌处理。灭菌宜采用压力蒸汽等物理灭菌方法，不得使用化学消毒剂灭菌。采集无菌标本时应注意对局部及周围皮肤的消毒。如使用消毒液消毒皮肤，须作用一定时间，待其干燥后采样。

二、微生物标本运送的基本原则

1.所有标本采集后都应尽快送往实验室，多数标本应在2小时内送达。有些样本量小的标本应在采样后15～30分钟内送达。

2.保证必要的运送条件：不同种类的标本因检测的目标致病微生物不同，对标本保存和运送的环境条件有不同的要求。对温度敏感的细菌如脑膜炎奈瑟菌、淋病奈瑟菌和流感嗜血杆菌等应保温并立即送检。

三、实验室标本质量管理基本原则

1.实验室应拒收质量不合格的标本。

2.微生物实验室对标本的拒收标准

（1）标本采集至实验室接收过程间隔过长，或无标本采集时间，或保存的温度不当。

（2）标本运送条件不正确：如厌氧培养标本却在有氧条件下送检。

（3）容器不规范：如容器有裂缝或被打破导致标本泄露、容器非无菌等。

（4）未贴标签或贴错标签：标本与检验目的不符合，如痰培养送检尿标本；患者信息与标本不符，如女性患者送检前列腺标本。

（5）标本明显被污染，如痰标本中混有食物残渣等。

（6）拭子上的标本已经干涸。

（7）标本不符合检验要求，如痰标本以唾液为主。

（8）标本使用了固定剂或防腐剂。

（9）标本量太少。

（10）一支拭子要求检验项目太多。

（11）24小时内重复送检的标本（血培养除外）。

四、标本拒收标准实施中与临床沟通的方法：标本拒收不应轻易将标本丢弃，应电话联系临床医生再决定标本的处置方式。如医生坚持继续检测，则应在报告中说明标本质量情况，并注明“应临床要求，完成检测”。

五、提供临床随时可查阅的标本采集规范手册。制订标本采集送检规范的手册，采取书面或电子化的方式提供给临床医护人员，以保证临床医护人员可以随时查阅，并定期对临床医护人员进行培训。

第一节 血培养标本

血液作为无菌标本，血液培养对感染性疾病的诊断、治疗和预后有重要的临床意义。血培养检测可以为临床进行血流感染和其他部位感染的诊断提供有力依据。快速、准确的血培养检测结果，对临床的治疗和患者的预后有着至关重要的作用。

一、临床采样指征

1.菌血症：患者出现发热（≥38℃）或低温（≤36℃），或寒战；白细胞计数增多计数>10.0×109/L，中性粒细胞增多；或白细胞计数减少（计数<3.0×109/L）；有皮肤黏膜出血、昏迷、多器官衰竭、休克等全身感染症状体征，只要具备其中之一，又不能排除细菌、真菌血流感染的，就应进行血培养。尤其伴有以下情况之一时，应立刻进行血培养：

（1）医院获得性肺炎；

（2）留置中心静脉导管、PICC等血管导管大于48小时；

（3）有免疫缺陷伴全身感染症状。

2.感染性心内膜炎：

凡原因未明的发热，持续在1周以上，伴有心脏杂音或心脏超声发现赘生物，或原有心脏基础疾病、人工心脏瓣膜植入患者，均应多次进行血培养检测。

3.导管相关血流感染：

患者带有血管内导管超过1天或者拔除导管未超过48小时，出现发热（>38℃）、寒颤或低血压等全身感染表现，不能除外由血管内导管引起感染可能的，应多次进行血培养检测。

二、标本采集

1.菌血症：

（1）尽可能在患者寒战开始时，发热高峰前30～60分钟内采血。

（2）尽可能在使用抗菌药物治疗前采集血培养标本；如患者已经使用抗菌药物治疗，应在下一次用药之前采血培养。

（3）采血部位：通常为肘静脉，切忌在静滴抗菌药物的静脉处采血。除非怀疑有导管相关的血流感染，否则不应从留置静脉或动脉导管取血，因为导管常伴有定植菌存在。

（4）采血工具：如果血培养瓶的储存温度为2-8℃，应先将血培养瓶在室温放置30分钟左右，平衡至室温再采血。

（5）采血次数、血培养瓶选择：对于成人患者，应同时分别在两个部位采集血标本；每个部位应需氧和厌氧培养各一瓶。对于儿童患者，应同时分别在两个部位采集血标本，分别注入儿童瓶，厌氧瓶一般不需要，除非怀疑患儿存在厌氧菌血流感染。

（6）采血量：采血量是影响血培养检出阳性率的重要因素，采血量过少会明显降低血培养阳性率。成人每次每培养瓶应采血5—10ml注入成人瓶。

（7）皮肤、血培养瓶消毒：

皮肤消毒程序严格按以下三步法进行：

①75%酒精擦拭消毒静脉穿刺部位，待干。

②用碘伏从穿刺点向外画圈消毒，直径5cm以上。

③75％酒精脱碘。对碘过敏的病人只能用75%酒精消毒，待穿刺部位酒精挥发干燥后穿刺采血。

血培养瓶消毒程序

①去掉培养瓶口的塑料盖，用75%酒精消毒血培养瓶橡皮塞，自然待干。

②将标本注入血培养瓶内，颠倒均匀，避免血液凝固。

（8）避免采血管内空气注入厌氧血培养瓶。

（9）避免在静脉留置导管连接处（如肝素帽处）采血标本，避免标本污染。

2.感染性心内膜炎

（1）建议在经验用药前30分钟内在不同部位采集2-3套外周静脉血培养标本。如果24小时内3套血培养标本均为阴性，建议再采集3套血培养标本送检。

（2）怀疑左心心内膜炎时，采集动脉血提高血培养阳性率。

3.导管相关血流感染：分为保留导管和不保留导管两种情况。

（1）保留导管：分别从外周静脉和导管内各采取1套血培养标本，在培养瓶上标注采集部位，送往微生物实验室，同时进行培养。2套血培养检出同种细菌，且来自导管的血培养标本报阳时间比来自外周的血培养标本报阳时间早2小时以上，可诊断导管相关血流感染。

（2）不保留导管：在外周静脉采集2套血培养标本。同时，通过无菌操作剪取已拔除的导管尖端5cm，在血平板上交叉滚动4次进行送检。从导管尖端和外周血培养出同种同源细菌，且导管尖端血平皿的菌落计数超过15CFU有意义。

三、标签和申请单

如疑似感染性心内膜炎或疑似导管相关血流感染患者的标本，申请单除应包括患者基本信息外，一定要注明疑似诊断。

四、标本运输

1.标本采集后应立即送检，最好在2小时内送达实验室。不能及时送检者，应置室温暂存。血培养瓶接种前后都禁止放冰箱。

2.送的装置要足够安全，避免血培养瓶的运送过程中因碰撞发生破裂。

五、实验室拒收标准

由于血培养标本采取不易，且血流感染患者往往病情急重，实验室应尽可能接受血培养标本，并尽快进行培养检测。除非以下两种情况：

1.血培养瓶破裂、渗漏；

2.血培养瓶注入非无菌标本。

第二节 呼吸道标本

一、咽拭子

咽拭子标本仅用于诊断上呼吸道感染，常规仅报告A群链球菌。

（一）临床采样指征

突发的咽痛、扁桃体肿大、颈部或颌下淋巴结肿痛，常伴有发热，通常没有咳嗽和明显的鼻溢。

Centor标准可作为A群链球菌上呼吸道感染的临床预测指标。

Centor标准包括下列4项内容：扁桃体脓性渗出；颈部或颌下淋巴结肿大伴压痛；发热；无咳嗽。对符合3条或以上Centor标准的成人患者建议进行咽拭子培养。

（二）标本采集

嘱病人张口发“啊”音，以暴露咽喉部，必要时用压舌板；取出咽拭子中的无菌长棉签，快速擦拭两侧腭弓和咽、扁桃体的分泌物，扁桃体有脓点时最好挤破脓点并采集脓性物，将棉签插入运送管，盖紧送检。

（三）标签和申请单

申请单除应包括患者基本信息外，注明患者的临床诊断、症状、是否使用了抗菌药物、检测目的，一定要注明标本采集时间。标本盒上的标签要求有唯一标识号如住院号，标本采集时间、检测目的。

（四）标本运送

咽拭子标本宜尽快送检，避免由于送检时间过长而干燥。最好半小时内送检。

二、痰液标本

痰培养仅用于下呼吸道感染，主要是肺部感染的诊断。但它不是诊断肺部感染的最佳标本。

（一）临床采样指征

咳嗽、脓性痰，伴有发热，影像学检查出现新的或扩大的浸润影；气道开放患者，出现脓痰或血性痰；考虑下呼吸道感染患者采集痰液标本，同时送血培养标本。

（二）采集要求

由于肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌等苛养菌是最常见的肺部感染病原体，标本盒内细菌在室温环境下很容易自溶死亡，如不能在采集标本后2小时内接种将明显影响检出率。

因此痰标本的采集时机十分关键，应严格遵循以下原则采集标本：

1.争取首剂抗菌药物治疗使用前及更换抗菌药物前采集；

2.标本采集后保证2小时内送达实验室并得到接种；

3.宜在医护人员直视下留取合格痰标本；

4.送检痰标本后三天内不主张再次送检。

（三）标本采集

采集前准备无菌杯（有盖、密封）、清水。并向患者提供口头及书面采样指导，以保证患者充分理解口腔清洁、深咳、避免口咽部菌群污染的意义和方法。

1.用清水漱口2—3次，有假牙者应先取下假牙；再用力咳嗽咳出深部痰液；

2.将痰液咳入无菌杯内；

3.盖好并拧紧杯盖，尽快送达实验室。

（四）标签及申请单

申请单除应包括患者基本信息外，注明患者的临床诊断、症状、是否使用了抗菌药物、检测目的如：一般细菌培养，一定注明标本采集时间。标本盒上的标签要求有唯一标识号如住院号，

注明标本采集时间和检测目的。

（五）标本运输

1.标本采集后需尽快送到实验室，不能超过2小时。不及时运送可导致肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等苛养菌由于不适应外界环境和自溶现象而死亡；

2.不能及时送达或待处理标本应置于4℃冰箱保存（疑为肺炎链球菌和流感嗜血杆菌等苛养菌不在此列），以免杂菌生长。但不能超过24小时；

（六）实验室拒收标准

1.质量不合格标本：显微镜下细胞学检查发现标本受口咽部菌群污染。合格痰标本应鳞状上皮细胞<10个/低倍视野，白细胞>25个/低倍视野，或白细胞：鳞状上皮细胞>2.5；

2.没有标签或标签贴错；

3.标识信息不明，未提供采集时间及送检目的等；

4.超过2小时送达实验室，且没有正确保存的标本；

5.运送容器有渗漏；

6.同一天同一项目重复送检的痰标本。

三、气道吸取标本

（一）临床采样指征

有气管插管或气管切开等人工气道患者，无法自行咳痰，可通过吸痰管从气道吸取标本。

（二）标本采集

通过气管内插管将一次性无菌吸痰管推进呼吸道直至遇到阻力后开始抽吸，留取标本在吸痰杯内。

（三）标签及申请单：同痰标本

（四）标本运输：同痰标本

（五）实验室拒收标准

1.没有标签或标签贴错；

2.标识信息不明，未提供采集时间等；

3.超过2小时送达实验室，且没有正确保存的标本；

4.运送容器选择不当或有渗漏；

5.同一天同一项目重复送检。

第三节 尿液标本

尿液标本通常是无菌的或有暂时性少量定植菌存在。但在标本采集过程中，应避免尿液被尿道或尿道周围的正常菌群污染。

一、临床采样指征

1.当患者出现尿频、尿急、尿痛、血尿、肾区疼痛等症状，同时可能伴有寒战、高热、白细胞计数升高，怀疑存在泌尿系感染时；

2.尿常规结果提示泌尿系感染时；

3.无症状的患者不建议常规进行尿培养检测；

4.留置导尿管患者出现发热时。

二、标本采集

（一）清洁中段尿

清洁中段尿标本是泌尿系感染诊断的主要标本，如何避免采集过程中周围皮肤黏膜及尿道定植菌的污染，是标本采集的关键。中段尿标本的采集往往由患者独立完成，应向患者充分说明留取无污染中段尿的意义和具体采集方法。尽可能在未使用抗菌药物前送检，晨尿最佳。采集方法如下：

在采集标本前用清水或皂液充分清洗尿道口（男性应充分暴露龟头），先排掉少量前段尿液，然后用采样杯采集半杯中段尿液，盖好盖子并旋紧，避免溢洒。采集时手持采样杯外侧，避免接触杯口边缘。

（二）导尿管采集尿液

因存在着极大的污染可能，禁止从集尿袋采集标本。可直接穿刺导尿管近端侧壁采集尿液标本。具体操作如下：

关闭导尿管不超过30分钟，用75%酒精擦拭消毒尿管近端采样部位管壁，待干，用无菌注射器针头穿刺导尿管腔抽吸尿液，置于无菌尿杯或试管中，密封杯盖，避免洒溢。

三、标签及申请单

申请单除应包括患者基本信息外，一定注明患者的临床诊断、症状、是否使用了抗菌药物、标本留取方式和采集时间。尿杯上的标签要求有唯一标识号如住院号，注明标本种类和采集时间，此信息尤其重要。

四、标本运输

1.尿标本采集后应立即送检。

2.如不能在采集30分钟内进行培养，应放入4℃冰箱保存，但也不能超过24小时。

五、实验室拒收标准

1.标识不明，未提供采集时间及采集方法；

2.标本类型与标签信息不符；

3.尿标本采集后超过30分钟送达实验室，且未冷藏保存的；

4.患者集尿袋中的尿液标本；

5.容器破损、尿液渗漏；

6.明显污染的标本；

7.标本量太少。

第四节 其他无菌体液标本
一、胸水

（一）临床采样指征

患者听诊、影像学检查发现胸腔积液，胸腔穿刺后发现胸腔积液浑浊、乳糜性、血性或脓性，考虑感染性胸腔积液（肺结核、肺炎、胸膜炎）患者应送检，进行涂片染色、细菌培养等细菌学检测。

（二）标本采集

尽可能在抗菌药物使用前采集。由临床医师经皮穿刺或外科方式获得；严格执行无菌操作。通过影像学或叩诊定位穿刺部位，消毒穿刺部位皮肤，麻醉穿刺部位，用中空孔针穿刺至胸膜腔内，抽取胸水标本；标本采集后可直接注入血培养瓶送检，标本量≥1ml，不要拭子蘸取标本。

（三）标签及申请单

申请单除应包括患者基本信息外，注明患者的临床诊断、症状、是否使用了抗菌药物、标本来源、检测目的，注明胸水的类型、性状，以及特殊检验需求。血培养瓶及无菌管要求有唯一标识号。需标注患者基本信息、标本来源、标本采集时间、送检目的等。

（四）标本运输

标本采集后应立即送检，通常室温15分钟内应送至实验室，若不能及时送检，不可冷藏。室温保存不得超过24小时。

（五）实验室拒收标准

1.样本容器上未贴标签，或标签与检验申请单不符；

2.样本外漏、容器破损或明显受到污染；

3.标本量过少，或凝固；

4.送检延迟，未按规定保存

二、腹水

腹腔积液分为漏出液和渗出液，渗出液多由感染引起，常见细菌、结核分枝杆菌、厌氧菌感染。

（一）临床采样指征

出现但不局限于发热、腹胀、腹部疼痛、压痛、反跳痛；并经影像学检查发现腹腔内积液者。

（二）标本采集

尽可能在抗菌药物使用前采集。由临床医师经皮穿刺或外科方式获得；严格执行无菌操作。可由超声定位。消毒采集部位皮肤，麻醉穿刺部位，用中空孔针穿刺，标本采集后可注入无菌瓶或无菌试管送检。

（三）标签及申请单

申请单除应包括患者基本信息外，注明患者的临床诊断、症状、是否使用了抗菌药物、标本来源、检测目的，注明腹水的类型、性状，以及特殊检验需求。标本标识要求有唯一标识号如住院号。无菌管需标注患者基本信息、标本来源、标本采集时间、送检目的等。

（四）标本运输：同胸水

（五）实验室拒收标准：同胸水

三、关节液

感染是导致关节滑膜炎一个主要原因。可抽取关节腔积液进行革兰氏染色、细菌培养。

（一）临床采样指征：影像学发现关节腔积液，伴有关节肿胀、疼痛，活动受限，病因不明、治疗无效，怀疑感染性关节炎应送检。

（二）标本采集：尽可能在抗菌药物使用前采集。

关节腔穿刺应由有经验的临床医师在严格的无菌操作下进行。严格的皮肤消毒，局部麻醉穿刺部位，中空针头穿刺入关节腔，尽可能多地抽取关节液标本。可直接注入血培养瓶或无菌管内送检。如有全身发热症状，应同时采集血培养标本。

（三）标签及申请单：

申请单除应包括患者基本信息外，注明患者的临床诊断、症状、是否使用了抗菌药物、标本来源、检测目的，注明关节液的性状，以及特殊检验需求。标本标识要求有唯一标识号如住院号，患者基本信息、标本来源、标本采集时间、送检目的等。

（四）标本运输：

标本采集后应立即送检，通常室温15分钟内应送至实验室，若不能及时送检，不可冷藏。室温保存不得超过24小时。

（五）实验室拒收标准

1.样本容器上未贴标签，或标签与检验申请单不符；

2.样本外漏、容器破损或明显受到污染；

3.标本量过少，或凝固；

4.送检延迟，未按规定保存

第五节 粪便标本

粪便标本粪便是诊断胃肠道感染的最主要标本。

（一）临床采样指征

当患者出现腹痛、腹泻（水样便、脓血便），或伴有发热；粪便常规镜检异常，建议采集粪便标本，进行细菌培养。

（二）标本采集与要求

标本的采集尽可能在应用抗菌药物治疗前，标本应收集在宽口便盒内，并加盖密封。

自然排便法：患者在干燥清洁便盆（避免使用坐式或蹲式马桶）内自然排便后，挑取有脓血、黏液部分的粪便2—3g（液体粪便则取絮状物1—3ml）放入无菌便盒内送检。若无黏液、脓血，则在粪便上多点采集送检。此为常规方法。

（三）标签及申请单

申请单上应包括患者姓名、病历号、采集日期时间、诊断、相关旅行史等。标本标识要求有唯一标识号或条码。标本上的标签中应包括患者姓名、病历号、采集时间等。送检的新鲜标本应报告粪便的性状，标本表面或标本里面存在血液也应注明。

（四）标本运输

粪便标本应尽快送检，室温下运送标本时间不超过2小时。高度怀疑霍乱弧菌感染的标本需专人运送，必须符合特殊标本的安全要求。

（五）实验室拒收标准

标本容器上未贴标签或贴错标签、送检时间超过规定时间、保存不当、标本有泄漏、送检容器不合格（如：容器被压碎或有破裂）、标本量不足、干燥的拭子、含钡粪便、干便、明显污染的粪便以及一日内重复送检的标本，不做实验室相关检测，并应设法与临床医师联系，可要求重新留取标本，做好记录。在没有与医师沟通之前标本不应丢弃，仍按实验室标本保存原则存放。

若采集2小时未及时送检，应在报告单上标记“样本运送延迟，培养可能出现假阴性”。

第六节 皮肤、软组织标本

皮肤及软组织感染（SSTI）是致病菌侵犯表皮、真皮和皮下组织引起的炎症性疾病。皮肤及软组织感染包括烧伤创面感染、手术后切口感染、急性蜂窝织炎、外伤感染、咬伤感染及褥疮感染等。

对大多数开放性损伤感染部位的取样，应在清洁创面后，在无菌条件下于深层基底或病变中心及边缘取样。

一、烧伤创面感染标本

烧伤患者的创面、血培养等的细菌学检测结果对临床医生进行烧伤感染的诊断和治疗十分重要。创面的拭子标本可以进行细菌培养。出现全身感染症状时，应同时采集血培养标本。在采集表面拭子标本之前，应对创面彻底清洁，且未局部应用抗菌药物。

（一）临床采样指征

由于烧伤的早期创面无菌，烧伤后12小时勿采集标本。当患者出现发热、创面恶化时，考虑采样。

（二）标本采集

首先用无菌生理盐水或注射用水清洁创面

1.表面拭子：采用无菌棉拭子用力刮取创面，置无菌试管内，封闭管口；

2.厌氧培养：不能用拭子，而应采用注射器抽吸的方法采集深部、创面边缘的标本。

（三）标签及申请单

标本标识要求有唯一标识号或条码。标本上的标签除应包括患者姓名、病历号、诊断、检验项目等基本信息外，应标注采集部位及检测目的，必须注明采集部位是表浅还是深部，标明需氧或者厌氧培养，必要时需注明病程的阶段。

（四）标本运输：

1.应尽快将标本送至实验室检测

2.如果1小时内无法将标本送达实验室，需冷藏保存。

（五）实验室拒收标准

可对标本进行革兰染色，评价标本质量：如果存在上皮细胞，说明标本存在表面污染，培养结果将受影响；如果只有白细胞，说明标本质量合格。

实验室出现以下情况，可执行标本拒收：

1.样本容器上未贴标签，或标签与检验申请单不符；

2.样本外漏、容器破损；

3.标本明显污染；

4.延误送检，未按规定保存。

二、脓肿标本

（一）临床采样指征

1.皮肤或皮下脓肿受累部位出现红、肿、热、痛，需手术切开引流时；

2.深部脓肿表现为局部疼痛和触痛并伴有全身症状，发热、乏力食欲减退等；

3.创伤或手术部位感染。

（二）采样要求

1.尽可能在抗菌药物使用前采集。

2.厌氧培养应注意避免正常菌群污染和接触空气。开放性脓肿不能做厌氧菌培养。
3.闭锁性脓肿或深部切口感染标本不能用拭子采集。

4.出现发热、寒战等全身感染症状患者应同时送检血培养

（三）采集方法

1.开放性脓腔：需进行清创。用无菌生理盐水清洁创面，用拭子采集深部伤口或溃疡基底部的分泌物，至少采集两个拭子（分别用于涂片和培养）

2.封闭的脓肿：对病灶局部的皮肤或黏膜表面彻底消毒，用注射器抽取脓液，放入无菌容器内，同时送需氧及厌氧培养。

3.瘘管或窦道脓液：最好在外科探查时采集最深处标本。

（四）标签及申请单

标本标识要求有唯一标识号。清晰标注患者基本信息、标本来源，不要仅标注为“伤口标本”。要标明来自开放性或闭合性损伤。

（五）标本运输

1.采集后应立即送检，通常室温不超过1小时送至实验室。

2.不能及时送检，4℃保存不超过24小时。

3.培养不能放入4℃冰箱保存。

（六）实验室拒收标准

可对标本进行革兰氏染色，评价标本质量：如果存在上皮细胞，说明标本存在表面污染，培养结果将受影响；如果只有白细胞，说明标本质量合格。

实验室出现以下情况，可执行标本拒收：

1.样本容器上未贴标签，或标签与检验申请单不符；

2.样本外漏、容器破损或明显受到污染；

3.标本量不足或干涸；

4.延误送检，未按规定保存，实验室应与临床联系，可作让步接收，同时在报告结果时注明情况。

第七部分：消毒药械和一次性使用医疗器械、器具管理

第一节 消毒药械管理标准操作规程
一、消毒药械包括消毒剂和消毒器械。

二、购入消毒药械前，院内感染控制科应根据消毒药械的类别，审核相关证件并查验其分类与产品性质、审批机构是否相符，并签署审核意见。

三、采购部门应根据临床需要、院内感染控制科的审核意见以及产品招标意见统一采购，使用科室不得擅自采购。

四、审核的证件及主要内容：

1.消毒剂应具备如下证件的复印件：

（1）生产企业所在地省卫生行政部门发放的卫生许可证（进口产品无）。

（2）产品卫生许可批件或卫生安全评价报告（三新产品必须提供卫生许可批件及附件）。另有文件注明的，如75%单方乙醇、次氯酸钠、戊二醛、紫外线灯、压力容器灭菌器等不需索要卫生许可批件。

2.消毒器械应具备如下证件和复印件。

（1）生产企业所在地省卫生厅发放的卫生许可证（进口产品无）。

（2）消毒器械卫生许可批件或卫生安全评价报告。

（3）NMPA（国家药品监督管理局）颁发的医疗器械生产企业许可证（进口产品无）。

（4）NMPA颁发的医疗器械产品注册证及附件。另有文件注明不再按照医疗器械实施行政许可的，如医用室内空气消毒设备不需索要《医疗器械产品注册证》。

（5）NMPA颁发的医疗器械经营企业许可证（一般指第三类和部分第二类医疗器械，具体名录可在NMPA查询）。

3.其他证件的复印件。

（1）生产企业与经营企业的营业执照副本。

（2）中国计量认证的消毒产品检验机构出具的检验报告。

（3）各级授权委托书原件。

（4）销售人员身份证复印件及联系方式。

4.证件审核的主要内容。

（1）证件是否在有效期内。

（2）产品是否在证件所批的生产（经营）许可范围内。

（3）营业执照有无年检印章。

（4）证件复印件是否加盖原证持有者印章。

（5）证件的法人、厂址等信息是否一致。

（6）各级授权书的内容是否齐全，包括授权销售产品范围、销售地域范围及有效时间、法人签名等。

5.采购部门验货：

（1）建立进货检查验收制度并做好记录，按照记录能追查倒霉批次进货来源。

（2）产品大、中、小包装上均应标注实际生产厂址和卫生许可证号。

（3）产品包装信息与相关证件一致，并在有效期内。

6.贮存：库房整洁、干燥。产品按有效期的先后顺序摆放于货架上。

7.发放：小包装破损、过期、不洁的产品不得发放。

8.使用中的管理：

（1）科室使用前应检查小包装有无破损、过期、不洁等情况。

（2）严格按照卫生许可批件审批的方法、范围等使用。

（3）怀疑使用产品与医院感染暴发有关时，应立即停止使用、封存、送检，并在24h内报告所在地卫生健康行政部门。

（4）大批量不合格的消毒剂（过期、污染）应按《医疗废物管理条例》中化学性废物的要求处理。

第二节 一次性使用医疗器械、器具管理标准操作规程

一、购入前，院内感染控制科应根据医疗器械、器具的类别，审核相关证件并查验其分类与产品性质、审批机构是否相符，并签署审核意见。

二、采购部门应根据临床需要、院内感染控制科的审核意见以及产品招标意见统一采购，使用科室不得擅自采购。

三、审核的证件及主要内容
1.医疗器械、器具应具备如下证件的复印件。

（1）NMPA颁发的医疗器械生产企业许可证（进口产品无）。

（2）NMPA颁发的医疗器械产品注册证及附件。

（3）NMPA颁发的医疗器械经营企业许可证（一般指第三类和部分第二类医疗器械，具体名录可在NMPA查询）。

2.其他证件的复印件。

（1）生产企业与经营企业的营业执照。

（2）各级授权委托书原件。

（3）销售人员身份证复印件及联系方式。

3.证件审核的主要内容如下。

（1）医疗器械产品注册证的审批机构是否与产品类别相符：进口产品和第三类、第二类、第一类医疗器械应分别由国家、省、市药品监督管理局颁发。

（2）医疗器械产品注册证及附件是否与产品相符。

（3）证件是否在有效期内。

（4）产品是否在证件所批的生产（经营）许可范围内。

（5）营业执照有无年检印章。

（6）证件复印件是否加盖原证持有者印章。

（7）证件的法人、厂址等信息是否一致。

（8）各级授权书的内容是否齐全，包括授权销售产品范围、销售地域范围及有效时间、法人签名等。

4.采购部门验货：

（1）建立采购、质量验收制度。采购记录包括：购进产品的企业名称、购进日期、产品名称、型号规格、数量、产品批号、消毒或灭菌日期、产品有效期注册证号、生产厂家（产地）、供货人签名等。按照记录应能追查到每批医疗器械、器具的进货来源。

（2）产品大中小包装均应标注生产厂址和医疗器械产品注册证号等信息。

（3）产品包装信息与相关证件一致，并在有效期内。

（4）进口一次性无菌产品应用灭菌日期和失效期等中文标识。

（5）查验产品合格证。

5.贮存：库房整洁、干燥。产品按有效期的先后顺序贮存于货架上，距地＞20cm，距墙＞5cm，距天花板＞50cm。

6.发放：小包装破损、过期、不洁的产品不得发放。

7.使用中的管理：

（1）进入限制区的产品必须拆除外包装。

（2）科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁等。

（3）不得重复使用一次性医疗器械、器具。

（4）发现不合格产品，应立即停止使用、封存，并在24h内报告所在的FDA，不得擅自处理。

（5）使用产品发生不良反应，应立即停止使用，封存、留取相关标本送检，并在24h内报告所在地药品监督管理局和卫生健康行政部门。

8.使用后处理：应按《医疗废物管理条例》的要求处理。

附录：编写本册参考资料

2003年

《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第41号）

2004年

《中华人民共和国传染病防治法》（中华人民共和国主席令第17号）

2005年

《医疗机构传染病预检分诊管理办法》（中华人民共和国卫生部令第41号）

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）

2006年

《医院感染管理办法》（中华人民共和国卫生部令第48号）

2009年

《医院感染暴发报告及应急处置管理规范》（卫医政发〔2009〕73号）

《医院手术部（室）管理规范（试行）》（卫医政发〔2009〕90号）

《血源性病原体职业接触防护导则》国家职业卫生标准（卫通〔2009〕4号）

2010年

关于加强非结核分枝杆菌医院感染防控工作的通知（卫办医政发〔2010〕88号）

《外科手术部位感染预防与控制技术指南（试行）》等三个技术文件（卫办医政发〔2010〕187号）

2011年

《多重耐药菌医院感染预防与控制技术指南（试行）》（卫办医政发〔2011〕5号）

2012年

《医院消毒卫生标准》（GB15982—2012）

《医疗机构消毒技术规范》（WS/T367—2012）

《医院空气净化管理规范》（WS/T368—2012）

《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T395-2012）

《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396—2012）

2013年

基层医疗机构医院感染管理基本要求（国卫办医发〔2013〕40号）

2014年

消毒产品卫生安全评价规定（国卫监督发〔2014〕36号）

2015年

《抗菌药物临床应用指导原则》（国卫办医发〔2015〕43号）

血液透析机相关治疗用水（YY0572—2005）

血液透析及相关治疗用浓缩物（YY0598—2005）

2016年

医院感染暴发控制指南（WS/T524—2016）

医院消毒供应中心第一部分：管理规范（WS310.1—2016）

医院消毒供应中心第二部分：清洗消毒剂灭菌技术操作规范（WS310.2—2016）医院消毒供应中心第三部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准（WS310.3—2016）

口腔器械消毒灭菌技术操作规范（WS/T506—2016）

软式内镜清洗消毒技术规范（WS/T507—2016）

医院医用织物洗涤消毒技术规范（WS/T508—2016）

重症监护病房医院感染预防与控制规范（WS/T509—2016）

病区医院感染管理规范（WS/T510—2016）

经空气传播疾病医院感染预防与控制规范（WS/T511—2016）

医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范（WS/T512—2016）

医疗机构内通用医疗服务场所的命名（WS/T527-2016）

2017年

临床微生物标本规范化采集和送检中国专家共识（2017年1月）

关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知（国卫办医发〔2017〕30号）

2018年

《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628—2018）

《医疗机构门急诊医院感染管理规范》（WS/T591—2018）

《医院感染预防与控制评价规范》（WS/T592—2018）

2019年

《医疗机构感染预防与控制基本制度（试行）》（国卫办医函〔2019〕480号）《医务人员手卫生规范》（WS/T313—2019）

《医院洁净手术部运行维护与管理规范》（T/CAME2—2019）

2020年

《静脉血液标本采集指南》（WS/T661—2020）

2021年

《血管导管相关感染预防与控制指南》（国卫办医函〔2021〕136号）

《血液净化标准操作规程（2021版）》（国卫办医函〔2021〕552号）

《医疗废物分类目录》（国卫医函〔2021〕238号）

2023年

《产房医院感染预防与控制标准》（WS/T823—2023）

《医院隔离技术标准》（WS/T311—2023）

皮肤或粘膜接触血液、体液、分泌物





被沾染血液、体液、分泌物的锐器刺伤





追踪过程中如发现阳性及异常结果，应立即报告领导小组，并及时治疗。





暴露后4-6周、3个月、6个月定期追踪肝功抗-HCV





不需注射疫苗或HBIG





暴露前已感染HCV，检测


HCV


RNA





24h内注射HBIG并继续完成疫苗注射





24h内


注射HBIG，并补一剂疫苗





24h内注


射HBIG


并注射


乙肝疫苗





暴露后4周、8周、12周、6个月、1年定期追踪





医务


人员


抗-HCV（—）





医务人员抗-HCV（+）





暴露源明确





HIV（+）





医务人员


抽血检测


Auti-HIV


尽早


(2-4h)内


预防服药





无需用药





HBsAg(+)





梅毒





抗-HCV（+）





暴露后3个月、6个月追踪TP





医务人员HbsA（—）或抗HBs（—）





医务人员HbsAg（+）


或抗-HBs（+）








医务人员


HbsAg


（—），抗HBs(—），


正接受疫


苗注射未


产生抗体





医务人员HbsAg（—）或抗HBs（—），已完成疫苗注射但未产生抗体





医务人员HbsA（—）或抗HBs（—）





评估患者感染情况，给发生职业暴露的医务人员做本底检测（乙肝、丙肝、HIV、梅毒）





向科室负责人及院内感染控制科报告，并填写《医务人员血源性病原体职业暴露信息登记表》





粘膜：用生理盐水反复冲洗。








完整皮肤：用皂液和流动水反复冲洗。





1.在伤口近心端轻轻挤压，尽可能挤出损伤处的血液；


2.用流动水和肥皂冲洗伤口；


3.用0.5%碘伏或75%酒精消毒伤口，必要时包扎伤口。





预处理





诊疗室





内镜与附件储存库（柜）





侧漏、手工清洗、漂洗





内镜清洗消毒机





手工





清洗


漂洗


消毒（灭菌）


终末漂洗


干燥








消毒（灭菌）


终末漂洗


干燥





储存








清


洗


消


毒


室



























