**铜仁市妇幼保健院**

**招**

**标**

**文**

**件**

 **招标项目：铜仁市妇幼保健院电子阴道镜设备采购项目**

**招标方式：院内竞争性谈判**

 **招 标 人：铜仁市妇幼保健院**

 2024年5月

**目 录**

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 货物技术参数要求

第四章 投标文件要求

# 招标公告

铜仁市妇幼保健院采购电子阴道镜设备，现将采购项目进行竞争性谈判，欢迎国内具备招标条件的供应商参加报名竞标。

1. 采购项目：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购需求 | 数量 | 最高限价 |
|  电子阴道镜 | 详见第三章 | 一套 | 25万元 |

1. 报名时间：

2024年5月15日至2024年5月21日上午12点00分止

上午08：00-12：00 下午14：30-17：30

三、报名地点：铜仁市妇幼保健院采购科

联系人：杨铧璘 电话：15086275896

四、开标时间、地点及方式

时间：2024年5月22日下午15时00分

地点：铜仁市妇幼保健院会议室

方式：竞争性谈判

五、报价包含税金、装卸、运输等费用。

六、报名提交资料（以下资质材料复印件加盖章）

1、投标文件（详见第四章）

2、投标公司资质文件

3、投标产品厂家资质文件

4、产品授权书

七、本次招标过程详见《第二章 招标人须知》

 铜仁市妇幼保健院

 2024年5月14日

# 第二章 投标人须知

**一、资金来源及落实情况**

（一）资金来源：医院自筹。

（二）落实情况：已落实。

（三）最高限价：25万元。

**二、编制依据：**招标文件编制的依据是《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规

**三、适用范畴**

本招标文件适用于第一章招标公告中所叙述的项目。

四、本次招标，按国家要求执行。

1. 本项目不接受联合体投标

**六、招标文件由下述部份组成**：

（一）招标公告

（二）投标人须知

（三）货物技术参数要求

**七、其它要求**

1、投标人应仔细阅读“招标文件”中的事项、条款、技术参数等所有内容，按“招标文件”的要求提供全部资料真实可靠。

开标会议由采购科主持，参会开标会议的人员有医院使用科室负责人及医院相关部门人员等。

**八、评标结果将在铜仁市妇幼保健院网站进行公示**

**九、签订合同**

评标结果公示结束，且无异议后，中标人须在规定的期限内前来医院采购科签订采购合同。

**十、质疑与投诉**

（一）供应商认为自己权益受到损害的，请在开标结果后七个工作日内，以书面形式向采购科提出质疑。

# 第三章 货物技术参数要求

电子阴道镜设备（一套）

1. **整机要求：**

1.镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD1080P信号；

2.放大倍数支持 1～50倍(可选1～60倍)连续变倍，镜头须提供单独按键控制放大倍数显示或关闭功能，并可在打印报告中显示对图像的倍数标记；

3.有效操作距离应满足： 200mm～300mm，

4.有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的微距调节功能；

5.为方便临床检查操作，可通过镜头按键操作实现：对观察图像视野变换（放大/缩小）、手动可视焦距调节（+/-）、变色温观察（白光三级）、电子滤镜观察（绿光三级）、白平衡调节、计时显示和图像冻结功能，支持镜头手柄按键控制图像采集；

6.亮度可调的环形高显色性贴片LED光源，与镜头集成一体，在200mm～300mm工作距离范围内，光源照度≥3000Lx，色温范围：3200K～7000K，照明范围≥Ø60mm；

7.可通过镜头操作按键独立控制醋酸试验计时标记显示和关闭功能，醋酸计时时长可自定义设置，并可在打印报告中显示图像的醋酸反映时间标记，为检查过程提供量化评估依据；

8.图像采集单元提供HDMI视频输出接口；

9.整机系统水平分辨率≥900TVL，空间分辨率：≥14 lp/mm, 图像几何失真度≤3%，平均色彩还原误差≤20 NBS，饱和度值在95%～120%；

10.提供满足多功能应用阴道镜工作站设计，集成显示观察、键盘输入、图文报告输出等功能，打印机前置放置，方便纸张安装及拿取报告，支持常用类型的喷墨打印机安放（如惠普、佳能、爱普生）；

11.提供自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约，让医院对高危患者进行有效的系统管理，同时患者信息及转诊阴道镜检查指征的集中录入，可有效提高医生阴道镜检查的效率，能够自动提醒医生随访管理病人数量；

13.具有病例重点关注功能，医生可根据醒目的颜色和标记快速发现需要重点关注的患者，同时提供查询功能，便于医生快速查找患者信息；

14. 醋酸染色检查和碘染色检查所采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥6幅），方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联；

15. 阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断；

16.在观察检查界面中可快速查找患者历史资料，便于医生对比分析、追溯患者的检查与治疗过程；

17.阴道镜诊断评估方法，量化检查流程， 便于医生规范阴道镜检查流程和拟诊结果，同时简化了阴道镜检查技术的培训难度，更适合基层医院使用。提供不少于50例病理确诊的病例资料供操作练习，可提供进修培训其临床应用功能的教学医院；

18.有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放

19.图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病例中；

20.提供数据信息的自动备份与恢复功能；

21.为确保网络阴道镜系统使用的安全性及可靠性，在断网情况下，阴道镜也能支持单机运行，网络连通后单机阴道镜能自动恢复与服务器数据同步；

该项目设备规格与厂家不做任何限制，符合国家电子阴道镜诊疗使用即可，根据现场评标小组进行参数审查后符合要求均可。

# 第四章 投标文件要求

**投标报价表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报价 | 备注 |
|  |   | 对应耗材投价报价见附件：《投标分项表》 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

注：1、此表报价为投标第一轮报价。

2、此报价包含税等所有费用的总报价。

**法定代表人授权书**

致：铜仁市妇幼保健院

 我 （姓名） 系（投标单位全称） 法定代表人，兹委派我单位职工（全权代表姓名） 参加贵院组织的 招标项目活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

（授权人无转委权）。

附全权代表情况：

|  |
| --- |
| 附：法定代表人授权代表身份证正面 |
|  |
| 附：法定代表人授权代表身份证反面 |

投标单位（盖章）： 被授权代表签字：

 2024年 月 日

**投标人资质文件**

1.营业执照（供应商及生产商）

2.医疗器械经营许可证

3.第二类医疗器械经营备案凭证

4.开户许可证

5.生产许可证

6.产品注册证

7.厂家授权委托书

8.售后服务承诺书

**承诺函**

致：铜仁市妇幼保健院

我公司参加贵院组织的医用设备招标，积极配合贵院做好医用设备服务工作，维护本公司的信誉和形象，特作如下承诺声明：

一、我公司具备销售经营所能提供的医疗器械的资质，符合国家的相关法律、法规和规章制度，无违纪违规行为。

二、我公司能严把供应质量关，确保所供应的货物的质量，能按采购合同要求供货，做到及时、足量供货。

三、我公司所投项目所有信息真实有效，能保障长期稳定供货。

四、我公司中标后，能提供生产厂家及商品相关存档资料。

五、我公司保障廉洁经营，杜绝医药设备耗材购销中的“回扣”和“提成”等不正之风，不得以回扣，提成等不正当手段进行促销；不得以旅游、考察、宴请等各种名义和形式进行促销；不得以任何借口向医院工作人员赠送现金，有价证劵和其他物品等，或给予其他不正当利益。

（盖章）

2024年 月 日